SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /02/2021	              	    Racibórz, dn.: 17.02.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 1/2021 - pytanie nr 16

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego, numer postępowania: 1/2021, Załącznik nr: pa.p.4poz.3

Pytanie 1

W związku z tym, że parametry techniczne oferowanego aparatu USG wskazują na jednego producenta ( GE), przez co uniemożliwia to złożenie ważnej oferty innym producentom, co nie jest zgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych prosimy o dopuszczenie aparatu USG o następujących parametrach technicznych:

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |
|  | Rok produkcji aparatu wymagany | 2021 |
|  | Aparat wprowadzony do sprzedaży nie wcześniej niż w roku 2020 | TAK |
|  | Konstrukcja |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |
|  | Przetwornik cyfrowy | Min. 14-bitowy |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 2 000 000 |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |
|  | Dynamika systemu | Min. 270 dB |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21 cali |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 2 MHz do 20 MHz. |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 12 000 obrazów |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 2 - 40 cm |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 50 |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami | TAK |
|  | Możliwość wyposażenia aparatu w zasilanie bateryjne umożliwiające pracę po odłączeniu zewnętrznego zasilania | Min. 100 minut |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1000 obrazów/s |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 300 obrazów/s |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 8 pasm częstotliwości |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 7,0 m/s |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array | Min.: +/- 15 m/s (przy zerowym kącie bramki) |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | TAK |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map | TAK |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |
|  | Archiwizacja obrazów |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 500 GB | TAK |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |
|  | Możliwość ustawienia funkcji uwierzytelniania użytkownika – dostęp dla zarejestrowanych użytkowników | TAK |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |
|  | # Funkcje użytkowe |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x8 |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x8 |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych | TAK |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |
|  | Liczba elementów | Min. 190 |
|  | Kąt skanowania | Min. 70 st. |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |
|  | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 12,0 MHz |
|  | Liczba elementów | Min. 190 |
|  | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 5 pasm częstotliwości |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o tryb M-mode anatomiczny z 3 niezależnych kursorów | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem środków kontrastujących | TAK |
|  | Inne |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | 60 miesiące |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |

informuję:

NIE, zgodnie z SWZ.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska