SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /02/2021	              	    Racibórz, dn.: 09.02.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 1/2021 - pytanie nr 1

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Numer postępowania:1/2021

pakiet nr 3 - urządzenie do terapii wysokimi przepływami ( HFNC )

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm. ) zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień na poniższe pytanie:

pytanie nr 1 pozycja 13

Czy Zamawiający odstąpi od trybu osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii? Czy opisany przez Zamawiającego tryb jest akceptowany przez regulamin Szpitala, aby jednorazowy układ oddechowy mógł być stosowany ponownie dzięki opisanemu trybowi? I czy oferowany układ do aparatu tlenowego do wentylacji wysokoprzepływowej instrukcji obsługi dopuszcza możliwości osuszania układu gorącym powietrzem i daje Zamawiającemu 100% bezpieczeństwo przy ponownym podłączeniu pacjenta.

Pytanie nr 2 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z przepływem dla dorosłych 10-70 l/min przepływ dla dzieci zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Pytanie numer 3 Pozycja 17,18

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez regulacji wysokości statywu z dwoma uchwytami na kroplówki ? Taki wymóg Zamawiającego nie ma uzasadnienia z punktu widzenia klinicznego i nie ma wpływu na prawidłową pracę urządzenia. Pozostawienie takiego zapisu może wskazywać na jednego dostawcę.

Pytanie numer 4 pozycja 20,21

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 340mm x 228mm x162mm oraz wadze 3,3 kg?? Wymóg postawiony przez Zamawiającego nie ma uzasadnienia z punktu widzenia klinicznego i nie ma wpływu na prawidłową pracę urządzenia.

Pozostawienie takiego zapisu może wskazywać na jednego dostawcę. ”,

informuję:

Ad.1. Tryb osuszania aparatu i układu ma zastosowanie u jednego i tego samego pacjenta w przypadku odłączenia pacjenta celem wykonania np. dodatkowych badań.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.2. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.3. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.4. TAK, zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik