SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /02/2021	              	    Racibórz, dn.: 10.02.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 1/2021 - pytanie nr 5

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: Dostawa sprzętu medycznego. Numer postępowania: 1/2021

W związku z zamiarem przystąpienia do niniejszego postępowania zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o  udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

Pakiet Nr 3 – urządzenie do terapii wysokimi przepływami (HFNC)

1. W związku z tym, iż w zakresie przedmiotowego postępowania mieszczą się różne grupy asortymentowe wśród których znajdują się produkty, np. urządzenie do terapii wysokimi przepływami w przypadku którego producent nie przewiduje wykonywania przeglądów w terminie gwarancji krótszym bądź wynoszącym 24 miesiące, prosimy Zamawiającego o możliwość przedłożenia stosownego oświadczenia, co Zamawiający uzna za spełnienie warunków umowy.

Pakiet Nr 3 Lp. 12

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z czasem wstępnego nagrzewania maksymalnie 10 minut do temp. 29oC, 30 minut do temperatury 37 oC.

Pakiet Nr 3 Lp. 13

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w tryb pracy uruchamiany przyciskiem, podczas którego urządzenie przestanie generować przepływ po kontynuowaniu pracy z przepływem nie większym niż 60 L/min przez około 90 minut.

Pakiet Nr 3 Lp. 16

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z podstawą jezdną z 4 kółkami , w tym 2 kółka wyposażone w hamulce.

Pakiet Nr 3 Lp. 20

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia, którego waga nie przekracza 4 kg.

Pakiet Nr 3 Lp. 21

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o wymiarach 335 mm × 227 mm × 158 mm.

Pakiet Nr 3 Lp. 22

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia zasilanego 220 V - 240 V ～, 50 Hz / 60 Hz, 2.5 A. ”,

informuję:

Pakiet Nr 3 – urządzenie do terapii wysokimi przepływami (HFNC)

Zamawiający wymaga udzielenia przez dostawcę minimum 12 miesięcznej gwarancji na urządzenie, oraz wykonywania bezpłatnych przeglądów okresowych co 12 miesięcy, o ile producent nie przewiduje innego czasookresu.

Pakiet Nr 3 Lp. 12

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 3 Lp. 13

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 3 Lp. 16

NIE, zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 3 Lp. 20

TAK, zamawiający dopuszcza.

Pakiet Nr 3 Lp. 21

TAK, zamawiający dopuszcza.

Pakiet Nr 3 Lp. 22

TAK, zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik