SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /02/2021	              	    Racibórz, dn.: 10.02.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 1/2021 - pytanie nr 6

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Znak sprawy: 1/2021

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

pakiet nr  1 - łóżka szpitalne poz.1

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, ze względu na specyfikę i cykl produkcji, dopuści termin realizacji zamówienia do 8 tygodni?

Określenie „  Termin wykonania zamówienia: do 26 marca 2021 r.”, nie pozwala oszacować czasu na realizację zamówienia, ponieważ nie jest znana data rozstrzygnięcia postępowania, ani data podpisania umowy z wybranym Oferentem.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w pkt. 7 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych dopuści łóżko szpitalne, którego konstrukcja posiada łóżko z zewnętrzną ramą, jako rozwiązanie równoważne?

Oferowane łóżko jest wyrobem medycznym, posiada certyfikat CE, oraz spełnia wszystkie wymagane normy, w związku z powyższym nie można powiedzieć, że jego konstrukcja utrudnia dostęp do pacjenta, oraz schodzenie pacjenta z łóżka.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w pkt. 8 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych dopuści łóżko szpitalne, posiadające leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione odejmowalnymi panelami z tworzywa ABS. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż w segmencie oparcia pleców i w segmencie nożnym?

Oferowane rozwiązanie jest funkcjonalnie równoważne, a nawet lepsze od wymaganego. Łatwo zdejmowane z leża panele z tworzywa ABS pozwalają na szybszą i łatwiejszą dezynfekcję łóżka. Każdy panel jest

wyjątkowy w swojej formie, co zapobiega nieprawidłowemu ułożeniu z powrotem na leżu. Panele posiadają otwory, które zapobiegają zbieraniu się wilgoci pod pacjentem.

Uchwyty zapewniają optymalne ułożenie materaca na powierzchni leża i uniemożliwiają przesunięcie oraz wypadnięcie materaca z łóżka.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający w pkt. 10 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych dopuści łóżko szpitalne o długości łóżka 2140 mm?

Oferowane łóżko spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego co do długości i szerokości leża. Tak więc przy zachowaniu pełnego komfortu pacjenta i jego obsługi przez personel medyczny, jego mniejsza długość zewnętrzna, pozwala na większą zwrotność łóżka i jego mobilność.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w pkt. 17 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych dopuści łóżko szpitalne o wysokości minimalnej leża mierzonej od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 395 mm?

Pytanie 6.

Czy Zamawiający w pkt. 18 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych dopuści łóżko szpitalne o wysokości maksymalnej leża mierzonej od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 785 mm?

Pytanie 7.

Czy Zamawiający w pkt. 23 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych dopuści łóżko szpitalne posiadające szczyty tworzywowe z kolorystyczną wklejką z dwoma uchwytami do prowadzenia łóżka, szczyty szybko i łatwo  demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi, posiadające blokadę, za pomocą dźwigni?

Dzięki przyjętemu rozwiązaniu solidny system mocowania szczytów chroni je przed niekontrolowanym wyjęciem i zapewnia doskonałą wytrzymałość podczas manipulacji łóżkiem, a jednocześnie możliwe jest szybkie wyjęcie szczytów dzięki łatwej obsłudze.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający w pkt. 23 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych dopuści łóżko szpitalne posiadające szczyty tworzywowe z kolorystyczną wklejką z dwoma uchwytami do prowadzenia łóżka, szczyty szybko i łatwo  demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi, posiadające blokadę, za pomocą dźwigni?

pakiet nr  1 - łóżka szpitalne poz.2

Pytanie 9.

Czy Zamawiający w pkt. 7 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych dopuści łóżko szpitalne, którego konstrukcja posiada łóżko z zewnętrzną ramą, jako rozwiązanie równoważne?

Oferowane łóżko jest wyrobem medycznym, posiada certyfikat CE, oraz spełnia wszystkie wymagane normy, w związku z powyższym nie można powiedzieć, że jego konstrukcja utrudnia dostęp do pacjenta, oraz schodzenie pacjenta z łóżka.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający w pkt. 9 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych dopuści łóżko szpitalne, posiadające leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione wypełnione metalowymi, profilowanymi, lakierowanymi proszkowo lamelami, przymocowanymi na stałe do leża. Szerokość pojedynczej lameli 80 mm. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż w segmencie oparcia pleców i w segmencie nożnym?

Oferowane rozwiązanie jest funkcjonalnie równoważne, a nawet lepsze od wymaganego. Łatwo wytrzymałe i szerokie metalowe lamele pozwalają na szybszą i łatwiejszą dezynfekcję łóżka. Przerwy pomiędzy lamelami pozwalają na naturalną wentylację materaca, oraz zapobiegają zbieraniu się wilgoci pod pacjentem.

Uchwyty zapewniają optymalne ułożenie materaca na powierzchni leża i uniemożliwiają przesunięcie oraz wypadnięcie materaca z łóżka.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający w pkt. 11 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych dopuści łóżko szpitalne o długości łóżka 2140 mm?

Oferowane łóżko spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego co do długości i szerokości leża. Tak więc przy zachowaniu pełnego komfortu pacjenta i jego obsługi przez personel medyczny, jego mniejsza długość zewnętrzna, pozwala na większą zwrotność łóżka i jego mobilność.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający w pkt. 20 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych dopuści łóżko szpitalne o wysokości minimalnej leża mierzonej od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 395 mm?

Pytanie 13.

Czy Zamawiający w pkt. 26 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych dopuści łóżko szpitalne gdzie regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga jest w zakresie do 16° obustronnie?

Pytanie 14.

Czy Zamawiający w pkt. 30 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych dopuści łóżko szpitalne posiadające szczyty tworzywowe z kolorystyczną wklejką z dwoma uchwytami do prowadzenia łóżka, szczyty szybko i łatwo  demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi, posiadające blokadę, za pomocą dźwigni?

Dzięki przyjętemu rozwiązaniu solidny system mocowania szczytów chroni je przed niekontrolowanym wyjęciem i zapewnia doskonałą wytrzymałość podczas manipulacji łóżkiem, a jednocześnie możliwe jest szybkie wyjęcie szczytów dzięki łatwej obsłudze.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający w pkt. 330 Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych dopuści łóżko nie posiadające osłony tworzywowej elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości podstawy? ”,

informuję:

Ad.1. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.2. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.3. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.4. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.5. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.6. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.7. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.8. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.9. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.10. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.11. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.12. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.13. NIE, zgodnie z SIWZ.

Ad.14. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.15. NIE, zgodnie z SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik