## FC p.1
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 01/2021
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi łóżek szpitalnych, szt. 30, do Szpitala Rejonowego w Raciborzu w okresie do 26.03.2021 r.
pakiet nr 1 - łóżka szpitalne
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Łóżko szpitalne. | Szt. | 15
2 | Łóżko szpitalne. | Szt. | 15

## pa.p.1poz.1
Załącznik nr: pa.p.1poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Łóżko szpitalne 15 szt.
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Rok produkcji 2021. | TAK, podać
5 | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome. | TAK
6 | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 50 x 30 mm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. | TAK
7 | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiające dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka. | TAK
8 | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione siatką stalową lakierowaną proszkowo. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym. | TAK
9 | Siatka w leżu posiadająca oczka o wymiarze maksymalnie 50 x 50 mm. | TAK
10 | Długość łóżka min. 2180 mm. | TAK
11 | Szerokość całkowita łóżka min. 950 mm. ± 30 mm. | TAK
12 | Długość x szerokość leża min. 2000 x 850 mm. | TAK
13 | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej. | TAK
14 | Regulacja wysokości leża uzyskiwana przy pomocy pompy hydraulicznej. | TAK
15 | Regulacja segmentów oparcia pleców i uda przy pomocy sprężyn gazowych. | TAK
16 | Regulacja segmentu podudzia przy pomocy mechanizmu zapadkowego. | TAK
17 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 360 mm. | TAK
18 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 810 mm ± 20 mm. | TAK
19 | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do 74° ± 5°. | TAK
20 | Autoregresja oparcia pleców min 110 mm. | TAK
21 | Regulacja kąta nachylenia segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 40° ± 5°. | TAK
22 | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie 22° ± 5°. | TAK
23 | Szczyty tworzywowe z kolorystyczną wklejką z dwoma uchwytami do prowadzenia łóżka. Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad. | TAK
24 | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Koła z centralną blokadą jazdy. | TAK
25 | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm. | TAK
26 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 230 kg. | TAK
27 | Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami: krążki odbojowe łóżka stanowiące najbardziej wysunięte elementy w rogach łóżka. | TAK
28 | Wyposażenie: - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani poręczy opuszczanych w dół. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 - wieszak kroplówki, - materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka, - Wkład – pianka, - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3, - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu, - Wykonana z materiałów antyalergicznych, - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2, - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze, - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C, - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą, - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów, - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru, - Pranie w temp. do 95°C, - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C, - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty, - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100. | TAK
Pozostałe wymagania:
29 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK, podać
30 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
31 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK
32 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta łóżka i materaca – dołączyć do oferty | TAK
33 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
34 | Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat. | TAK
35 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
36 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.1poz.2
Załącznik nr: pa.p.1poz.2
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Łóżko szpitalne 15 szt.
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Rok produkcji 2021. | TAK, podać
5 | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 50 x 30 mm, gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. | TAK
6 | Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona przewodów – łóżko całkowicie pozbawione jakichkolwiek przewodów pomiędzy podstawą i leżem. Siłowniki do poszczególnych regulacji segmentów leża montowane bezpośrednio pod leżem. | TAK
7 | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiając dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka. | TAK
8 | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome. | TAK
9 | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe lub wyjmowanymi. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym. | TAK
10 | Siatka w leżu posiadająca oczka o wymiarze maksymalnie 50 x 50 mm i średnicy drutu min. 4 mm. | TAK
11 | Długość łóżka min. 2180 mm. | TAK
12 | Szerokość całkowita łóżka min. 950 mm ± 30 mm. | TAK
13 | Długość segmentu oparcia pleców min. 800 mm. | TAK
14 | Długość segmentu stałego min. 170 mm. | TAK
15 | Długość segmentu uda min. 300 mm. | TAK
16 | Długość segmentu podudzia min. 600 mm. | TAK
17 | Długość x szerokość leża min. 2000 x 850 mm. | TAK
18 | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej. | TAK
19 | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym lub bezprzewodowym: - regulacja wysokości, - regulacja segmentu oparcia pleców, - regulacja segmentu uda, - funkcja autokontur, - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Sterownik wyposażony w blokadę w postaci kluczyka umożliwiającego blokowanie funkcji sterujących przez personel. | TAK
20 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 350 mm. | TAK
21 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 790 mm. | TAK
22 | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do min. 70°. | TAK
23 | Autoregresja oparcia pleców min. 110 mm. | TAK
24 | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min. 40°. | TAK
25 | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 20°. | TAK
26 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do min. 18° obustronnie. | TAK
27 | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Fowlera oraz krzesła kardiologicznego. | TAK
28 | Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym. | TAK
29 | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka. | TAK
30 | Szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z z wklejką kolorystyczną – kolor wklejki do wyboru (min. 5 kolorów w tym min. 1 drewnopodobny). Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad. | TAK
31 | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie min. 5 pełnych cykli łóżka z pełnym obciążeniem dopuszczalnym w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego (cykl rozumiany jako możliwość opuszczenia i podniesienia łóżka w pełnym zakresie regulacji wysokości oraz ustawienie segmentu oparcia pleców oraz uda także w pełnym zakresie regulacyjnym). | TAK
32 | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchnie. Koła osłonięte obudową tworzywową. Minimum dwa koła z blokadą jazdy. | TAK
33 | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości podstawy. | TAK
34 | Osłony tworzywowe na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pacjenta pod szczytami. | TAK
35 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 230 kg. | TAK
36 | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz. | TAK
37 | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm. | TAK
38 | Wyposażenie: - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani poręczy opuszczanych w dół. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 - wieszak kroplówki, - materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka, - Wkład – pianka, - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3, - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu, - Wykonana z materiałów antyalergicznych, - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy, poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2, - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze, - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C, - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów, - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru, - Pranie w temp. do 95°C, - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C, - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty, - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 (min. dla pianki materaca) , - Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH – na cały materac. | TAK
Pozostałe wymagania:
39 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK, podać
40 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
41 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca – stosowny dokument dołączyć do oferty. | TAK
42 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta łóżka i materaca – dołączyć do oferty. | TAK
43 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
44 | Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat. | TAK
45 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
46 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK