## FC p.1
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 01/2021
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi łóżek szpitalnych, szt. 30, do Szpitala Rejonowego w Raciborzu w okresie do 26.03.2021 r.
pakiet nr 1 - łóżka szpitalne
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Łóżko szpitalne. | Szt. | 15
2 | Łóżko szpitalne. | Szt. | 15

## FC p.2
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 01/2021
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi aparatu do znieczulenia ogólnego, szt. 1, do Szpitala Rejonowego w Raciborzu w okresie do 26.03.2021 r.
pakiet nr 2 - Aparat do znieczulenia ogólnego.
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Aparat do znieczulenia ogólnego. | Szt. | 1

## FC p. 3
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 01/2021
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi urządzeń do terapii wysokimi przepływami ( HFNC ), szt. 8, do Szpitala Rejonowego w Raciborzu w okresie do 26.03.2021 r
pakiet nr 3 - urządzenie do terapii wysokimi przepływami ( HFNC )
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Urządzenie do terapii wysokimi przepływami ( HFNC ). | Szt. | 8

## FC p.4
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 01/2021
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi aparatów USG, szt. 3, do Szpitala Rejonowego w Raciborzu w okresie do 26.03.2021 r.
pakiet nr 4 - aparat USG
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Aparat USG. | Szt. | 1
2 | Aparat USG. | Szt. | 1
3 | Aparat USG. | Szt. | 1

## pa.p.1poz.1
Załącznik nr: pa.p.1poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Łóżko szpitalne 15 szt.
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Rok produkcji 2021. | TAK, podać
5 | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome. | TAK
6 | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 50 x 30 mm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. | TAK
7 | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiające dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka. | TAK
8 | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione siatką stalową lakierowaną proszkowo. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym. | TAK
9 | Siatka w leżu posiadająca oczka o wymiarze maksymalnie 50 x 50 mm. | TAK
10 | Długość łóżka min. 2180 mm. | TAK
11 | Szerokość całkowita łóżka min. 950 mm. | TAK
12 | Długość x szerokość leża min. 2000 x 850 mm. | TAK
13 | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej. | TAK
14 | Regulacja wysokości leża uzyskiwana przy pomocy pompy hydraulicznej. | TAK
15 | Regulacja segmentów oparcia pleców i uda przy pomocy sprężyn gazowych. | TAK
16 | Regulacja segmentu podudzia przy pomocy mechanizmu zapadkowego. | TAK
17 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 360 mm. | TAK
18 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 810 mm ± 20 mm. | TAK
19 | Regulacja kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do 74° ± 5°. | TAK
20 | Autoregresja oparcia pleców min 110 mm. | TAK
21 | Regulacja kąta nachylenia segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 40° ± 5°. | TAK
22 | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie 22° ± 5°. | TAK
23 | Szczyty tworzywowe z kolorystyczną wklejką z dwoma uchwytami do prowadzenia łóżka. Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad. | TAK
24 | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Koła z centralną blokadą jazdy. | TAK
25 | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm. | TAK
26 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 230 kg. | TAK
27 | Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami: krążki odbojowe łóżka stanowiące najbardziej wysunięte elementy w rogach łóżka. | TAK
28 | Wyposażenie: - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani poręczy opuszczanych w dół. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 - wieszak kroplówki, - materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka, - Wkład – pianka, - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3, - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu, - Wykonana z materiałów antyalergicznych, - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2, - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze, - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C, - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą, - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów, - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru, - Pranie w temp. do 95°C, - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C, - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty, - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100. | TAK
Pozostałe wymagania:
29 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK, podać
30 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
31 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca – stosowny dokument dołączyć do oferty | TAK
32 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta łóżka i materaca – dołączyć do oferty | TAK
33 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
34 | Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat. | TAK
35 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
36 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.1poz.2
Załącznik nr: pa.p.1poz.2
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Łóżko szpitalne 15 szt.
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Rok produkcji 2021. | TAK, podać
5 | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 50 x 30 mm, gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe. | TAK
6 | Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona przewodów – łóżko całkowicie pozbawione jakichkolwiek przewodów pomiędzy podstawą i leżem. Siłowniki do poszczególnych regulacji segmentów leża montowane bezpośrednio pod leżem. | TAK
7 | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiając dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka. | TAK
8 | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome. | TAK
9 | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe lub wyjmowanymi. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym. | TAK
10 | Siatka w leżu posiadająca oczka o wymiarze maksymalnie 50 x 50 mm i średnicy drutu min. 4 mm. | TAK
11 | Długość łóżka min. 2180 mm. | TAK
12 | Szerokość całkowita łóżka min. 950 mm. | TAK
13 | Długość segmentu oparcia pleców min. 800 mm. | TAK
14 | Długość segmentu stałego min. 170 mm. | TAK
15 | Długość segmentu uda min. 300 mm. | TAK
16 | Długość segmentu podudzia min. 600 mm. | TAK
17 | Długość x szerokość leża min. 2000 x 850 mm. | TAK
18 | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej. | TAK
19 | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym lub bezprzewodowym: - regulacja wysokości, - regulacja segmentu oparcia pleców, - regulacja segmentu uda, - funkcja autokontur, - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Sterownik wyposażony w blokadę w postaci kluczyka umożliwiającego blokowanie funkcji sterujących przez personel. | TAK
20 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 350 mm. | TAK
21 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 790 mm. | TAK
22 | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do min. 70°. | TAK
23 | Autoregresja oparcia pleców min. 110 mm. | TAK
24 | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min. 40°. | TAK
25 | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 20°. | TAK
26 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do min. 18° obustronnie. | TAK
27 | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Fowlera oraz krzesła kardiologicznego. | TAK
28 | Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym. | TAK
29 | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka. | TAK
30 | Szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z z wklejką kolorystyczną – kolor wklejki do wyboru (min. 5 kolorów w tym min. 1 drewnopodobny). Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad. | TAK
31 | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie min. 5 pełnych cykli łóżka z pełnym obciążeniem dopuszczalnym w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego (cykl rozumiany jako możliwość opuszczenia i podniesienia łóżka w pełnym zakresie regulacji wysokości oraz ustawienie segmentu oparcia pleców oraz uda także w pełnym zakresie regulacyjnym). | TAK
32 | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchnie. Koła osłonięte obudową tworzywową. Minimum dwa koła z blokadą jazdy. | TAK
33 | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości podstawy. | TAK
34 | Osłony tworzywowe na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pacjenta pod szczytami. | TAK
35 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 230 kg. | TAK
36 | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz. | TAK
37 | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm. | TAK
38 | Wyposażenie: - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani poręczy opuszczanych w dół. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 - wieszak kroplówki, - materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka, - Wkład – pianka, - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3, - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu, - Wykonana z materiałów antyalergicznych, - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy, poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2, - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny), - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze, - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C, - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów, - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru, - Pranie w temp. do 95°C, - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C, - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty, - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 (min. dla pianki materaca) , - Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH – na cały materac. | TAK
Pozostałe wymagania:
39 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK, podać
40 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
41 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce dla łóżka i materaca – stosowny dokument dołączyć do oferty. | TAK
42 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta łóżka i materaca – dołączyć do oferty. | TAK
43 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
44 | Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat. | TAK
45 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
46 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.2poz.1
Załącznik nr: pa.p.2poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Aparat do znieczulenia ogółnego 1 szt.
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy. | TAK, podać
5 | Aparat na podstawie jezdnej, hamulec centralny, uchwyty na dwie 10 litrowe butle rezerwowe, reduktory do butli O2 i N2O nakręcane z przyłączami do aparatu. | TAK
6 | Zasilanie gazami z sieci centralnej: O2, N2O, Powietrze. | TAK
7 | System oddechowy podgrzewany, zasilanie wewnętrzne bez zewnętrznych przewodów zasilających, możliwe wyłączenie podgrzewania przez użytkownika. | TAK
8 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na co najmniej 100 minut. | TAK, podać
9 | Duży blat roboczy, pozwalający na wygodne prowadzenie dokumentacji. Wbudowane regulowane oświetlenie blatu typu LED. | TAK
10 | Szuflada na akcesoria z trwałym zamknięciem (typu: zamek na klucz, blokada mechaniczna). | TAK, podać
11 | Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora. | TAK
12 | System bezpieczeństwa zapewniający co najmniej 25% udział O2 w mieszaninie z N2O. | TAK
13 | Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów. | TAK
14 | Elektroniczny mieszalnik zapewniający utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenie tlenu w mieszanianie podawanej do pacjenta. | TAK
15 | Prezentacja przepływomierzy w formie graficznej na ekranie aparatu, tzw wirtualne przepływomierze. | TAK
16 | Aparat przystosowany do prowadzenia znieczulania w technice Low Flow i Minimal Flow. | TAK
17 | Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących). | TAK
18 | Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej. | TAK
19 | Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum. | TAK, opisać
20 | Wbudowany niezależny przepływomierz O2 do podaży tlenu przez maskę lub kaniulę donosową. | TAK
21 | Miejsce aktywne do zamocowania jednego parownika. | TAK
22 | Aparat przygotowany do pracy z jednorazowymi zbiornikami pochłaniacza, w dostawie co najmniej 6 zbiorników jednorazowych, objętość pochłaniacza jednorazowego minimum 1200 ml. | TAK, podać
23 | Posiadający moduł przewodnictwa nerwowo – mięśniowego (NMT) z wyposażeniem. | TAK
Respirator, tryby wentylacji:
24 | Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym. | TAK
25 | Wentylacja kontrolowana objętościowo. | TAK
26 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo. | TAK
27 | Wentylacja synchronizowana w trybie kontrolowanym objętościowo i w trybie kontrolowanym ciśnieniowym. | TAK
28 | CPAP/PSV. | TAK
29 | Funkcja Pauzy (zatrzymanie wentylacji np. na czas odsysania śluzu), regulacja czasu trwania pauzy przez użytkownika, prezentacja czasu pozostałego do zakończenia pauzy. | TAK
30 | Automatyczne przełączenie na gaz zastępczy: | TAK
-po zaniku O2 na 100 % powietrze
-po zaniku N2O na 100 % O2
-po zaniku Powietrza na 100% O2
we wszystkich przypadkach bieżący przepływ Świeżych Gazów pozostaje stały (nie zmienia się).
31 | Awaryjna podaż O2 i anestetyku z parownika po awarii zasilania sieciowego i rozładowanym akumulatorze. | TAK
Regulacje:
32 | Zakres regulacji częstości oddechowej co najmniej od 5 do 100 odd/min | TAK
33 | Zakres regulacji plateau co najmniej od 0% do 50%. | TAK
34 | Zakres regulacji I:E co najmniej od 4:1 do 1:4. | TAK, podać
35 | Zakres regulacji objętości oddechowej co najmniej od 10 do 1500 ml. | TAK, podać
36 | Zakres regulacji wyzwalacza przepływowego co najmniej od 0,3 l/min do 15 l/min. | TAK, podać
37 | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie co najmniej od 10 do 80 hPa (cmH2O). | TAK, podać
38 | Wspomaganie ciśnieniowe w trybie PSV regulowane w zakresie od 3 cmH2O do co najmniej 60 cmH2O. | TAK, podać
39 | Regulacja czasu narastania ciśnienia w fazie wdechowej (nie dotyczy czasu wdechu), pozwalająca na kształtowanie nachylenia fali oddechowej, podać zakres. | TAK, podać
40 | Regulacja PEEP w zakresie co najmniej od 2 do 20 hPa (cmH2O); wymagana funkcja WYŁ (OFF). | TAK, podać
41 | Zmiana częstości oddechowej automatycznie zmienia czas wdechu (Ti) - tzw. blokada I:E, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika. | TAK
42 | Zmiana nastawy PEEP powoduje automatyczną zmianę Pwdech, możliwe wyłączenie tej funkcjonalności przez użytkownika. | TAK
Prezentacje:
43 | Jednoczesna prezentacja minitrendów i krzywych. | TAK
44 | Prezentacja krzywych w czasie rzeczywistym: p(t), CO2(t), prezentacja pętli p-V, V-przepływ. | TAK
45 | Ekonometr (funkcja pozwalająca na optymalny dobór przepływu świeżych gazów) wraz z prezentacją trendu ekonometru. | TAK
46 | Funkcja timera (odliczanie do zera sekund od ustawionego czasu) pomocna przy wykonywaniu czynności obwarowanych czasowo, prezentacja na ekranie respiratora. | TAK
47 | Funkcja stopera (odiczanie od zera sekund) pomocna przy kontroli czasu znieczulenia, , kontroli czasu, prezentacja na ekranie respiratora. | TAK
48 | Prezentacja MV spont, RR spont (objętości minutowej i częstości oddechowej spontanicznej pacjenta). | TAK
49 | Prezentacja trendów graficznych. | TAK
50 | Prezentacja podatności, oporu i elastancji. | TAK
Funkcjonalność:
51 | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej minimum 15”, sterowanie: ekran dotykowy i pokrętło funkcyjne, ekran wbudowany z przodu aparatu. | TAK, podać
52 | Co najmniej trzy konfiguracje ekranu, możliwe do szybkiego wyboru przez użytkownika; dowolna konfiguracja każdego z ekranów przez użytkownika. | TAK
53 | Pola parametrów na ekranie konfigurowane także w czasie pracy, możliwe szybkie dopasowanie rozmieszczenia lub zmiany wyświetlanych parametrów w czasie operacji w zależności od aktualnych wymagań użytkownika. | TAK
54 | Konfiguracja urządzenia może być eksportowana i importowana do/z innych aparatów tej serii. | TAK
55 | Wbudowany moduł gazowy, monitorowanie gazowe (pomiar w strumieniu bocznym, powrót próbki do układu) w aparacie – pomiary i prezentacja wdechowego i wydechowego stężenia gazów anestetycznych, O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2, anestetyki (SEV, DES, ISO), automatyczna identyfikacja anestetyku, MAC skorelowany do wieku pacjenta. | TAK
56 | Powrót próbki gazowej do układu. | TAK
57 | Możliwy demontaż modułu gazowego i przeniesienie go do innego urządzenia tej serii. | TAK
58 | W pełni automatyczna kalibracja modułu gazowego, niewymagająca udziału serwisu, personelu i akcesoriów (np. tzw. gazu testowego).
59 | Eksport tzw. zrzutu ekranu do pamięci zewnętrznej USB. | TAK
60 | Automatyczne wstępne skalkulowanie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej masy ciała i/lub wzrostu pacjenta. | TAK
Alarmy:
61 | Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości. | TAK
62 | Alarm ciśnienia w drogach oddechowych. | TAK
63 | Alarm objętości minutowej. | TAK
64 | Alarm bezdechu (aponea). | TAK
65 | Alarm stężenia anestetyku. | TAK
66 | Alarm braku zasilania w gazy. | TAK
67 | Alarm wykrycia drugiego anestetyku. | TAK
Inne:
68 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, wersja drukowana, książkowa – nie dopuszcza się kserokopii. | TAK
69 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK
70 | Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml. | TAK
71 | Dreny do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. min. 5m każdy; wtyki typu DIN. | TAK
72 | Dodatkowe gniazda elektryczne, co najmniej 4 szt., zabezpieczone bezpiecznikami. | TAK, podać
73 | Całkowicie automatyczny test bez interakcji z użytkownikiem w trakcie trwania procedury. | TAK
74 | Lista kontrolna, czynności do wykonania przed rozpoczęciem testu, prezentowana na ekranie respiratora w formie grafik i tekstu objaśniających poszczególne czynności. | TAK
75 | Eksport danych na pamięć USB. | TAK
76 | System ewakuacji gazów, zintegrowany, z niezbędnymi akcesoriami umożliwiającymi podłączenie do odciągu szpitalnego. | TAK
Akcesoria dodatkowe:
77 | Zbiornik wielorazowy na wapno, możliwa sterylizacja parowa w temperaturze 134 st C. | TAK
78 | W dostawie jednorazowe układy oddechowe, współosiowe, z pułapkami 10 szt. (worek oddechowy 2 L, długość rur co najmniej 170 cm). | TAK
79 | W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę z żelem – 25 szt. | TAK
80 | W dostawie pułapki wodne do modułu gazowego 12 szt. | TAK
81 | W dostawie linie próbkujące 10 szt. | TAK
Funkcje/ cechy aparatu dodatkowo punktowane:
82 | Możliwy czas trwania pauzy (po zatrzymaniu wentylacji przy użyciu Funkcji Pauzy np. w celu odessania pacjenta) ≥ 3 minuty, podać. | TAK - 4 pkt
Nie - 0 pkt
83 | Możliwość systemowego, z poziomu konfiguracji aparatu, wyłączenia obecności N2O przez Użytkownika. | TAK –
2 pkt.
NIE - 0 pkt
84 | Pomiar i prezentacja na ekranie respiratora różnicy między objętością wdechową a wydechową: ΔVT. | TAK –
2 pkt.
NIE - 0 pkt
85 | Wolumetr, prezentowany na ekranie respiratora, zerowanie i uruchomienie wolumetru możliwe do wykonania przez operatora. | TAK –
2 pkt.
NIE - 0 pkt
Monitor do aparatu, wymagania ogólne:
86 | Monitor przeznaczony do monitorowania pacjentów wszystkich kategorii wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków, z łatwym przełączaniem kategorii, powiązanej z algorytmami pomiarowymi i ustawieniami monitora. | TAK
87 | Monitor pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, znajdującymi się w dalszej części specyfikacji. | TAK
88 | Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania, opartej na standardowych rozwiązaniach (IEEE 802.3), wykorzystuje protokoły TCP/IP oraz transmisję typu multicast. | TAK
89 | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego dopasowania układu ekranu do aktualnie monitorowanych parametrów, włączającą i usuwającą odpowiednie pola krzywych dynamicznych i wartości liczbowych parametrów, bez zakłócania pracy monitora i bez konieczności ręcznego włączania i usuwania tych pól. Wymagane jest działanie "Plug and Play". | TAK
Pola wyświetlające monitorowane parametry powinny automatycznie zwiększać swoje wymiary wraz ze zmniejszaniem liczby jednocześnie monitorowanych parametrów, wykorzystując do wyświetlania cały ekran monitora.
Każdy monitor umożliwia jednoczesne wyświetlanie wszystkich wymaganych parametrów.
90 | Monitor wyposażony w kolorowy ekran, z możliwością wyświetlania przynajmniej 10 krzywych dynamicznych na całej szerokości ekranu, od jego krawędzi do pola parametrów powiązanych z odpowiadającymi im krzywymi. Przekątna ekranu min. 17” w formacie panoramicznym. | TAK
91 | Możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran kopiujący oraz możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran z niezależną konfiguracją sposobu wyświetlania. | TAK
92 | Ekran ze sterowaniem dotykowym, z możliwością obsługi w rękawiczkach, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta i interaktywne sterowanie pomiarami. | TAK
93 | Sterowanie monitorem za pomocą menu ekranowego w języku polskim: dostęp do często używanych funkcji za pomocą dedykowanych przycisków, wybór parametru i funkcji przez dotyk na ekranie, zmiana wartości oraz wybór pozycji z listy przy pomocy pokrętła, zatwierdzanie wyboru przez naciśnięcie pokrętła. | TAK
W szczególności wyklucza się rozwiązania wykorzystujące do sterowania funkcjami monitora tzw. "gesty dotykowe", które nie zapewniają jednoznaczności wyniku działania.
94 | Funkcja czasowego wyłączenia sterowania dotykowego, ułatwiająca czyszczenie ekranu. | TAK
95 | Monitor wyposażony w nocny tryb wyświetlania, z możliwością ręcznego i włączania i wyłączania oraz automatycznego włączania i wyłączania o wybranej godzinie. | TAK
96 | Możliwość rozbudowy monitora o interaktywny dostęp na jego ekranie do zasobów informatycznych sieci komputerowej szpitala, takich jak diagnostyka obrazowa, dane laboratoryjne, ruch chorych, komputerowa karta chorobowa, dedykowane strony www, z wyświetlaniem danych na pełnym ekranie oferowanego monitora, z zachowaniem ciągłego podglądu podstawowych monitorowanych parametrów pacjenta na ekranie modułu transportowego. Obsługa dostępu do zasobów sieciowych za pomocą ekranu dotykowego, oraz za pomocą klawiatury i myszy. | TAK
97 | Monitor wyposażony w funkcję wyświetlania, razem z danymi hemodynamicznymi, danych z podłączonego aparatu do znieczulania i innych urządzeń, w zależności od udostępniania tych danych przez urządzenie źródłowe: w postaci przebiegów dynamicznych, wartości liczbowych parametrów i pętli oddechowych, oraz stężeń wszystkich gazów monitorowanych przez aparat. Dane z dodatkowych urządzeń są zapisywane w trendach monitora i udostępniane w sieci do wyświetlania w centrali i innych urządzeniach podłączonych do sieci. Możliwość jednoczesnego podłączenia przynajmniej 3 dodatkowych urządzeń. | TAK
98 | Monitor wyposażony w narzędzie do precyzyjnej analizy ilościowej i jakościowej zmian jednocześnie przynajmniej 9 wybranych parametrów, wyświetlanych w postaci trendów z ruchomymi kursorami służącymi do wybrania miejsca pomiaru przed zmianą i po zmianie, jednocześnie dla wszystkich obserwowanych parametrów. Wybór parametrów do analizy dostępny spośród wszystkich parametrów pochodzących z monitora i z aparatu do znieczulania oraz innych podłączonych urządzeń. Czas wyświetlanych danych w oknach trendów ustawiany przynajmniej od 1 minuty wzwyż. Drukowanie raportu podsumowania analizy. W szczególności narzędzie powinno umożliwić ocenę skutków i udokumentowanie przeprowadzenia manewru rekrutacji płuc. | TAK
99 | Interfejs ekranowy monitora zharmonizowany z interfejsem oferowanego aparatu do znieczulania, przynajmniej pod względem wyglądu i położenia na ekranie podstawowych elementów, takich jak przyciski i inne elementy sterujące, pola komunikatów alarmowych. | TAK
100 | Możliwość rozbudowy o współpracę z aparatem do znieczulania w następującym zakresie, przynajmniej: | TAK
- synchronizacja czasu między monitorem pacjenta a aparatem do znieczulenia
- przesyłanie z monitora do aparatu informacji o wieku i wzroście pacjenta
- wyciszanie alarmów monitora i aparatu dowolnym przyciskiem wyciszania w monitorze albo w aparacie
- przyciemnianie ekranu jednocześnie monitora i aparatu uruchamiane dowolnie z monitora i z aparatu (np. do laparoskopii)
101 | Konfiguracja wszystkich funkcji związanych z monitorowaniem pacjenta dostępna bez przerywania monitorowania, z wyświetlaniem danych pacjenta na głównym ekranie monitora. | TAK
102 | Monitor umożliwia przygotowanie domyślnej konfiguracji, automatycznie przyjmowanej dla każdego nowego pacjenta. W skład takiej konfiguracji wchodzi ustawienie sposobu wyświetlania parametrów (w tym kolory, kolejność), sposobu alarmowania (w tym głośność alarmów, aktywacja alarmów wybranych parametrów i sposób ich archiwizacji), ustawione granice alarmowe poszczególnych parametrów. Możliwość zapamiętania i łatwego przywołania przynajmniej czterech takich zestawów dla każdej kategorii wiekowej pacjentów (dorośli, dzieci, noworodki). | TAK
103 | Możliwość przenoszenia konfiguracji przygotowanej w jednym monitorze do innych monitorów za pomocą pamięci USB i za pomocą sieci, z którą są połączone te monitory. | TAK
104 | W przypadku odłączenia zasilania z sieci elektrycznej, monitor ma potencjalną możliwość kontynuacji monitorowania min.: EKG, ST, arytmii, oddechu, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (w 8 torach), temperatury (w 4 torach) i CO2 co najmniej przez 3 godziny oraz zachowuje ciągłość monitorowania przynajmniej w zakresie trendów powyższych parametrów oraz zdarzeń zapisywanych w pamięci monitora podczas alarmów, występujących przed odłączeniem zasilania, w trakcie i po przywróceniu zasilania. | TAK
105 | Funkcja drukowania, na drukarce laserowej, odpowiednio sformatowanych tematycznych raportów, z podsumowaniem stanu pacjenta. Możliwość skonfigurowania własnego zestawu różnych raportów do wydrukowania za pomocą jednego polecenia. | TAK
106 | Wszystkie elementy monitora chłodzone pasywnie, bez wspomagania wentylatorem. | TAK
107 | Monitor ergonomicznie zamocowany do aparatu do znieczulania. Dostępna deklaracja zgodności aparatu z monitorem wydana przez producenta. | TAK
108 | Alarmy | TAK
109 | Ręczne oraz automatyczne ustawianie granic alarmowych, na żądanie, na podstawie bieżących wartości parametrów, jednocześnie dla wszystkich monitorowanych parametrów. | TAK
110 | Możliwość trwałego i czasowego zablokowania alarmów tylko ciśnienia inwazyjnego, niezależnie od pozostałych alarmów, z odpowiednią sygnalizacją takiego stanu, lub inna metoda umożliwiająca przygotowanie linii pomiarowych ciśnienia przed przybyciem pacjenta, oraz obsługę linii pomiarowych, bez zakłócania alarmami i bez ograniczania normalnego monitorowania innych parametrów. | TAK
111 | Rejestracja w pamięci monitora zdarzeń alarmowych z zapisem odcinka krzywej dynamicznej parametru wywołującego alarm, innych krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowych wszystkich parametrów monitorowanych w czasie wystąpienia alarmu. | TAK
112 | Świetlna sygnalizacja alarmów, w trzech kolorach, odpowiadających poziomom alarmów (czerwony, żółty, niebieski), widoczna z 360 stopni dookoła monitora. | TAK
113 | Specjalny, dobrze widoczny wskaźnik informujący o wyciszeniu i o zawieszeniu alarmów, z informacją o pozostałym czasie wyciszenia i zawieszenia. | TAK
114 | Informacja o ustawionej głośności alarmów, stale wyświetlana na ekranie monitora, podczas normalnej pracy monitora bez alarmu. | TAK
115 | Informacja o alarmach występujących w innych monitorach, podłączonych do tej samej sieci, wyświetlana na ekranie monitora stacjonarnego i transportowego, z możliwością wyboru monitorów przesyłających do siebie informacje o alarmach, oraz z możliwością podglądu danych z alarmującego monitora, zdalnego wyciszenia alarmu i zdalnego uruchomienia wydruku. Funkcjonalność ta zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK
116 | Transport pacjenta. | TAK
117 | Funkcja automatycznego przenoszenia danych demograficznych pacjenta przenoszonego z jednego stanowiska na drugie, podłączone do tej samej sieci. Brak konieczności wpisywania jego danych w monitorze pacjenta na stanowisku, do którego został przeniesiony, oraz brak konieczności ręcznego usuwania pacjenta z monitora na stanowisku, które opuścił przenoszony pacjent. | TAK
118 | Monitor wyposażony w moduł transportowy, o potencjalnej możliwości ciągłego i nieprzerwanego monitorowania co najmniej: EKG w pełnym wymaganym zakresie (ST, arytmia), SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (x8), temperatury (x4), oraz CO2 w strumieniu głównym i bocznym podczas transportu pacjenta, w szczególności bez żadnych przerw związanych z rozpoczynaniem i kończeniem transportu, oraz bez konieczność wymiany modułów pomiarowych albo układów pacjenta na czas transportu. Ciągłość monitorowania dotyczy trendów wszystkich monitorowanych parametrów (nie tylko parametrów monitorowanych przez sam moduł transportowy), trendów z podłączonych na poprzednim stanowisku urządzeń (jak np. respirator, aparat do znieczulania), wyników obliczeń (hemodynamicznych, natlenienia i wentylacji) oraz zdarzeń alarmowych z poprzedniego stanowiska, trendów i zdarzeń zapamiętanych podczas transportu i automatyczną ich integrację z danymi na nowym stanowisku. | TAK
119 | Przygotowanie monitora do transportu, rozpoczęcie i zakończenie transportu nie wymaga podłączania ani odłączania jakichkolwiek przewodów. Odłączenie i podłączenie modułu transportowego do części stacjonarnej monitora możliwe przy użyciu jednej ręki. | TAK
120 | Masa modułu transportowego poniżej 1 kg, z ekranem i zasilaniem z wbudowanego akumulatora minimum przez 3 godziny ciągłego monitorowania. | TAK
121 | Moduł transportowy umożliwia sterowanie pracą pompy do kontrpulsacji podczas transportu. | TAK
122 | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 6”. Ekran pokazuje przynajmniej 3,5 sekundy przebiegów dynamicznych przy standardowej szybkości odświeżania 25 mm/s. Ekran dotykowy przystosowany do warunków transportowych: zabezpieczony przed nieoczekiwaną zmianą wyświetlanych informacji, a w szczególności przed reagowaniem na krótkie, przypadkowe dotknięcia i przesunięcia palcem i palcami po ekranie.
123 | Moduł transportowy, przystosowany do zagrożeń związanych z transportem, odporny na zachlapania (min. IPX4) i upadek z wysokości przynajmniej 1 metra, potwierdzone odpowiednimi deklaracjami producenta. | TAK
124 | Moduł transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia, bez konieczności odłączania go w przypadku podłączania modułu na stanowisku. | TAK
125 | Moduł transportowy, zamocowany na stanowisku, przesyła dane do systemu monitorowania przez łącze optyczne, lub takie równoważne rozwiązanie, którego nie da się uszkodzić mechanicznie przy dowolnie częstym podłączaniu i odłączaniu modułu, i które nie uszkadza styków innych złącz przez uszkodzony styk lub styki jednego złącza. | TAK
126 | Moduł przystosowany do mocowania z prawej i lewej strony stanowiska w taki sposób, że przewody łączące monitor z pacjentem są skierowane bezpośrednio w stronę pacjenta, z zachowaniem odpowiedniej widoczności ekranu. Automatyczny obrót zawartości ekranu o 180 stopni. | TAK
127 | Moduł transportowy zamocowany na stanowisku umożliwia jednoczesną, ciągłą obserwację danych na ekranie stacjonarnym i na ekranie modułu transportowego. | TAK
128 | Możliwości monitorowania parametrów. | TAK
129 | Pomiar EKG. | TAK
130 | Możliwość monitorowania oraz jednoczesnego wyświetlania odprowadzeń EKG: 1 (wybieranego przez użytkownika) z 3 elektrod, 7 z 5 elektrod, 8 z 6 elektrod oraz 12 z 10 elektrod, po zastosowaniu odpowiedniego przewodu pomiarowego. | TAK
131 | Monitorowanie 12 odprowadzeń z 6 elektrod, w standardowym układzie odprowadzeń kończynowych i przedsercowych. | TAK
132 | Włączany na żądanie filtr ograniczający zakłócenia wysokiej częstotliwości, pochodzące z urządzeń do elektrochirurgii. | TAK
133 | Monitorowanie odchylenia ST we wszystkich jednocześnie monitorowanych odprowadzeniach EKG. | TAK
134 | Analiza arytmii zgłaszająca arytmie według przynajmniej 12 różnych definicji, z możliwością wprowadzenia zmian w poszczególnych definicjach, dotyczących liczby i częstości skurczów komorowych, oraz z możliwością zmiany poziomu poszczególnych alarmów arytmii, w zakresie: wysoki, średni, niski. | TAK
135 | Monitor posiada możliwość diagnostycznego monitorowania EKG, z częstością próbkowania sygnału co najmniej 500 razy na sekundę. | TAK
136 | Zakres pomiarowy częstości akcji serca przynajmniej 15 - 300 uderzeń na minutę. | TAK
137 | Pomiar oddechu. | TAK
138 | Monitorowanie oddechu metodą impedancyjną z elektrod EKG (wartości liczbowe i krzywa dynamiczna), z możliwością zmiany odprowadzenia wybranego do monitorowania (I albo II), bez konieczności przepinania przewodu EKG ani zmiany położenia elektrod na pacjencie. | TAK
139 | Ustawiany czas opóźnienia alarmu bezdechu w zakresie min. 10 - 30 sekund | TAK
140 | Pomiar saturacji i tętna (SpO2). | TAK
141 | Moduł pomiarowy SpO2 umożliwiający poprawne pomiary w warunkach niskiej perfuzji i artefaktów ruchowych algorytmem Masimo rainbow SET, lub równoważnym pod względem dokładności pomiaru w takich warunkach. | TAK
142 | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji, tętna, krzywa pletyzmograficzna oraz wskaźnik perfuzji. | TAK
143 | Monitor umożliwia podłączenie modułów pomiarowych saturacji opartych na różnych technologiach, przynajmniej: Masimo SET, Masimo rainbow SET i Nellcor, również podczas transportu. Wymiana technologii pomiaru może być dokonana przez użytkownika. | TAK
145 | Monitor umożliwia podłączenie drugiego toru pomiarowego saturacji, z wyświetlaniem różnicy saturacji mierzonej w dwóch torach. Możliwość zamiennego stosowania technologii Masimo SET i Nellcor w drugim torze, niezależnie od technologii wykorzystywanej w podstawowym torze. | TAK
Możliwość opisania miejsca pomiaru w drugim torze za pomocą standardowego oznaczenia, przynajmniej 6 różnych oznaczeń do wyboru.
146 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia. | TAK
147 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami przynajmniej do 4 godzin.
148 | Tryb stazy żylnej i ciągłych pomiarów przez 5 minut. | TAK
149 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie. | TAK
150 | Inwazyjny pomiar ciśnienia. | TAK
151 | Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych nazw powiązanych z miejscem pomiaru, łącznie przynajmniej 28 nazw. | TAK
152 | Monitor może obsłużyć pomiar przynajmniej 8 ciśnień, również w transporcie, bez konieczności przełączania linii pomiarowych do transportu. | TAK
153 | Możliwość wyświetlania wszystkich mierzonych ciśnień w oddzielnych oknach oraz w jednym oknie ze wspólną skalą i z indywidualnymi skalami, na siatce i bez siatki, do wyboru przez użytkownika. | TAK
154 | Możliwość wyzerowania wszystkich ciśnień jednym poleceniem (np. przyciskiem). | TAK
155 | Tryb ECMO, automatycznie blokujący alarmy ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i ciśnień statycznych, z rejestracją w pamięci monitora czasu włączenia i wyłączenia tego trybu, do audytu i dokumentacji. | TAK
156 | Pomiar PPV i SPV w wybranym torze pomiarowym, z możliwością wyboru miejsca pomiaru na krzywej dynamicznej ciśnienia, w oparciu o krzywą referencyjną oddechu. | TAK
157 | Pomiar temperatury . | TAK
158 | Monitor może obsłużyć pomiar przynajmniej 4 temperatur. | TAK
159 | Jednoczesne wyświetlanie 3 wartości temperatury: T1, T2 i ich różnicy. | TAK
160 | Możliwość przydzielania dodatkowych etykiet (oprócz oznaczeń 1, 2… albo a, b…, lub podobnych) do poszczególnych torów pomiarowych temperatury, precyzujących miejsce dokonywania pomiaru, za pomocą standardowych etykiet, przynajmniej 11 różnych nazw. | TAK
161 | Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru wewnętrznej temperatury głowy za pomocą czujnika mocowanego na czole. Wyniki pomiarów wyświetlane w oknie parametrów temperatury na ekranie oferowanego monitora. | TAK
162 | Pomiar CO2. | TAK
163 | Monitor posiada możliwość pomiaru CO2 w drogach oddechowych w strumieniu bocznym u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz możliwość pomiaru w strumieniu głównym, po podłączeniu odpowiedniego modułu, stacjonarnie i w transporcie, bez konieczności przełączania układu pomiarowego do transportu. | TAK
164 | Pomiar w strumieniu bocznym, realizowany metodą małych przepływów ok. 50 ml/min. | TAK
165 | Pomiar zwiotczenia. | TAK
166 | Pomiar przewodnictwa nerwowo mięśniowego za pomocą stymulacji nerwu łokciowego i rejestracji odpowiedzi za pomocą czujnika 3D, mierzącego drgania kciuka we wszystkich kierunkach, bez konieczności kalibracji czujnika przed wykonaniem pomiaru. | TAK
Dostępne metody stymulacji, przynajmniej:
- Train Of Four, obliczanie T1/T4 i Tref/T4
- TOF z ustawianymi odstępami automatycznych pomiarów
- Tetanus 50 Hz
- Single Twitch
167 | Pomiar za pomocą zewnętrznego urządzenia, przekazującego wyniki pomiarów do oferowanego kardiomonitora. | TAK
168 | Wyniki pomiarów NMT wyświetlane na ekranie oferowanego monitora pacjenta. | TAK
169 | Wymagane akcesoria pomiarowe. | TAK
170 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod, długość przynajmniej 3 metry. | TAK
171 | Czujnik SpO2 dla dorosłych na palec, z przewodem min. 3 metry. | TAK
172 | Mankiety do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, umożliwiające pomiary u pacjentów o przeciętnym wzroście, szczupłych i otyłych, przy zakresie obwodów ramienia przynajmniej od 17 do 53 cm. Przewód łączący mankiet z monitorem o długości przynajmniej 3 metrów. | TAK
173 | Czujnik temperatury skóry, z przewodem min. 3 metry. | TAK
174 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 2 torach. | TAK
175 | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie min. 16 krzywych dynamicznych. | TAK
176 | Możliwość rozbudowy o synchronizację czasu między monitorem i aparatem do znieczulania, wyciszanie alarmów w monitorze i aparacie dowolnym przyciskiem wyciszania, dowolnie w monitorze albo w aparacie do znieczulania, przekazywanie kategorii pacjenta z monitora do aparatu, oraz włącznie trybu nocnego w monitorze i aparacie jednym przyciskiem, dowolnie w monitorze albo w aparacie do znieczulania. | TAK
177 | Możliwość użycia monitora NMT jako niezależnego monitora. | TAK
178 | Możliwość wyposażenia stacjonarnego monitora w ekran o przekątnej min. 21 cali w formacie panoramicznym. | TAK
179 | Możliwość zmiany funkcji przypisanych do dedykowanych przycisków sterujących głównego menu w części stacjonarnej monitora. | TAK
180 | Pomiar sumarycznego wektora odchyleń ST w 12 odprowadzeniach, z możliwością ustawienia granic alarmowych. | TAK
181 | Możliwość rozbudowy pomiaru saturacji o pomiar: PVI, zawartości hemoglobiny, methemoglobiny i karboksyhemoglobiny we krwi, przy użyciu czujnika na palec do oferowanego modułu saturacji. | TAK - 4 pkt
Nie - 0 pkt
182 | Możliwość rozbudowy o współpracę z aparatem do znieczulania w następującym zakresie, przynajmniej: | TAK - 2 pkt
| - synchronizacja czasu między monitorem pacjenta a aparatem do znieczulenia, | Nie - 0 pkt
- przesyłanie z monitora do aparatu informacji o wieku i wzroście pacjenta
- wyciszanie alarmów monitora i aparatu dowolnym przyciskiem wyciszania w monitorze albo w aparacie
- przyciemnianie ekranu jednocześnie monitora i aparatu uruchamiane dowolnie z monitora i z aparatu (np. do laparoskopii)
183 | Konfiguracja wszystkich funkcji związanych z monitorowaniem pacjenta dostępna bez przerywania monitorowania, z wyświetlaniem danych pacjenta na głównym ekranie monitora. | TAK - 2 pkt
Nie - 0 pkt
184 | Monitor umożliwia przygotowanie domyślnej konfiguracji, automatycznie przyjmowanej dla każdego nowego pacjenta. W skład takiej konfiguracji wchodzi ustawienie sposobu wyświetlania parametrów (w tym kolory, kolejność), sposobu alarmowania (w tym głośność alarmów, aktywacja alarmów wybranych parametrów i sposób ich archiwizacji), ustawione granice alarmowe poszczególnych parametrów. | TAK - 2 pkt
| Możliwość zapamiętania i łatwego przywołania przynajmniej czterech takich zestawów dla każdej kategorii wiekowej pacjentów (dorośli, dzieci, noworodki). | Nie - 0 pkt
185 | Możliwość przenoszenia konfiguracji przygotowanej w jednym monitorze do innych monitorów za pomocą pamięci USB i za pomocą sieci, z którą są połączone te monitory. | TAK - 2 pkt
Nie - 0 pkt
186 | W przypadku odłączenia zasilania z sieci elektrycznej, monitor ma potencjalną możliwość kontynuacji monitorowania min.: EKG, ST, arytmii, oddechu, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (w 8 torach), temperatury (w 4 torach) i CO2 co najmniej przez 3 godziny oraz zachowuje ciągłość monitorowania przynajmniej w zakresie trendów powyższych parametrów oraz zdarzeń zapisywanych w pamięci monitora podczas alarmów, występujących przed odłączeniem zasilania, w trakcie i po przywróceniu zasilania. | TAK - 2 pkt
Nie - 0 pkt
187 | Funkcja drukowania, na drukarce laserowej, odpowiednio sformatowanych tematycznych raportów, z podsumowaniem stanu pacjenta. Możliwość skonfigurowania własnego zestawu różnych raportów do wydrukowania za pomocą jednego polecenia. | TAK - 2 pkt
Nie - 0 pkt
188 | Wszystkie elementy monitora chłodzone pasywnie, bez wspomagania wentylatorem. | TAK
189 | Monitor ergonomicznie zamocowany do aparatu do znieczulania. Dostępna deklaracja zgodności aparatu z monitorem wydana przez producenta. | TAK
190 | Alarmy. | TAK
191 | Ręczne oraz automatyczne ustawianie granic alarmowych, na żądanie, na podstawie bieżących wartości parametrów, jednocześnie dla wszystkich monitorowanych parametrów. | TAK
192 | Możliwość trwałego i czasowego zablokowania alarmów tylko ciśnienia inwazyjnego, niezależnie od pozostałych alarmów, z odpowiednią sygnalizacją takiego stanu, lub inna metoda umożliwiająca przygotowanie linii pomiarowych ciśnienia przed przybyciem pacjenta, oraz obsługę linii pomiarowych, bez zakłócania alarmami i bez ograniczania normalnego monitorowania innych parametrów. | TAK
193 | Rejestracja w pamięci monitora zdarzeń alarmowych z zapisem odcinka krzywej dynamicznej parametru wywołującego alarm, innych krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowych wszystkich parametrów monitorowanych w czasie wystąpienia alarmu. | TAK
194 | Świetlna sygnalizacja alarmów, w trzech kolorach, odpowiadających poziomom alarmów (czerwony, żółty, niebieski), widoczna z 360 stopni dookoła monitora. | TAK
195 | Specjalny, dobrze widoczny wskaźnik informujący o wyciszeniu i o zawieszeniu alarmów, z informacją o pozostałym czasie wyciszenia i zawieszenia. | TAK
196 | Informacja o ustawionej głośności alarmów, stale wyświetlana na ekranie monitora, podczas normalnej pracy monitora bez alarmu. | TAK
197 | Informacja o alarmach występujących w innych monitorach, podłączonych do tej samej sieci, wyświetlana na ekranie monitora stacjonarnego i transportowego, z możliwością wyboru monitorów przesyłających do siebie informacje o alarmach, oraz z możliwością podglądu danych z alarmującego monitora, zdalnego wyciszenia alarmu i zdalnego uruchomienia wydruku. Funkcjonalność ta zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK
198 | Transport pacjenta. | TAK
199 | Funkcja automatycznego przenoszenia danych demograficznych pacjenta przenoszonego z jednego stanowiska na drugie, podłączone do tej samej sieci. Brak konieczności wpisywania jego danych w monitorze pacjenta na stanowisku, do którego został przeniesiony, oraz brak konieczności ręcznego usuwania pacjenta z monitora na stanowisku, które opuścił przenoszony pacjent. | TAK
200 | Monitor wyposażony w moduł transportowy, o potencjalnej możliwości ciągłego i nieprzerwanego monitorowania co najmniej: EKG w pełnym wymaganym zakresie (ST, arytmia), SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (x8), temperatury (x4), oraz CO2 w strumieniu głównym i bocznym podczas transportu pacjenta, w szczególności bez żadnych przerw związanych z rozpoczynaniem i kończeniem transportu, oraz bez konieczność wymiany modułów pomiarowych albo układów pacjenta na czas transportu. Ciągłość monitorowania dotyczy trendów wszystkich monitorowanych parametrów (nie tylko parametrów monitorowanych przez sam moduł transportowy), trendów z podłączonych na poprzednim stanowisku urządzeń (jak np. respirator, aparat do znieczulania), wyników obliczeń (hemodynamicznych, natlenienia i wentylacji) oraz zdarzeń alarmowych z poprzedniego stanowiska, trendów i zdarzeń zapamiętanych podczas transportu i automatyczną ich integrację z danymi na nowym stanowisku. | TAK
201 | Kompatybilność akcesoriów z posiadanymi przez Zamawiającego aparatami do znieczulenia, respiratorami i monitorami. | TAK
Pozostałe wymagania:
202 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK, podać
203 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
204 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami.
205 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
206 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. | TAK
207 | Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat. | TAK
208 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
209 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
210 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.3poz.1
Załącznik nr: pa.p.3poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Urzadzenie do terapi wysokimi przepływami (HFNC ), szt. 8.
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy. | TAK
5 | Aparat do terapii HFNC ze zintegrowanym nawilżaczem, dostarczający ogrzaną i nawilżoną mieszankę gazów oddechowych poprzez łączniki donosowe, pacjentom samoczynnie oddychającym. | TAK
6 | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z prezentacją parametrów: temperatury, przepływu i stężenia tlenu. | TAK
7 | Regulacja parametrów temperatury, przepływu i stężenia tlenu sterowane z pozycji urządzenia. | TAK
8 | Możliwość ustawienia zadanej temperatury w zakresie: 31, 34, 37° C. | TAK
9 | Możliwość wyboru jednego z dwóch zakresów ustawień przepływów: 2 - 25 l/min, lub 10 - 80 l/min. | TAK
10 | Stężenie tlenu regulowane w zakresie od 21 do 100 %, z możliwością ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu. | TAK
11 | Wbudowany mikser gazów z sensorem stężenia tlenu, pozwalający na precyzyjne ustawienie FIO2, bez potrzeby stosowania zewnętrznego przepływomierza tlenowego. | TAK
12 | Czas wstępnego nagrzewania maksymalnie 10 minut do temp 31°C, 30 minut do temperatury 37 °C.
13 | Tryb osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii ( 99 min. cyrkulacji gorącego powietrza zapobiegający gromadzenia się wilgotności w wyłączonym urządzeniu). | TAK
14 | Urządzenie wyposażone w sprężarkę wewnętrzną ( nie wymagający podłączenia do instalacji sprężonego powierza ). | TAK
15 | Przycisk umożliwiający wyciszenie alarmów. | TAK
16 | Statyw medyczny do aparatu, wyposażony w półkę, oraz podstawę jezdną z 5 kółkami cichobieżnymi - w tym 2 kółka z hamulcami. | TAK
17 | Statyw wyposażony w 4 uchwyty do zawieszenia kroplówek. | TAK
18 | Wysokość statywu regulowana w zakresie 155 ±5 cm do 192 ±5 cm. | TAK
19 | Półka o wymiarach 370 ±50 mm x 300 ±50 mm. | TAK
20 | Waga max: 2,6 kg. ( 3,6 kg z akcesoriami ). | TAK
21 | Wymiary urządzenia : 360 mm x 200 mm x 170 mm ± 10%. | TAK
22 | Zasilanie: 220 V AC, 50 | TAK
Wyposażenie:
23 | Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości minimum 180 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany, wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego, eliminującą skropliny w układzie. W drenie wbudowany czujnik , zapewniający kontrolę temperatury podawanych gazów, oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 80 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych, interfejsu do tracheostomii, oraz maski. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 80 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawierajacy adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w osłonę anty oparzeniową, specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia oraz nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody szt. 5 | TAK
24 | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Wyposażona w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie na twarzy pacjenta, rozmiar M, szt. 5. | TAK
25 | Filtr powietrza szt. 2 | TAK
Pozostałe:
26 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 12 miesiący. | TAK, podać
27 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
28 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami.
29 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego potwierdzone stosownym certyfikatem. | TAK
30 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
31 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.4poz.1
Załącznik nr: pa.p.4poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Aparat USG szt. 1.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji - 2021 rok. | Tak, podać
5 | Cyfrowy system formowania wiązki. | Tak
6 | Ilość kanałów procesowych min. 1500000. | Tak, podać
7 | Ilość aktywnych obrazowych gniazd dla głowic min. 3 plus 1 parkingowe. | Tak, podać
8 | Dynamika systemu min. 260 dB. | Tak, podać
9 | Odświeżanie obrazu tzw.”frame rate” min. 1200Hz. | Tak, podać
10 | Zakres stosowanych częstotliwości pracy min. 1.0 - 18.0 MHz. | Tak, podać
11 | Głębokość penetracji min. 42 cm. | Tak, podać
12 | Liczba regulowanych ognisk min. 5. | Tak, podać
13 | Regulacja wysokości konsoli (góra-dół). | Tak
14 | Regulacja pulpitu ( lewo-prawo). | Tak
15 | Monitor LCD/LED wbudowany w aparat na dwuprzegubowym ramieniu z regulacją pion - poziom min. 23 cale. | Tak
16 | Wbudowany w aparat dysk twardy min. 500 GB. | Tak
17 | Wbudowany w aparat wideoprinter B&W. | Tak
18 | Pamięć kinowa Cine - Loop. | Tak
19 | Ilość klatek cine-loop min. 12000. | Tak, podać
20 | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami. | Tak
21 | Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na HDD,DVD. | Tak
19. | Eksport oraz zapis w formatach: | Tak
| JPG, AVI, Raw Data (surowe dane). | Tak
22 | Dostępne aplikacje: | Tak
a) ginekologia
b) położnictwo
c) pediatria i badania neonatalne
d) małe i powierzchniowe narządy
e) tarczyca, sutki jądra
f) naczynia (tętnice, żyły, badania transkranialne)
g) jama brzuszna
h) urologia
i) kardiologia
23 | HD Zoom min: x 22 | Tak, podać
24 | Rozbudowane tryby obrazowania: | Tak, podać
a) B – Mode
b) M – Mode
c) M – Mode + kolor
d) Color Doppler
e) Color Doppler wysokiej rozdzielczości np. HD Flow
f) Power Doppler
g) Spektralny Doppler
h) Doppler Tkankowy Kolorowy
i) Triplex/duplex
25 | Regulacja bramki dopplerowskiej min 1 - 15 mm. | Tak, podać
26 | Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku. | Tak
27 | Obrazowanie trapezowe na oferowanych głowicach. | Tak
28 | Prędkość PW przy 0 kącie min. 8m/s. | Tak, podać
29 | Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji – linii bazowej, dynamiki, prędkości,….). | Tak
30 | Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami. | Tak
31 | Algorytm redukujący szum z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek. | Tak
32 | Funkcja umożliwiająca nadawanie różnych częstotliwości dla każdego ogniska. | Tak
33 | Funkcja automatycznego obliczania biometrii płodu min. FL, HC, AC, BPD, HL. | Tak
34 | Pełny pakiet kalkulacji ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych w jajniku u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA. | Tak
35 | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych. Możliwość wyświetlania krzywych na ekranie na żywo w trakcie badania. | Tak
36 | Pełne oprogramowanie badania położniczo-ginekologicznego. | Tak
37 | Oprogramowanie do skanowania panoramicznego. | Tak
38 | Ilość linii obrazowych w pojedynczym obrazie B min. 1000. | Tak, podać
39 | Automatyczny pomiar NT i IT. | Tak
40 | Automatyczne przenoszenie wyników pomiarów do raportu. | Tak
41 | Możliwość przenoszenia danych z urz. Typu pen - drive. | Tak
42 | Gniazda USB na konsoli operatora min. 2 szt. | Tak, podać
43 | Aparat wyposażony w min. 1 wejście HDMI wbudowane fabrycznie w aparat. | Tak
44 | Dicom. | Tak
45 | Waga aparatu max: 90 kg. | Tak, podać
Głowice ultradźwiękowe:
46 | Głowica convexowa. | Tak
a. | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2.0 -5.0 MHz. | Tak, podać
b. | Kąt pola skanowania min. 110°. | Tak, podać
c. | Liczba fizycznych elementów (kryształów) min. 192. | Tak, podać
d. | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak
47 | Głowica endowaginalna. | Tak
a. | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3.0 -9.0 MHz. | Tak, podać
b. | Liczba fizycznych elementów (kryształów) min. 192. | Tak, podać
c. | Kąt skanu min 180˚ | Tak, podać
d. | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak
48 | Głowica liniowa. | Tak
a. | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4.0 -12.0 MHz. | Tak, podać
b. | Liczba fizycznych elementów (kryształów) min. 192. | Tak, podać
c. | Szerokość skanu max. 40 mm. | Tak, podać
d. | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej. | Tak
49 | Wymagana kompatybilnośc głowic pomiedzy oferowanymi aparatami. | Tak. Podać
Możliwości rozbudowy na dzień składania oferty
50 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z prędkością skanowania min. 45 klatek/sekundę. | Tak
51 | Możliwość rozbudowy o głowicę convexową volumetryczną o częstotliwości pracy min. 2-8 MHz. | Tak
52 | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną wolumetryczną o częstotliwości pracy min. 4-9 MHz. | Tak
53 | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną 1-4 MHz i głowicę kardiologiczną dla dzieci o częstotliwości pracy min. 4-12 MHz. | Tak
54 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową matrycową o częstotliwości pracy min. 4-13 MHz i min. 1000 elementów. | Tak
55 | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania tomograficznego. | Tak
56 | Możliwość rozbudowy o fabrycznie wbudowany akumulator umożliwiający przeprowadzanie badań bez podłączania aparatu do prądu. | Tak
57 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie kardiologiczne płodu STIC. | Tak
58 | Możliwość rozbudowy o elastografię uciskową Strain. | Tak
Gwarancja i serwis
59 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie, zdalną diagnostykę aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł serwisowy, umożliwiający przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania z wyświetlaniem na ekranie serwisanta obrazu na żywo z aparatu. | Tak
60 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 60 miesiący. | Tak, podać
61 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | Tak
62 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | Tak
63 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | Tak
64 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. | Tak, podać
65 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | Tak
66 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | Tak
67 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | Tak

## pa.p.4poz.2
Załącznik nr: pa.p.4poz.2
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Aparat USG szt. 1.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji - 2021 rok. | Tak, podać
5 | Zasilanie sieciowe 220-240V. Waga maksymalna 60 kg. | Tak, podać
6 | Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień. | Tak
7 | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania min. 200.000. | Tak, podać
8 | Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min. 21". | Tak, podać
9 | Dynamika aparatu min.260 dB. | Tak, podać
10 | Ilość niezależnych jednakowych gniazd dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie Min. 3. | Tak, podać
11 | Zakres częstotliwości pracy [MHz] min. 2-13 MHz. | Tak, podać
12 | Możliwość regulacji wysokości konsoli min. 10 cm. | Tak, podać
13 | Videoprinter czarno-biały zamontowany z przodu aparatu, umożliwiający łatwe i szybkie otrzymanie wydrukowanego zdjęcia. | Tak
14 | Wbudowany w aparat podgrzewacz żelu. | Tak
Obrazowanie i prezentacja obrazu:
15 | B mode z prędkością odświeżania min. 1700 obr/s. | Tak, podać
16 | Obrazowanie harmoniczne. | Tak
17 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersja). | Tak
18 | Doppler kolorowy /CD/ rejestrowanie prędkości min. 3,5 m/s. | Tak, podać
19 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu. | Tak
20 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż 1- 16 mm. | Tak, podać
21 | Regulacja bramki dopplerowskiej - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej minimum 85o podczas badania („na żywo”) . | Tak
22 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej minimum 85o na obrazie zatrzymanym i obrazach z pamięci w celu analizy i pomiarów dopplerowskich. | Tak
23 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta w trybie Dopplera spektralnego na obrazach zapisanych na dysku. | Tak
24 | Doppler pulsacyjny PWD z rejestracją prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) do min. 8.0 m/s. | Tak, podać
25 | Możliwość obrazowania jednoczasowego w trzech trybach tzw. Tryb Triplex (B+CD+PWD). | Tak
26 | Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 9 kątami tworzącymi obraz 2D. | Tak, podać
27 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem kolor Doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu. | Tak
28 | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8 x bez straty jakości obrazu. | Tak, podać
29 | Nagrywanie plików filmowych. Maksymalna długość filmu w pamięci CINE powyżej 10000 obrazów. | Tak, podać
Archiwizacja:
30 | Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku twardym HDD lub SSD o pojemności min. 300 GB. Możliwość zapisu min. 10.000 pacjentów w aparacie. | Tak, podać
31 | Wykonanie funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych. Funkcje przetwarzania obrazów zarchiwizowanych w trybach B-Mode, kolor Doppler, Doppler pulsacyjny, | Tak, podać,
B-Mode,
- Regulacja wzmocnienie 2D gain
- Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC
- automatyczna optymalizacja włącz
-automatyczna optymalizacja wyłącz
- powiększenie obrazu x 8
- mapy szarości
- koloryzacja
Color Doppler,
Color Flow Mode
- przesunięcie linii bazowej
- zmiana mapy koloru
- obrócenie invert
Doppler pulsacyjny,
- wzmocnienie
- przesunięcie linii bazowej
- korekcja kata
- automatyczna korekcja kąta
- inwersja spektrum
32 | Zapis obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM. Minimum 2 gniazda USB . | Tak, podać
33 | Baza danych pacjentów z możliwością zapisu raportów, obrazów statycznych ,pętli obrazowych. | Tak
34 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD, zapisu na pamięci flash oraz wydruku obrazu na videoprinterze po naciśnięciu jednego przycisku. | Tak
35 | Możliwość eksport obrazów, sekwencji i raportów bezpośrednio na komputer klasy PC. | Tak
36 | Opcja automatycznej optymalizacji obrazu po naciśnięciu jednego przycisku w trybie B (jasność, kontrast), PW (PRF, położenie linii bazowej, inwersja). | Tak
37 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań: | Tak
1. małych narządów,
2. mięśniowo – szkieletowych
3. ginekologiczno-położniczych
4. kardiologicznych
5. pediatrycznych
6. transkranialnych
7. naczyniowych
8. jamy brzusznej
9. płucnych
38 | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum) na obrazie zamrożonym i „na żywo”. | Tak
39 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów. | Tak
40 | Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego poprzez gniazdo HDMI, VGA . | Tak
41 | Tryb czuwania „standby” umożliwiający ponowne uruchomienie aparatu w czasie do 5 sekund. | Tak
Głowice:
42 | Głowica convex elektroniczna – 1 szt. | Tak
a. | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2.0 -5.0 MHz. | Tak, podać
b. | Liczba fizycznych elementów (kryształów) min. 128. | Tak, podać
c. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding). | Tak
d. | Kąt pola skanowania w trybie B Min. 55°. | Tak, podać
e) | Głębokość obrazowania min. 32 cm. | Tak, podać
43 | Głowica liniowa elektroniczna – 1 szt. | Tak
a. | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 5,0- 13,0 MHz. | Tak, podać
b. | Szerokość czoła głowicy max 40 mm. | Tak, podać
c. | Liczba fizycznych elementów (kryształów)- Min. 192. | Tak, podać
44 | Głowica sektorowa „phased array” elektroniczna – 1 szt. | Tak
a. | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2,0- 4,0 MHz. | Tak, podać
b. | Pole widzenia min. 100 stopni. | Tak, podać
c. | Liczba fizycznych elementów (kryształów)- Min. 64. | Tak, podać
d. | Praca w trybie B-mode, color Doppler, Doppler spektralny pulsacyjny PW, Doppler spektralny ciągły CW. | Tak, podać
45 | Wymagana kompatybilnośc głowic pomiedzy oferowanymi aparatami. | Tak, podać
Możliwości rozbudowy na dzień składania oferty:
46 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną do obrazowania: 2D, 3D i 3D w czasie rzeczywistym. Zakres częstotliwości min. 2,0- 6,0 MHz. | Tak, podać
47 | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex o częstotliwości min. 5,0-10,0 MHz. | Tak
48 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego pomiaru frakcji wyrzutowej. | Tak
49 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie DICOM do komunikacji w sieci, DICOM STORE,DICOM WORKLIST.
50 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie instruktażowe dotyczące prawidłowego przyłożenia głowic i zawierające bazę obrazów klinicznych. | Tak
Pozostałe:
51 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie, zdalną diagnostykę aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł serwisowy, umożliwiający przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania z wyświetlaniem na ekranie serwisanta obrazu na żywo z aparatu. | Tak
52 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 60 miesiący. | Tak, podać
53 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | Tak
54 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | Tak
55 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | Tak
56 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. | Tak
57 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | Tak
58 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | Tak
59 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | Tak

## pa.p.4poz.3
Załącznik nr: pa.p.4poz.3
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Aparat USG szt. 1.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji - 2021 rok. | Tak, podać
5 | Zasilanie sieciowe 220-240V. Waga maksymalna 60 kg. | Tak, podać
6 | Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień. | Tak
7 | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania min. 200.000. | Tak, podać
8 | Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min. 21". | Tak, podać
9 | Dynamika aparatu min. 260 dB. | Tak, podać
10 | Ilość niezależnych jednakowych gniazd dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie Min. 3. | Tak, podać
11 | Zakres częstotliwości pracy [MHz] min. 2-13 MHz. | Tak, podać
12 | Możliwość regulacji wysokości konsoli min. 10 cm. | Tak, podać
13 | Videoprinter czarno-biały zamontowany z przodu aparatu, umożliwiający łatwe i szybkie otrzymanie wydrukowanego zdjęcia. | Tak
14 | Wbudowany w aparat podgrzewacz żelu. | Tak
Obrazowanie i prezentacja obrazu:
15 | B mode z prędkością odświeżania min. 1700 obr/s. | Tak, podać
16 | Obrazowanie harmoniczne. | Tak
17 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersja). | Tak
18 | Doppler kolorowy /CD/ rejestrowanie prędkości min. 3,5 m/s. | Tak, podać
19 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu. | Tak
20 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż 1- 16 mm. | Tak, podać
21 | Regulacja bramki dopplerowskiej - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej minimum 85o podczas badania („na żywo”) . | Tak
22 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej minimum 85o na obrazie zatrzymanym i obrazach z pamięci w celu analizy i pomiarów dopplerowskich. | Tak
23 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta w trybie Dopplera spektralnego na obrazach zapisanych na dysku. | Tak
24 | Doppler pulsacyjny PWD z rejestracją prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) do min. 8.0 m/s. | Tak, podać
25 | Możliwość obrazowania jednoczasowego w trzech trybach tzw. Tryb Triplex (B+CD+PWD). | Tak
26 | Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 9 kątami tworzącymi obraz 2D. | Tak, podać
27 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem kolor Doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu. | Tak
28 | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8 x bez straty jakości obrazu. | Tak, podać
29 | Nagrywanie plików filmowych. Maksymalna długość filmu w pamięci CINE powyżej 10000 obrazów. | Tak, podać
Archiwizacja:
30 | Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku twardym HDD lub SSD o pojemności min. 300 GB. Możliwość zapisu min. 10.000 pacjentów w aparacie. | Tak, podać
31 | Wykonanie funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych. Funkcje przetwarzania obrazów zarchiwizowanych w trybach B-Mode, kolor Doppler, Doppler pulsacyjny, | Tak, podać,
B-Mode,
- Regulacja wzmocnienie 2D gain
- Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC
- automatyczna optymalizacja włącz
-automatyczna optymalizacja wyłącz
- powiększenie obrazu x 8
- mapy szarości
- koloryzacja
Color Doppler,
Color Flow Mode
- przesunięcie linii bazowej
- zmiana mapy koloru
- obrócenie invert
Doppler pulsacyjny,
- wzmocnienie
- przesunięcie linii bazowej
- korekcja kata
- automatyczna korekcja kąta
- inwersja spektrum
32 | Zapis obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM. Minimum 2 gniazda USB . | Tak, podać
33 | Baza danych pacjentów z możliwością zapisu raportów, obrazów statycznych ,pętli obrazowych. | Tak
34 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD, zapisu na pamięci flash oraz wydruku obrazu na videoprinterze po naciśnięciu jednego przycisku. | Tak
35 | Możliwość eksport obrazów, sekwencji i raportów bezpośrednio na komputer klasy PC. | Tak
36 | Opcja automatycznej optymalizacji obrazu po naciśnięciu jednego przycisku w trybie B (jasność, kontrast), PW (PRF, położenie linii bazowej, inwersja). | Tak
37 | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań: | Tak
1. małych narządów,
2. mięśniowo – szkieletowych
3. ginekologiczno-położniczych
4. kardiologicznych
5. pediatrycznych
6. transkranialnych
7. naczyniowych
8. jamy brzusznej
9. płucnych
38 | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum) na obrazie zamrożonym i „na żywo”. | Tak
39 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów. | Tak
40 | Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego poprzez gniazdo HDMI, VGA. | Tak
41 | Tryb czuwania „standby” umożliwiający ponowne uruchomienie aparatu w czasie do 5 sekund. | Tak
Głowice:
42 | Głowica convex elektroniczna – 1 szt. | Tak
a. | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2.0 -5.0 MHz . | Tak, podać
b. | Liczba fizycznych elementów (kryształów) min. 128. | Tak, podać
c. | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków (compounding). | Tak
d. | Kąt pola skanowania w trybie B Min. 55°. | Tak, podać
e. | Głębokość obrazowania min. 32 cm. | Tak, podać
43 | Głowica liniowa elektroniczna – 1 szt. | Tak
a. | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 5,0- 13,0 MHz. | Tak, podać
b. | Szerokość czoła głowicy max 40 mm. | Tak, podać
c. | Liczba fizycznych elementów (kryształów)- Min. 192. | Tak, podać
44 | Wymagana kompatybilnośc głowic pomiedzy oferowanymi aparatami. | Tak, podać
Możliwości rozbudowy na dzień składania oferty:
45 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną do obrazowania: 2D, 3D i 3D w czasie rzeczywistym. Zakres częstotliwości min. 2,0- 6,0 MHz. | Tak, podać
46 | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex o częstotliwości min. 5,0-10,0 MHz | Tak
47 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową „phased array” do badań kardiologicznych, o częstotliwości pracy min. 2,0-4,0 MHz | Tak
48 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie DICOM do komunikacji w sieci, DICOM STORE,DICOM WORKLIST | Tak
49 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie instruktażowe dotyczące prawidłowego przyłożenia głowic i zawierające bazę obrazów klinicznych | Tak
Pozostałe:
50 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie, zdalną diagnostykę aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł serwisowy, umożliwiający przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania z wyświetlaniem na ekranie serwisanta obrazu na żywo z aparatu. | Tak
51 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 60 miesiący. | Tak, podać
52 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | Tak
53 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | Tak
54 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | Tak
55 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. | Tak
56 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | Tak
57 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | Tak
58 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | Tak