SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /08/2020	              	    Racibórz, dn.: 28.08.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na zakup-dostawę ambulansu sanitarnego, nr sprawy 13/2020 - pytanie nr 3

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: Zakup ambulansu sanitarnego wg. PN EN 1789 wraz z wyposażeniem. Numer sprawy 13/2020

W imieniu firmy (…) przesyłamy pytania do wyżej wymienionego postępowania.

Dotyczy noszy głównych:

- W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze z poręczami bocznymi składanymi ergonomicznie równolegle do osi wzdłużnej pacjenta, o takiej budowie noszy umożliwiającej przenoszenie ich przez więcej niż 4 osoby, bez wysuwanych bocznych rączek?

Wyjaśniamy, że proponowane rozwiązanie bez rączek bocznych wysuwanych będzie tańsze, trwalsze w użytkowaniu (każdy ruchomy element przy obciążeniu narażony jest na szybsze uszkodzenie), jednocześnie Zamawiający nie traci na faktycznej funkcjonalności noszy głównych. Opisane rozwiązanie: możliwość poszerzenia miejsca dla pacjenta bariatrycznego o rozłożone poręcze boczne opierające się na bocznych uchwytach bariatrycznych  stanowi tylko sztuczne ograniczenie konkurencji, nie jest formalną funkcją noszy opisaną przez producenta, poza tym różnica wysokości pomiędzy materacem a rozłożonymi barierkami uniemożliwia w bezpieczny dla pacjenta sposób skorzystanie z tego typu funkcjonalności.

- W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze, w których kółka automatycznie blokują się do jazdy na wprost po uruchomieniu dedykowanej blokady, dzięki czemu operator ma zawsze pełną kontrolę nad noszami?

- W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy, czy Zamawiający dopuści nosze główne, w których system zabezpieczający transporter przed złożeniem i opadnięciem w dół, w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na lawecie oraz blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie (punkt 5 Transporter noszy głównych, oraz punkt 6 transporter noszy głównych) realizowany jest za pomocą zamkniętego panelu kontrolnego z osłoną blokady składającej podwozie, oraz podwójnego skoku blokady składania goleni, co w praktyce uniemożliwia niekontrolowane zwolnienie mechanizmu składającego podwozie?

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że opisane w SIWZ zabezpieczenie jest niezbędne w przypadku noszy z automatycznym składaniem podwozia – składanie następuje bez kontroli osoby obsługującej nosze. W sytuacji kiedy nosze wyposażone są w system niezależnego składania goleni zabezpieczony blokadą składania nie ma możliwości, poza celowym działaniem, przypadkowego złożenia się goleni w trakcie załadunku do ambulansu.

- W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 12 września 2018) tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?

- W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów do noszy głównych tj. deklaracji zgodności i certyfikatu zgodności wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnych z najnowszymi aktualnymi normami tj. odpowiednio PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865

Dotyczy Krzesełko transportowe z systemem płozowym:

- W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści krzesełko kardiologiczne w którym pacjent może oprzeć stopy na ramie krzesełka, przy spełnieniu pozostałych wymagań OPZ?

Dotyczy Krzesełko transportowe z system płozowym (elektryczne):

- W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści krzesełko kardiologiczne elektryczne o wadze 29 kg spełniające pozostałe wymagania OPZ?

Dotyczy Przenośny ssak akumulatorowy:

- W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści przenośny ssak akumulatorowy o zakresie regulacji ciśnienia 0,1 do 0,8 bar, spełniający pozostałe wymagania OPZ?

Dotyczy ogólnych warunków umowy:

- W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji i naprawy serwisowej z 72 do 96 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy np. świąt państwowych? ”,

informuję:

Dotyczy noszy głównych:

Ad.1 TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie zmienia  zapisy SIWZ.

Ad.2 TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie zmienia  zapisy SIWZ.

Ad.3 TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie zmienia  zapisy SIWZ.

Ad.4. Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych  z normami wykazanymi w SIWZ.

Ad.5. Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych  z normami wykazanymi w SIWZ.

Dotyczy Krzesełko transportowe z systemem płozowym:

Ad.1. TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Dotyczy Krzesełko transportowe z system płozowym (elektryczne):

Ad.1. NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Przenośny ssak akumulatorowy:

Ad.1 TAK, zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, ale nie zmienia  zapisy SIWZ.

Dotyczy ogólnych warunków umowy:

Ad.1 TAK, zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji i naprawy serwisowej z 72 do 96 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy np. świąt państwowych.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik