## FC p.1
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 22/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi sterylizatora parowego oraz myjni ultradzwiękowej.
do Szpitala Rejonowego w Raciborzu w okresie do 30.11.2020 r.
pakiet nr 1 - sterylizator parowy próżniowy, myjnia ultradzwiękowa
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Sterylizator parowy pionowy. | Szt. | 1
2 | Myjnia ultradzwiękowa. | Szt. | 1
Łączna wartość zamówienia:

## FC p.2
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 22/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi aparatu do barwienia preparatów metodą Grama.
do Szpitala Rejonowego w Raciborzu w okresie do 30.11.2020 r.
pakiet nr 2 - aparat do barwienia preparatów metodą Grama.
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Aparat do barwienia preparatów metodą Grama. | Szt. | 1
Łączna wartość zamówienia:

## FC p. 3
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 22/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi analizatora do diagnostyki molekularnej w kierunku chorób infekcyjnych typu: Real Time PCR
do Szpitala Rejonowego w Raciborzu w okresie do 30.11.2020 r.
pakiet nr 3 - analizator typu: Real Time PCR
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Analizator typu: Real Time PCR | Szt. | 1

## pa.p.1poz.1
Załącznik nr: pa.p.1poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Sterylizator parowy pionowy szt. 1
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Rok produkcji 2020. | TAK, podać
5 | Sterylizator fabrycznie nowy nie powystawowy. | TAK
6 | Sterylizator z pionową komorą sterylizacyjną. | TAK
7 | Wymiary gabarytowe: ( S x W x G ) 740/950/600 mm (±5%). | TAK
8 | Pojemność komory ok. 80 litrów ± 5%. | TAK
9 | Rama i obudowa oraz górna obudowa drzwi sterylizatora wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg. AISI. | TAK
10 | Sterylizator wyposażony w skrętne kółka z blokadami szt. 4. | TAK
11 | Komora, płaszcz komory, drzwi komory, wytwornica pary wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg. AISI. | TAK
12 | Temperatura sterylizacji programowana w zakresie 103-136 °C. | TAK
13 | System rozgrzewania, podtrzymywania temp. wsadu – regulacja w zakresie 60-136 °C. | TAK
14 | Funkcja aparatu Kocha. | TAK
15 | Wbudowana wytwornica pary oddzielona od komory sterylizacyjnej. | TAK
16 | Wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze. | TAK
17 | Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową. | TAK
18 | Unoszenie drzwi sterylizatora oraz ryglowanie za pomocą przycisku, bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów. | TAK
19 | Wspomaganie otwierania drzwi sterylizatora za pomocą sprężyny gazowej (drzwi otwierane do pionu) . | TAK
20 | Uszczelka rozprężana parą. | TAK
21 | Automatyczne czyszczenie wytwornicy pary. | TAK
22 | Sterowanie mikroprocesorowe. | TAK
23 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK
24 | Wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach. | TAK
25 | Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawień sterylizatora według stopnia kompetencji personelu. | TAK
26 | W pełni automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacyjnych. | TAK
27 | Programy sterylizacyjne – min. 20 programów + 2 testowe ( Bowie - Dick i test szczelności ). | TAK
28 | System chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej. | TAK
29 | Możliwość dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika. | TAK
30 | Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji . | TAK
31 | System szybkiego chłodzenia wsadu za pomocą wody w płaszczu komory, nie wymaga się stosowania wentylatora. | TAK
32 | Wbudowana pompa próżniowa wraz z systemem suszenia próżniowego. | TAK
33 | System zamkniętego obiegu wody. | TAK
34 | Komora wyposażona w port walidacyjny. | TAK
35 | Możliwość bezpiecznej i wydajnej sterylizacji płynów w pojemnikach otwartych, niedomkniętych i szczelnie zamkniętych. | TAK
36 | System zapobiegający kipieniu płynów poprzez funkcję podtrzymania ciśnienia w komorze w trakcie schładzania płynów . | TAK
37 | Sprężarka cichobieżna ( jeśli urządzenie wymaga podłączenia źródła sprężonego powietrza ) | TAK, podać
38 | Wbudowana pompa próżniowa. | TAK
39 | Automatyczne czyszczenie wytwornicy pary na koniec każdego cyklu. | TAK
40 | Zasilanie elektryczne max 6 kW. | TAK
41 | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej na 1/2 załadunku komory szt. 2. | TAK 2 szt.
42 | Kosz sterylizacyjny wykonany z siatki nierdzewnej na 1/2 załadunku komory szt. 2 . | TAK 2 szt.
43 | Średnie zużycie wody demineralizowanej na cykl max: 4 l . | TAK
44 | Stacja odwróconej osmozy o wydajności dostosowanej do obsługi sterylizatora, woda ma być dostarczana do wytwornicy i systemu chłodzenia. | TAK
45 | Zużycie wody chłodzącej do chłodzenia kondensatu max.10 l wody wodociągowej zdatnej do picia. | TAK
45 | Port walidacyjny do wprowadzenia sond temperaturowych. | TAK
Pozostałe
46 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK, podać
47 | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK
48 | Serwis autoryzowany producenta na terenie województwa zamawiającego – dołączyć aktualną autoryzację. | TAK
49 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
50 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
51 | Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat. | TAK
52 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
53 | Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury medycznej. | TAK
54 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.1poz.2
Załącznik nr: pa.p.1poz.2
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Myjnia ultradźwiękowa szt. 1
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Rok produkcji 2020. | TAK, podać
5 | Myjnia fabrycznie nowa nie powystawowa. | TAK
6 | Myjnia stacjonarna dwukomorowa o pojemności 2 x 50 L. | TAK
7 | Komora myjąca wyposażona w szczelną pokrywę. | TAK
8 | Komory jak i obudowa myjni wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. | TAK
9 | Częstotliwość ultradźwięków 40 kHz. | TAK
10 | Moc wyjściowa generatora 1000 W. | TAK, podać
11 | Myjnia wyposażona w baterię ciepła/zimna woda, oraz pistolet natryskowy z kompletem końcówek. | TAK
12 | Programowanie czasu procesu i temperatury roztworu myjącego. | TAK
13 | Moc układu grzejnego min 1500 W. | TAK
14 | Wyświetlanie aktualnej temperatury oraz czasu procesu. | TAK
15 | Wymiary komory umożliwiające umieszczenie tacy narzędziowej zgodnie z DIN 58952, min 600 x 400 x 250 mm. | TAK
16 | Regulowana temperatura mycia w zakresie: 20 – 80 °C. | TAK
17 | Regulowany czas mycia w zakresie: 1 – 60 min. | TAK
18 | Zasilanie 220 v. | TAK
Pozostałe
19 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK, podać
20 | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK
21 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
22 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
23 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
24 | Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat. | TAK
25 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
26 | Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury medycznej. | TAK
27 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.2poz.1
Załącznik nr: pa.p.2poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Analizator typu: Real Time PCR szt. 1
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Rok produkcji 2020. | TAK, podać
5 | Analizator fabrycznie nowy nie powystawowy. | TAK
6 | Zintegrowany analizator typu Real Time PCR do szybkiej diagnostyki molekularnej. | TAK
7 | Sprzęt wraz z oprogramowaniem umożliwiający ekstrakcję, archiwizację, amplifikację w czasie rzeczywistym materiału genetycznego w ramach jednego systemu. | TAK
8 | Sprzęt modułowy pozwalający na przeprowadzenie różnych oznaczeń w tym samym czasie na pokładzie tego samego analizatora. | TAK
9 | Wynik badania w przeciągu maksymalnie 2 godzin. | TAK
10 | System z możliwością końcowej automatycznej archiwizacji wyników. | TAK
11 | PCR wyposażony w aktywne moduły reakcyjne w liczbie odpowiadającej liczbie wykonywanych badań - wymagane 8 modułów z możliwością rozbudowy do 16 modułów. | TAK
12 | Moduły reakcyjne działające niezależnie od siebie. | TAK
13 | System zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie 1 analizatora. | TAK
14 | System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej bez wstępnej ekstrakcji DNA. | TAK
15 | System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji oraz oprogramowanie do interpretacji wyników. | TAK
16 | Aparat w pełni zautomatyzowany z możliwością wykonania badania nawet pojedynczej próbki. | TAK
17 | Zintegrowany system gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium. | TAK
18 | Wynik gotowy do interpretacji. | TAK
Kartridże
19 | Kartridże składające się z poniższych składników: Komory przetwarzania – przechowują próbki, odczynniki, przetworzone próbki oraz odpady. Jedna z komór jest komorą powietrzną zaprojektowaną w celu wyrównywania ciśnienia wewnątrz kartridża. Układ zaworów –pozwala na przenoszenie płynów do różnych komór kartridża. Probówka reakcyjna – amplifikacja i detekcja powstałego produktu. | TAK
20 | Przechowywanie kartridżów w temperaturze 2-28⁰C, z wyjątkiem testu w kierunku norowirusa ( zakres 2-8⁰C). | TAK
21 | Kartridże wyposażone w kontrolę wewnętrzną. | TAK
Testy
22 | Wymagana odpowiednia ilość materiałów zużywalnych wraz z odczynnikami służącymi przygotowaniu materiału genetycznego. | TAK
23 | Urządzenie wykorzystujące odczynniki tego samego producenta, fabrycznie rozporcjowane i zafoliowane (kartridże), opatrzone kodami 2D. | TAK
24 | Kody umieszczone na odczynnikach automatycznie odczytywane przez czytnik kodów 2D wewnątrz aparatu i weryfikowane przez oprogramowanie. | TAK
25 | Numery lot odczynników oraz daty przydatności automatycznie odczytywane z kodów 2D na opakowaniach oraz zapisywane w tworzonym przez urządzenie raporcie pracy. | TAK
28 | Moduł reakcyjny wyposażony w: | TAK
-Napęd zaworów – obraca układ zaworów kartridża i ustawia go odpowiednio w stosunku do komór kartridża.
-Napęd pompy – przepompowywanie płynów do różnych komór kartridża.
-Moduł ultradźwiękowy – odpowiada za lizę próbki
-Moduł główny– przeprowadza amplifikację i wykrywanie produktów PCR.
29 | Stacja sterująca w postaci komputera przenośnego. | TAK
30 | Czytnik barkodów. | TAK
31 | Oprogramowanie do monitorowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników. | TAK
Pozostałe
46 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK, podać
47 | Licencja na oprogramowanie | TAK
48 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
49 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami, spełniający wymagania dyrektywy 98/79/EC, zwalidowany i przeznaczony do diagnostyki invitro (IVD). | TAK
50 | Bezpłatne dostarczenie i uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
51 | Sprzęt gotowy do pracy nie wymagający dodatkowych nakładów finansowych, umożliwiający wykonanie min. 1000 badań. | TAK
52 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
53 | Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury medycznej. | TAK
54 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem. | TAK
55 | Realizacja umowy do dnia: 30.11.2020 r | TAK

## pa.p.3poz.1
Załącznik nr: pa.p.3poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Aparat do barwienia metodą Grama szt. 1
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Rok produkcji 2020. | TAK, podać
5 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy. | TAK
6 | System zamknięty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu oraz z zewnętrzny pojemnik na odpady | TAK
(brak bezpośredniego kontaktu pracownika z barwnikami).
7 | Aparat wyposażony w filtr węglowy. | TAK
8 | Ilość barwionych preparatów w jednym cyklu: max 10. Możliwość barwienia pojedynczych preparatów lub całego zestawu. | TAK
9 | Kasetki mocujące szkiełka umożliwiające stosowanie szkiełek o różnej grubości oraz szkiełek oklejonych etykietami. | TAK
10 | Oprogramowanie aparatu zawierające zaprogramowane domyślne protokoły barwienia oraz umożliwiające ich modyfikację przez użytkownika. | TAK
11 | Możliwość wykorzystania wody wodociągowej do płukania preparatów. | TAK
12 | Monitorowanie poziomu wody płuczącej i poziomu w zbiorniku odpadów. Wyraźna sygnalizacja nieprawidłowości. | TAK
13 | Monitorowanie terminu ważności barwników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwienia od momentu zainstalowania ich w aparacie. | TAK
14 | Możliwość zakupu odczynników w zestawach. | TAK
15 | Zanurzeniowa metoda barwienia. | TAK
16 | Łatwa konserwacja, aparat nie wymagający czyszczenia podzespołów barwiących, bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników. | TAK
17 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania. | TAK
18 | Zestaw barwników do barwienia Grama. | TAK
Pozostałe
19 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 12 miesięcy, obejmująca koszty wszystkich napraw, przeglądów oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych. | TAK, podać
20 | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK
21 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
22 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
23 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu Laboratorium w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego, potwierdzone stosownym dokumentem wydanym przez przedstawiciela wykonawcy. | TAK
24 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
25 | Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury medycznej. | TAK
26 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem. | TAK
L.p | Nazwa | Nr kat | Ilość | Cena netto | VAT | Cena Brutto
1 | Aparat do barwienia preparatów met. Grama
2 | Zestaw barwników do barwienia Grama
Poszczególne odczynniki
3 | Materiały eksploatacyjne, wypełnić jeśli wymagane
3a
3b
3c
3d