SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /10/2020	              	    Racibórz, dn.: 01.10.2020 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 23/2020 - pytanie nr 2

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Nr nadany sprawie przez zamawiającego 23/2020

Nazwa postępowania: dostawa sprzętu medycznego

Czy Zamawiający rozdzieli przedmiot zamówienia na dwie części:

- myjnia endoskopowa

- zestaw do videobronchoskopii?

MYJNIA ENDOSKOPOWA

Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści w ramach poprawy konkurencyjności i ergonomii pracy personelu  myjnię-dezynfektor ładowaną od góry?

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w bardziej innowacyjny, dotykowy wyświetlacz 7 cali LCD, na którym wyświetlane są komunikaty w języku polskim?

Dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w dwie asynchroniczne komory myjące, co umożliwia lepsze rozwiązanie techniczne skracające czas oczekiwania dzięki dwóm komorom myjącym niezależnie od siebie?

Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści myjnie, w której nie jest wymagane zastosowanie dodatkowych akcesoriów do mycia trokarów i optyk laparoskopowych co wpływa na wygodę i ergonomię pracy personelu?

Dot. pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści użycie środków jednorazowych lub wielorazowych, dedykowanych do użycia w myjniach niskotemperaturowych co znacznie wydłuża żywotność aparatów, sporobójczych w 5 minutach dezynfekcji, co ma istotne znaczenie w skróceniu czasu całego cyklu dezynfekcyjnego?

Dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści wbudowany kondensator wraz z kondensacją oparów środków chemicznych wewnątrz myjni?

Dot. pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści bardziej popularne i nie wymagające kosztownych przeróbek instalacji elektrycznej urządzenie z przyłączem elektrycznym jednofazowym?

Dot. pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane z tworzywa kwasoodpornego?

ZESTAW DO VIDEOBRONCHOSKOPII

PROCESOR OBRAZU Z OŚWIETLENIEM LEDOWYM

Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści obrazowanie Full HD?

Dot. pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści wyjście DVI, S-Video, VGA?

Dot. pkt. 11

Czy Zamawiający by menu funkcyjne było w języku angielskim – z instrukcją obsługi w języku polskim?

Dot. pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość używania znaków diakrytycznych podczas przesyłania danych pacjenta z systemu szpitalnego do procesora (obsługa Worklist DICOM)?

Dot. pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści procesor posiadający modyfikowane oświetlenie uwydatniające siatkę naczyniową bez dedykacji do identyfikacji krwawień?

Dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści regulację jasności w 9 stopniach +/- 4 stopnie?

BRONCHOSKOP DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY

Dot. pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści kanał roboczy 2,8 mm przy średnicy sondy 5,9 mm?

Dot. pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści bronchoskop bez funkcji obrazowania sondy w płaszczyźnie lewo- prawo 120o, zakres ruchu nadgarstka?

Dot. pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści 2 przyciski sterujące i programowalne na głowicy endoskopu?

Dot. pkt. 29

Czy Zamawiający aparat bez oznaczenia kolorowego średnicy kanału, a wyświetloną informację na monitorze obok obrazu endoskopowego?

Dot. pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści aparat bez nakładek uszczelniających ale z zabezpieczeniem złącza elektronicznego? Przedłuża to żywotność tego złącza, zabezpieczając piny w procesie dezynfekcji.

MONITOR MEDYCZNY

Dot. pkt. 31, 32

Czy zamawiający dopuści monitor medyczny 27 cali o rozdzielczości Full HD 1920x1080? Monitor tej klasy w pełni spełnia wszystkie wymogi aparatu HD, a jednocześnie redukuje koszty.

Dot. pkt. 33

Czy Zamawiający zgodzi się na wejścia sygnału 3G-SDI/ HD/ SD, DVI, VGA, Component (RGB, YPbPr) oraz wyjścia: DVI, 3G-SDI/ HD/ SD?

Dot. pkt. 36

Czy zamawiający zgodzi się na oddzielny zasilacz separujący do monitora?

Dot. pkt. 40

Czy Zamawiający dopuści wózek z 6 gniazdami zasilającymi? ”,

informuję:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyłączania poszczególnych pozycji z pakietu.

MYJNIA ENDOSKOPOWA

Dot. pkt. 7

Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 8

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymogu komunikatów pisemnych w języku polskim.

Dot. pkt. 9

Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 10

Zamawiający dopuszcza, jednocześnie wyjaśnia, że nie oczekuje akcesoriów do mycia trokarów i optyk, a jedynie oczekuje możliwości rozbudowy o taką funkcjonalność w przypadku gdy zajdzie taka konieczność.

Dot. pkt. 12

Zamawiający wymaga zastosowania środków jednorazowych.

Dot. pkt. 14

Zamawiający dopuści w przypadku, gdy kondensacja oparów odbywa się wewnątrz myjni i usunięcie odbywa się za pomocą odpływu kanalizacyjnego.

Dot. pkt. 17

Zamawiający dopuści myjnie zasilaną prądem jednofazowym pod warunkiem, że program mycia i dezynfekcji nie będzie trwał dłużej niż 50 minut.

Dot. pkt. 19

Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW DO VIDEOBRONCHOSKOPII

PROCESOR OBRAZU Z OŚWIETLENIEM LEDOWYM

Dot. pkt. 6

Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 7

Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 11

Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 12

Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 13

Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 14

Zgodnie z SIWZ.

BRONCHOSKOP DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY

Dot. pkt. 21

Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 24

Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 26

Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 29

Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 30

Zamawiający dopuszcza.

MONITOR MEDYCZNY

Dot. pkt. 31, 32

Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 33

Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 36

Zamawiający dopuszcza.

Dot. pkt. 40

Zgodnie z SIWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik