## FC p.1
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 23/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę myjni endoskopowych szt. 3, oraz zestawu do videobronchoskopii szt. 1.
do Szpitala Rejonowego w Raciborzu w okresie do 30.11.2020 r.
pakiet nr 1 - myjnia endoskopowa szt. 3, oraz zestaw do videobronchoskopi szt. 1.
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Myjnia endoskopowa. | Szt. | 3
2 | Zestaw do videobronchoskopii. | Szt. | 1
Łączna wartość zamówienia:

## param. p.1 poz.1
Załącznik nr: pa.p.1poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Myjnia endoskopowa szt. 3.
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Rok produkcji 2020. | TAK, podać
5 | Urządzenie fabrycznie nowe nie powystawowe. | TAK
6 | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów – zgodny z wymogami NFZ. | TAK
7 | Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu. | TAK
8 | Wyświetlacz – cztery linie po czterdzieści znaków, z komunikatami w języku polskim. | TAK
9 | Umieszczenie 2 endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni. | TAK
10 | Opcjonalna możliwość zastosowania kosza do mycia troakarów i optyk laparoskopowych. | TAK
11 | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów. | TAK
12 | Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych. | TAK
13 | Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. | TAK
14 | Wbudowany kondensator wraz z kondensacją oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów. | TAK
15 | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV. | TAK
16 | Samodezynfekcja myjni. | TAK
17 | Zasilanie prądem trójfazowym. | TAK
18 | Zasilanie wodą z instalacji szpitalnej. | TAK
19 | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej. | TAK
20 | System monitorująco-raportującym współpracujący z oferowaną oraz posiadaną myjnią, z identyfikacją endoskopu (typ, nr), personelu oraz myjni wraz z wydrukiem potwierdzającym poprawność przeprowadzonego procesu. | TAK
21 | Zmiękczacz wody. | TAK
22 | Zgodność myjni z dyrektywą EN ISO 15883. | TAK
Pozostałe
46 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK, podać
47 | Czas reakcji serwisu 24 godz., urządzenie zastępcze o identycznych parametrach na czas naprawy w okresie gwarancyjnym. | TAK
48 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku lub min. co 1000 rbh z wymianą pompy dozującej. | TAK
49 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
50 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
51 | Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat. | TAK
52 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
53 | Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury medycznej. | TAK
54 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem. | TAK

## para.p.1poz.2
Załącznik nr: pa.p.1poz.2
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Zestaw do videobronchoskopii.
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Rok produkcji 2020. | TAK, podać
5 | Aparatura fabrycznie nowa nie powystawowa. | TAK
Procesor obrazu z oświetleniem ledowym szt. 1.
6 | Standard obrazowania: 4K. | TAK
7 | Wyjścia / wejścia sygnału min: 12G-SDI, 3G-SDI , S-video. | TAK
8 | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych. | TAK, podać nazwę funkcji
9 | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych. | TAK, podać nazwę funkcji
10 | Źródło światła – LED. | TAK
11 | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim. | TAK
12 | Możliwość używania znaków diakrytycznych podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. | TAK
13 | Funkcja dokładnej lokalizacji miejsca krwawienia w zakrwawionym otoczeniu. | TAK, podać nazwę funkcji
14 | Regulacja jasności min 15 stopniowa w zakresie min +/- 7. | TAK/podać
15 | Możliwość regulacji koloru min 15 stopniowa w zakresie min +/- 7. | TAK/podać
16 | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | TAK
17 | Orientacyjny czas pracy lampy min 8 000 godzin. | TAK
18 | Elektroniczne 3 stopniowe powiększenie. | TAK
Bronchoskop diagnostyczno zabiegowy szt. 2.
19 | Średnica sondy endoskopowej – max 6,1 mm. | TAK
20 | Średnica końcówki sondy endoskopowej – max 5,8 mm. | TAK
21 | Kanał roboczy – 3,0 mm. | TAK
22 | Głębia ostrości min 3-100 mm. | TAK
23 | Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180°, D:130°. | TAK
24 | Funkcja obracania przewodu sondy endoskopowej min 120°, w płaszczyźnie lewo, prawo. | TAK
25 | Pole widzenia min 120°. | TAK
26 | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - min 4. | TAK
27 | Długość sondy roboczej – min 600 mm. | TAK
28 | Obrazowanie w standardzie HDTV1080. | TAK
29 | Kolorowe kodowe oznaczenie średnicy kanału umieszczone na endoskopie. | TAK
30 | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających – potwierdzone w materiałach oryginalnych producenta. | TAK
Monitor medyczny szt. 1.
31 | Rozdzielczość 3840 x 2160. | TAK
32 | Przekątna ekranu – min 31”. | TAK
33 | Wejścia/wyjścia sygnału: min: 12G-SDI x 4 , 3SGI, DVI, S-VIDEO. | TAK
34 | Użytkowy kąt obserwacji–min 170°. | TAK
35 | Kontrast 1000:1. | TAK
36 | Zasilanie bezpośrednio z sieci 100-240V bez konieczności użycia zasilacza. | TAK
37 | Kolory – min 1 mld. | TAK
Wózek endoskopowy szt. 1.
38 | Możliwość ustawienia elementów zestawu diagnostycznego. | TAK
39 | Ramię do powieszenia monitora. | TAK
40 | Belka zasilająca z min 10 gniazd. | TAK
41 | Wyposażony w 4 koła z blokadami w innym kolorze niż kolor wiodący wózka. | TAK
Tester Szczelności szt. 1.
42 | Test szczelności endoskopu poprzez zanurzenie aparatu w wodzie i ciągłe podawanie powietrza poprzez pompę zasilaną elektrycznie 230V. | TAK
Pozostałe
43 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 36 miesiący. | TAK, podać
44 | Czas reakcji serwisu 24 godz., urządzenie zastępcze o identycznych parametrach na czas naprawy w okresie gwarancyjnym. | TAK
45 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
46 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
47 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
48 | Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat. | TAK
49 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
50 | Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury medycznej. | TAK
51 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem. | TAK