## FC p.1
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr 05/2021
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi zestawu do artroskopii i endoskopowej chirurgii kręgosłupa oraz zestawu do laparoskopii, do Szpitala Rejonowego w Raciborzu w okresie do 14.05.2021 r.
pakiet nr 1 - zestaw do artroskopii i endoskopowej chirurgii kregosłupa szt. 1, zestaw do laparoskopii szt. 1.
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Zestaw do Artroskopii i Endoskopowej Chirurgii Kręgosłupa. | Szt. | 1
2 | Zestaw do Laparoskopii. | Szt. | 1

## pa.p.1poz.1
Załącznik nr: pa.p.1poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Zestaw do artroskopii i endoskopowej chirurgii kręgosłupa. 1 szt.
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Rok produkcji nie starszy niż 2020. | TAK, podać
Kamera Endoskopowa Full HD, 1 szt.
5 | Kontroler współpracujący z różnymi typami głowic kamery, m.in.: - głowica kamery 3-chip CCD Full HD, - głowica 1-chip CCD Full HD, - głowica Pendual- wahadłowa, łamana, głowica urologiczna, - oraz z giętkimi endoskopami video - sensorycznymi. | TAK
6 | Min. 2x 3G-SDI, 2x HDMI, 1x Video composite, 1x S-Video. | TAK
7 | Min. 4 gniazda typu USB umożliwiające połączenie sterownika kamery z kompatybilnymi urządzeniami wielofunkcyjnymi. | TAK
8 | Sterownik kamery wyposażony w funkcję zapisu wideo i zdjęć poprzez gniazdo USB na dyski zewnętrzne np.: PenDrive. | TAK
9 | Możliwość wprowadzenia danych np. operatora poprzez klawiaturę. | TAK
10 | Możliwość ustawienia rozdzielczości 1920x1200 pikseli. | TAK
11 | Sterowanie zapisem przy pomocy przycisków głowicy kamery i/lub pilota. | TAK
12 | Obsługa poprzez przewodowy pilot lub z panelu dotykowego kamery. | TAK
13 | Funkcja automatycznej kontroli jasności zapobiegająca powstawaniu poświaty. | TAK
14 | Menu w języku Polskim. | TAK
15 | Klawiatura do wprowadzania danych pacjenta. | TAK
Głowica Kamery Endoskopowej Full HD, 1 szt.
16 | Przetwornik obrazu: 1x 1/3" CCD. | TAK
17 | Dwa, dwufunkcyjne przyciski na głowicy (4 funkcje). | TAK
18 | Głowica kompatybilna ze sterownikiem kamery FullHD. | TAK
19 | Możliwość zmiany obiektywów (minimum 3 różne, dostępne obiektywy, w tym obiektyw z zoom o zakresie minimum 13-29 mm). | TAK
20 | Wymiary głowicy: 34 x 36 x 114 mm (+/- 1 mm). | TAK
21 | Autoklawowalna. | TAK
22 | Głowica kamery z automatycznym zamkiem do okularu optyki zamykającym się po zbliżeniu optyki bez dodatkowych czynności. | TAK
23 | Klasa IP: IPX7. | TAK
24 | Obiektyw o stałej ogniskowej f=13 - 29 mm (+/-0,5mm). | TAK
Monitor Medyczny Full HD, 1 szt.
25 | Rozmiar przekątnej ekranu minimum 27". | TAK
26 | Rozdzielczość min 1920x1080 pikseli. | TAK
Źródło Światła LED, 1 szt.
27 | Ledowe źródło światła o mocy odpowiadającej 180 W lampy ksenonowej. | TAK
28 | Temperatura barwowa 6500 K. | TAK
29 | Natężenie światła regulowane od 0-100%. | TAK
30 | Żywotność diody LED min 28.000 godzin. | TAK
31 | Uniwersalne przyłącze światłowodowe - możliwość podłączenia światłowodów różnych producentów w tym firm Olympus, Storz, Wolf - bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów. | TAK
32 | Poziom głośności nie wyższy niż 25dB. | TAK
Wózek Endoskopowy, 1 szt.
33 | Wózek endoskopowy na aparaturę medyczną. | TAK
34 | Cztery podwójne kółka skrętne, dwa kółka z podwójną blokadą: blokada kierunku/ blokada całkowita. | TAK
35 | Drzwiczki perforowane z tyłu wózka. | TAK
36 | Trzy półki w tym min dwie regulowane . | TAK
37 | Szerokość półek maksimum 370 mm. | TAK
38 | Uchwyty ułatwiające przemieszczanie. | TAK
39 | Bazowy zestaw elektryczny, napięcie znamionowe 230V do przyłączenia 12 urządzeń, główny kabel zasilający minimum 5,5 m. | TAK
40 | Trzymadło do butli infuzyjnej, z regulowaną wysokością od 1,6 do 2,6 m, obciążenie min 8 kg. | TAK
41 | Szuflada na klawiaturę. | TAK
42 | Uchwyt na przycisk nożny. | TAK
43 | Uchwyt pilota kamery endoskopowej. | TAK
44 | Uchwyt głowicy kamery. | TAK
45 | Uchwyt światłowodu. | TAK
Napęd (SHAVER) do Małoinwazyjnej Chirurgii Endoskopowej Kręgosłupa i Artroskopii ( konsola ), 1 szt.
46 | Minimalnie dwa gniazda do podłączenia rękojeści shaver’a. | TAK
47 | Obsługa menu poprzez kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 6,5”. | TAK
48 | Możliwość podłączenia zarówno ostrzy jednorazowych jak i wielorazowych. | TAK
49 | Funkcja detekcji podłączenia rękojeści. | TAK
50 | Funkcja detekcji ostrza wraz z wyświetleniem parametrów eksploatacyjnych takich jak całkowity czas pracy ostrza, ilości podłączeń (dla ostrzy wielorazowych). | TAK
51 | Regulowana częstotliwość oscylacji (0,5-4 Hz) jak i prędkości obrotu ostrza podczas oscylacji. | TAK
52 | Płynna możliwość zmiany momentu obrotowego w zakresie od 10-100%. | TAK
53 | Możliwość podłączenia przycisku nożnego bezprzewodowego do sterowania pracą shavera oraz pompy ssąco płuczącej. | TAK
54 | Min. 8 wartości częstotliwości oscylacji do wyboru ze skokiem co 0,5 Hz. | TAK
55 | Możliwość zastosowania w artroskopii i endoskopowej chirurgii kręgosłupa. | TAK
56 | Możliwość integracji z pompą ssąco-płuczącą i aktywacji funkcji „Wash” i „Shaver”. | TAK
57 | Możliwość pracy urządzenia w systemie zintegrowanej sali operacyjnej dedykowanej do oferowanego urządzenia. | TAK
Przycisk nożny do napędu SHAVERA, 1 szt.
58 | Komunikacja bezprzewodowa z konsolą napędu. | TAK
59 | Waga: max. 5.1 kg. | TAK
60 | Wymiary około: 390 x 255 x 158. | TAK
61 | Wyposażony w akumulator Li-ion 3.7V / 2250 mAh. | TAK
62 | Zasięg 10 m (wartość nominalna). | TAK
63 | Pasmo częstotliwości pracy: 2400 - 2483.5 MHz. | TAK
64 | Funkcja awaryjnej komunikacji przewodowej do przycisku nożnego w przypadku awarii komunikacji bezprzewodowej (realizowana poprzez przyłączenie dodatkowego przewodu jedynie wprzypadku awarii). | TAK
65 | Ładowarka przycisku nożnego. | TAK
66 | Przewód do awaryjnej komunikacji przewodowej do przycisku nożnego w przypadku awarii komunikacji bezprzewodowej. | TAK
Uchwyt napędowy SHAVERA, 1 szt.
67 | Uchwyt napędowy z przyciskami sterującymi, kompatybilny z oferowaną konsolą shavera. | TAK
68 | Uchwyt z trwale przymocowany kablem zasilającym. Oba elementy autoklawowalne. | TAK
69 | Możliwość włączenia i wyłączenia ssania z poziomu rączki w zakresie od 0-100%. | TAK
70 | Możliwość zwiększenia/zmniejszenia prędkości obrotowej z poziomu rączki. | TAK
71 | Możliwość włączenia ruchu obrotowego (w lewo lub w prawo) jak również ruchu oscylacyjnego z poziomu rączki. | TAK
72 | Możliwość ustawienia pozycji startowej/końcowej ostrza frezu z poziomu rączki. | TAK
73 | Możliwość krokowej zmiany pozycji okienka cięcia frezu. | TAK
74 | 3 przyciski sterujące spełniające 6 funkcji (oscylacja, obroty w lewo, obroty w prawy, zwiększanie prędkości w lewo, zwiększanie prędkości w prawo, ustawienia okna frezu). | TAK
75 | Uchwyt współpracujący z ostrzami o średnicach występujących w zakresach: 2– 8 mm. | TAK
76 | Możliwość zmiany pozycji frezu od 0 do 300 stopni podczas zabiegu przy pomocy kciuka. | TAK
77 | Prędkość obrotowa dla ostrzy min. 16 000 obr./min. | TAK
78 | Napęd bezobsługowy z silnikiem bezszczotkowym. | TAK
79 | Współpraca z ostrzami wielokrotnego użytku. | TAK
80 | Współpraca z ostrzami jednorazowego użytku. | TAK
81 | Długość uchwytu: 187mm, przekrój 25x32mm, waga: 380g. | TAK
82 | Współpraca z ostrzami do zabiegów chirurgii kręgosłupa i artroskopii. | TAK
83 | Pojemnik do sterylizacji uchwytu. | TAK
Pompa irygacyjna do zabiegów artroskopowych wyposażona w funkcję SPINE dla Chirurgii Endoskopowej Kręgosłupa, 1 szt.
84 | Pompa wyposażona czytnik RFID identyfikujący podłączane dreny. | TAK
85 | Funkcja detekcji podłączenia drenu do pompy. | TAK
86 | Możliwości ustawienia ciśnienia płynu infuzyjnego w zakresie 15-200 mmHg. | TAK
87 | Możliwości ustawienia przepływu płynu infuzyjnego w zakresie 0.1 - 2.0 l/min. | TAK
88 | Pompa wyposażona w duży kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD, menu w języku Polskim. | TAK
89 | Pompa posiadająca funkcję wykrywania narzędzi (po podłączeniu drenu pompa dobiera optymalny przepływ i ciśnienie dla podłączonego instrumentu). | TAK
90 | Pompa Jednorolkowa z funkcją ssania. | TAK
91 | Pompa posiadająca możliwość wykorzystania następującego typu drenów: - Dreny Wielorazowe – automatyczna identyfikacja RFID (20 cykli autoklawowania), - Dreny Jednorazowe – automatyczna identyfikacja RFID. | TAK
92 | Pompa posiadająca możliwość wykorzystania następującego typu akcesoriów dla funkcji ssania: - Dreny jednorazowe przeznaczone do odsysania płynów. | TAK
93 | Możliwość płynnej zmiany wartości zadanego ciśnienia z krokiem co 5 mmHg przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym. | TAK
94 | Możliwość krokowej zmiany wartości zdanego ciśnienia przy pomocy znaków + lub – na wyświetlaczu ekranu dotykowego. | TAK
95 | Możliwość zmiany ciśnienia z krokiem co 5 mmHg poprzez krótkie dotknięcie wyświetlanego znaku + lub - na ekranie dotykowym. | TAK
96 | Możliwość płynnej zmiany wartości zadanego przepływu płynu infuzyjnego z krokiem co 0.1 l/min przy pomocy suwaka (slidera) wyświetlanego na ekranie dotykowym. | TAK
97 | Możliwość krokowej zmiany wartości zdanego przepływu przy pomocy znaków + lub – na wyświetlaczu ekranu dotykowego. | TAK
98 | Możliwość zmiany wartości zadanego przepływu płynu infuzyjnego z krokiem co 0.1 l/min poprzez krótkie dotknięcie wyświetlanego znaku + lub - na ekranie dotykowym. | TAK
99 | Możliwość wyboru profilu pracy SPINE (endoskopia kręgosłupa) lub ARTROSKOPIA | TAK
100 | Dla modułu spine możliwość wybrania następujących profili użytkowych: - lędźwiowy 7 mm, - lędźwiowy 8 mm, - stenozy, - szyja dostęp od tyłu, - szyja dostęp od przodu. | TAK
101 | Pompa wyposażona w funkcję kompensacji wysokości względem położenia pacjenta w zakresie od 0-40 cm. | TAK
102 | Ujemne maksymalne ciśnienie pompy ssania wynoszące -60 kpa. | TAK
103 | Dokładność pomiaru ciśnienia ± 5% względem zadanej wartości. | TAK
104 | Dokładność pomiaru przepływu płynu infuzyjnego ± 10% względem zadanej wartości. | TAK
105 | Waga pompy 8.3 Kg. | TAK
Diatermia radiowa (radioablacja) RF (4 MHz) dedykowana do endoskopowej chirurgii kręgosłupa, 1 szt.
106 | Diatermia radiowa RF 4 MHz dedykowana do endoskopowej chirurgii kręgosłupa. | TAK
107 | Częstotliwość pracy: min. 4 MHz w trybie mono i bipolarnym. | TAK
108 | Możliwość pracy w trybie monopolarnym z maks. mocą 100 W(+/- 20%) przy 600 Ohm. | TAK
109 | Cztery funkcje dla pracy w trybie monopolar: 1. CUT 1, 2. CUT 2, 3. CONTACT, 4. SPRAY. | TAK
110 | Możliwość pracy w trybie bipolarnym z maks. mocą 80 W (+/- 20%) przy 300 Ohm. | TAK
111 | Pięć funkcji dla pracy w trybie bipolarnym: 1. BICUT 1, 2. BICUT 2, 3. MACRO, 4. PRECISE, 5. AUTOSTART. | TAK
112 | Możliwość zaprogramowania przez użytkownika do 4 indywidualnych programów pracy diatermii. | TAK
113 | Współpraca z elektrodami bipolarnymi do endoskopowej dyscektomii kręgosłupa. | TAK
Akcesoria:
114 | Dren irygacyjny wielorazowy – automatyczna identyfikacja RFID, dwadzieścia cykli sterylizacji szt. 2. | TAK
115 | Wąż odprowadzający (odpływowy) PVC, jednorazowy z rozdzielaczem typu „Y” umożliwiającym podłączenie dwóch instrumentów/urządzeń do pojemnika próżniowego jednocześnie celem odsysania/odprowadzania płynów 40 szt. | TAK
116 | Dren jednorazowy irygacyjny z przebijakami 40 szt. | TAK
117 | Frez wielorazowy typu resektor, ząbkowany, śr. 4,5mm, 4 szt. | TAK
118 | Frez wielorazowy typu resektor, siekacz, śr. 4,5 mm, 4 szt. | TAK
Pozostałe wymagania:
119 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK, podać
120 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
121 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce stosowny dokument dołączyć do oferty. | TAK
122 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta dołączyć do oferty. | TAK
123 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
124 | Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat. | TAK
125 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
126 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.1poz.2
Załącznik nr: pa.p.1poz.2
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Zestaw do Laparoskopii, 1 szt.
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Rok produkcji 2021. | TAK, podać
Kamera 4K z funkcją ICG 1, szt.
5 | Procesor kamery pracujący w natywnej rozdzielczości Ultra HD 3840 x 2160. | TAK
6 | Procesor kamery wyposażony w szereg cyfrowych filtrów pozwalających na lepszą wizualizację naczyń, zwiększenie kontrastu bez zmiany oryginalnych kolorów, redukcję koloru czerwonego a także dodatkowy tryb pracy HDR pozwalający na dodatkowe doświetlenie ciemniejszych przestrzeni przy jednoczesnej redukcji obszarów zbyt jasno oświetlonych. | TAK
7 | Liczba wyjść cyfrowych video procesora kamery: 2 x HDMI 4K, 2 x HDMI HD, 2 x 3G-SDI. | TAK
8 | Kolorowy ekran dotykowy do sterowania menu. | TAK
9 | Automatyczny dobór ekspozycji. | TAK
10 | Cyfrowe powiększenie obrazu (od 1.0 do 2.0) 6-cio stopniowy, a także dodatkowy zoom optyczny w który wyposażony jest obiektyw kamery, pozwalający na bezstratne w jakości powiększenie obrazu. | TAK
11 | Zaawansowana funkcja dostosowywania kolorów obrazu. | TAK
12 | 6 trybów kolorów. | TAK
13 | Automatyczne zapamiętywanie ostatnio używanych ustawień. | TAK
14 | Możliwość przypisania ustawień dla 20 użytkowników. | TAK
15 | Automatyczne ustawienie przesłony z pomiarem natężenia światła w centrum obrazu. | TAK
16 | Wzmocnienie strukturalne, wyostrzenie, wzmocnienie detali. | TAK
17 | Regulacja kontrastu min. 3 stopnie. | TAK
18 | Możliwość precyzyjnego nastawienia ostrości obrazu przez operatora oraz duża głębia ostrości. | TAK
19 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowany archiwizator zdjęć oraz sekwencji video. | TAK
20 | Możliwość Automatycznego Balansu Bieli AWB bezpośrednio z procesora kamery. | TAK
21 | Możliwość wyboru wyjścia sygnału. | TAK
22 | Funkcja obraz w obrazie (PIP). | TAK
23 | Bardzo precyzyjna elektroniczna przesłona pracująca w zakresach 1/50 do 1/56250 sec. Kompatybilne z oferowaną głowicą kamery 4K. | TAK
24 | Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off bez konieczności odłączania głowicy. | TAK
25 | Automatyczne wzmocnienie obrazu w zakresie od 0 dB do 45 dB. | TAK
26 | Wyświetlanie informacji (np. typ, numer seryjny) a także parametrów pracy podłączonej głowicy kamery dostępne z poziomu menu kamery. | TAK
27 | Procesor kamery wyposażony w intuicyjne menu w języku Polskim, z możliwością zmiany daty, godziny a także z możliwością wprowadzenia danych pacjenta. | TAK
28 | Przewód sygnałowy 4K w zestawie. | TAK
Głowica Kamery Endoskopowej 4K, 1 szt.
29 | Wyposażona w szereg cyfrowych filtrów pozwalających na lepszą wizualizację naczyń, zwiększenie kontrastu bez zmiany oryginalnych kolorów, redukcję koloru czerwonego a także dodatkowy tryb pracy HDR pozwalający na dodatkowe doświetlenie ciemniejszych przestrzeni przy jednoczesnej redukcji obszarów zbyt jasno oświetlonych. | TAK
30 | Typ ochrony CF. | TAK
31 | Dwa programowalne przyciski umożliwiające aktywację 4 dowolnie wybranych wcześniej funkcji. | TAK
32 | Możliwość współpracy z optykami wyposażonymi w standardowe przyłącze okularu (optyki firm Storz, Wolf, Olympus, Stryker). | TAK
33 | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych. | TAK
34 | Możliwość sterylizacji niskotemperaturowej Sterrad a także sterylizacji wysokotemperaturowej w autoklawie. | TAK
35 | Obiektyw wyposażony w zoom optyczny f=13-29mm. | TAK
Monitor Medyczny 4K, 1 szt.
36 | Rozmiar przekątnej 27”. | TAK
37 | Rozdzielczość minimum 3840 x 2160 pikseli. | TAK
38 | Jasność maks. 800 cd/m2. | TAK
39 | Kontrast 1000:1. | TAK
40 | Czas reakcji matrycy: 14 ms. | TAK
41 | Ramię obrotowe, jednoczęściowe. Długość mierzona od osi obrotu: 58 cm. Mocowanie ramienia - na kolumnie anestezjologicznej. | TAK
Źródło Światła LED, 1 szt.
42 | Źródło światła typu LED 80 W. | TAK
43 | Ledowe źródło światła o mocy odpowiadającej 300 W lampy ksenonowej. | TAK
44 | Temperatura barwowa 6500 K. | TAK
45 | Zmiana natężenia światła poprzez sensoryczne przyciski na panelu czołowym. | TAK
46 | Żywotność około 30 000 godzin. | TAK
47 | Funkcja Safe-Start pozwalająca na ciągła pracę mimo spadku napięcia prądu w czasie do 10 sekund. | TAK
48 | Możliwość podłączenia światłowodów co najmniej 4 producentów (Olympus, Storz, Wolf, Aesculap) bez użycia adapterów. | TAK
49 | Natężenie światła widoczne w postaci świecących diod w formie słupkowej. | TAK
50 | Funkcja Standby dostępna również manualnie z panelu urządzenia. | TAK
51 | Poziom hałasu 25dB. | TAK
52 | Automatyczna funkcja Standby po odłączeniu światłowodu. | TAK
Insuflator Laparoskopowy z Funkcją Podgrzewania i Ewakuacji Gazu, 1 szt.
53 | Insuflator CO2 z funkcją podgrzewania i ewakuacji gazu. | TAK
54 | Duży 6,5” kolorowy wyświetlacz LCD (ekran dotykowy). | TAK
55 | Regulacja ciśnienia insuflacji 3-25 mmHG. | TAK
56 | Insuflacja wstępna 1 l/min. | TAK
57 | Przepływ 2-45 l/min. | TAK
58 | Trzy programy pracy – ogólny, urologia, ginekologia. | TAK
59 | Wskaźnik słupkowy lub cyfrowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływów i ciśnienia. | TAK
60 | Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg. | TAK
61 | Możliwość rozbudowy o specjalny tryb pracy przeznaczony dla dzieci i noworodków (Moduł Baby-Mode). | TAK
62 | Możliwość rozbudowy o: Moduł CAN-BUS, Moduł Video-Displey, Moduł Continous Flow dla laparoskopii. | TAK
63 | Precyzyjne ciśnienie i przepływ w krokach co 0,1l/min. | TAK
64 | Możliwość zasilania CO2 z butli lub z instalacji centralnej CO2. | TAK
65 | Miejsce na zapasową butlę o pojemności do 2 L. | TAK
66 | Funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu na panelu przednim urządzenia. | TAK
67 | Pompa do ewakuacji gazów włączona tylko, gdy ciśnienie jest większe niż 3 mmHg. Gdy ciśnienie jest mniejsze niż 3 mmHg automatycznie się wyłącza. | TAK
68 | Ewakuacja gazów może zostać włączona/wyłączona poprzez użycie klawisza na ekranie dotykowym lub poprzez włącznik nożny. | TAK
69 | Możliwość połączenia ze wszystkimi płaszczami trokarów dostępnymi na rynku. | TAK
70 | Wielorazowy autoklawowalny przewód insuflacyjny długość 3m, 2 szt. | TAK
71 | Filtry higieniczne, 40 szt. | TAK
72 | Zestaw węży do insuflacji jednorazowych, 40 szt. | TAK
73 | Sterylny jednorazowy wąż odprowadzania gazu, 40 szt. | TAK
74 | Przełącznik nożny. | TAK
75 | Wąż ciśnieniowy CO2 o długości 1,5 m. | TAK
76 | Reduktor ciśnienia do butli CO2-DIN477. | TAK
Pompa Interdyscyplinarna, 1 szt.
77 | Pompa ssąco-płucząca – interdyscyplinarna. | TAK
78 | Dla trzech dyscyplin : Histeroskopia/Endourologia/ Laparoskopia | TAK
79 | Obsługa i regulacja parametrów poprzez kolorowy ekran dotykowy. | TAK
80 | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową/perystaltyczną. | TAK
81 | Zakres przepływu zadanego: Histeroskopia: 800 ml/min (max. przepływ ), Endourologia: 10-800 ml/min (max. przepływ), Laparoskopia: 0,1-1,8 l/min (max. przepływ). | TAK
82 | Wyjściowy zakres ciśnienia zadanego: Histeroskopia: 15-200 mmHg, Endourologia: 15-90 mmHg / 20-120 cmH2O, Laparoskopia: 300 mmHg (ustawione na stałe). | TAK
83 | Wydajność ssania Max. 2 l/min. | TAK
84 | Zestaw węży silikonowych, wielorazowe, autoklawowalne, 2 szt. | TAK
85 | Pojemnik na wydzieliny, 2 litrowy, z wieczkiem, autoklawowalny. | TAK
Akcesoria.
86 | Uchwyt pilota kamery endoskopowej. | TAK
87 | Uchwyt głowicy kamery. | TAK
88 | Uchwyt światłowodu. | TAK
Pozostałe Wymagania:
89 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK, podać
90 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
91 | Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce stosowny dokument dołączyć do oferty. | TAK
92 | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta dołączyć do oferty. | TAK
93 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
94 | Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat. | TAK
95 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
96 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK