SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /04/2021	              	    Racibórz, dn.: 26.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 9/2021 - pytanie nr 14

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Znak sprawy 9/2021

Zapytania do specyfikacji warunków zamówienia

Wnoszę następujące zapytania do specyfikacji  warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO:

- Dot. Zestawienia parametrów wymaganych i granicznych Zał. Pa.p.1 poz.1

Czy w związku z tym, że opis przedmiotu zamówienia  dopuszcza wyłącznie jednego producenta, co jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami  ustawy PZP,   Zamawiający zwiększy  konkurencyjność postępowania  i i dopuści rozwiązanie równoważne,  którego szczegółowy opis znajduje się w poniższej tabeli ?

Pragniemy zaoferować respirator najwyższej klasy z nowoczesnymi funkcjami wentylacji i pomiarów, które zwiększają możliwości terapeutyczne i diagnostyczne wentylowanego pacjenta np. pomiar wydatku energetycznego (kalorymetria) jest wyceniany na 3 punkty TIS.

| Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator Stacjonarny. | Szt. | 3 |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| - 1. | Rok produkcji: 2020 | TAK |  |  |
| - 2. | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą | TAK |  |  |
| - 3. | Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o masie powyżej min. 4 kg | TAK |  |  |
| - 4. | Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, kolorowy ekran LCD min. 15" regulowany niezależnie od obudowy respiratora | TAK |  |  |
| - 5. | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu min. od 3,0 bar do 6,0 bar | TAK |  |  |
| - 6. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu min. od 3,0 bar do 6,0 bar. | TAK |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem. | TAK |  |  |
| - 7. | Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60 Hz ± 10% Respirator musi być przystosowany do standardowego zasilania sieciowego w Polsce. | TAK |  |  |
| - 8. | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV. | TAK |  |  |
| - 9. | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV. | TAK |  |  |
| - 10. | Wentylacja SPONTANICZNA. | TAK |  |  |
| - 11. | PEEP/CPAP. | TAK |  |  |
| - 12. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV | TAK |  |  |
| - 13. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością | TAK |  |  |
| - 14. | Wentylacja nieinwazyjna NIV. | TAK |  |  |
| - 15. | Wdech manualny. | TAK |  |  |
| - 16. | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu. z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej | TAK |  |  |
| - 17. | Możliwość wyboru trybu wentylacji rezerwowej spośród trybów minimum VCV, PCV, PRVC, Bilevel | TAK |  |  |
| - 18. | Oddech kontrolowany objętością VCV. | TAK |  |  |
| - 19. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. | TAK |  |  |
| - 20. | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+. | TAK |  |  |
| - 21. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB. | TAK |  |  |
| - 22. | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS. | TAK |  |  |
| - 23. | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC. | TAK |  |  |
| - 24. | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta wentylacji minutowej i realizowanej ilości oddechów pacjenta. | TAK |  |  |
| - 25. | Możliwość rozbudowy o pomiar FRC . | TAK |  |  |
| - 27. | Możliwość rozbudowy o pomiar i prezentację parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym przy użyciu modułu | TAK |  |  |
| - 28. | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii. | TAK |  |  |
| - 29. | Częstość oddechów min.: 5-120/min | TAK |  |  |
| - 30. | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20-1800ml | TAK |  |  |
| - 31. | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych min. 6-120 l/min. | TAK |  |  |
| - 32. | Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą regulowanego stosunku wdechu do wydechu I: E w zakresie od min. 1:9 do 4:1 konfigurowalnym podczas wentylacji pacjenta dostosowującym stosunek trwania wdechu do wydechu do sytuacji klinicznej. | TAK |  |  |
| - 33. | Ciśnienie wdechowe PCV min.: 5-80cmH2O | TAK |  |  |
| - 34. | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB. min. 0-60cmH2O | TAK |  |  |
| - 35. | Ciśnienie PEEP/CPAP min. do 45 cmH2O | TAK |  |  |
| - 36. | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: 5-50 cmH2O | TAK |  |  |
| - 37. | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: do 30 cmH2O | TAK |  |  |
| - 39. | Czas plateau min. od 0,0 sekund do 6,0 sekund | TAK |  |  |
| - 40. | Czas wdechu regulowany w zakresie min. od 0,25 do 11 ,0 sekund | TAK |  |  |
| - 41. | Czas wysokiego poziomu ciśnienia. min. 0,5 sekundy do 15 sekund | TAK |  |  |
| - 42. | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 10– 70% | TAK |  |  |
| - 43. | Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. od 1,0 l/min do 9,0 l/min. | TAK |  |  |
| - 44. | Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. - 1,0 do – 10,0 cmH2O. | TAK |  |  |
| - 45. | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 2-8 L/min | TAK |  |  |
| - 46. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100%, co 1%. Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. | TAK |  |  |
| - 47. | Manualne przedłużenie fazy wdechowej. minimum do 40 sekund. | TAK |  |  |
| - 48. | Manualne przedłużenie fazy wydechowej. minimum do 60 sekund. | TAK |  |  |
| - 49. | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji. | TAK |  |  |
| - 50. | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK |  |  |
| - 51. | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. | TAK |  |  |
| - 52 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość i przepływ–objętość. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych min. 72-godzinnych. | TAK |  |  |
| - 53 | Integralny pomiar stężenia tlenu. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego czujnika (nie galwanicznego) co ogranicza koszty użytkowania i eksploatacji. | TAK |  |  |
| - 54 | Pomiar całkowitej częstości oddychania. | TAK |  |  |
| - 55 | Pomiar objętości pojedynczego oddechu. | TAK |  |  |
| - 56 | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej. | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej. | TAK |  |  |
| - 57 | Pomiar ciśnienia szczytowego. | TAK |  |  |
| - 58 | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym. | TAK |  |  |
| - 59 | Pomiar ciśnienia plateau. | TAK |  |  |
| - 60 | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP. | TAK |  |  |
| - 61 | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK |  |  |
| - 62 | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta. | TAK |  |  |
| - 63 | Pomiar oporów wdechowych płuc pacjenta. | TAK |  |  |
| - 64 | Pomiar indeksu dyszenia RSB/SBI (f/Vt). | TAK |  |  |
| - 65 | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |  |
| - 66 | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. | TAK |  |  |
| - 67 | Alarm zaniku zasilania sieciowego. | TAK |  |  |
| - 68 | Alarm zaniku zasilania bateryjnego. | TAK |  |  |
| - 69 | Alarm niskiego ciśnienia tlenu. | TAK |  |  |
| - 70 | Alarm niskiego ciśnienia powietrza. | TAK |  |  |
| - 71 | Alarm za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. | TAK |  |  |
| - 72 | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej. | TAK |  |  |
| - 73 | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej. | TAK |  |  |
| - 74 | Alarm wysokiego ciśnienia. | TAK |  |  |
| - 75 | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego. | TAK |  |  |
| - 76 | Alarm wysokiej częstości oddechów. | TAK |  |  |
| - 77 | Alarm zaniku zasilania sieciowego. | TAK |  |  |
| - 78 | Alarm wysokiej objętości oddechowej. | TAK |  |  |
| - 79 | Alarm niskiej objętości oddechowej. | TAK |  |  |
| - 80 | Alarm niskiej częstości oddechów i bezdechu. | TAK |  |  |
| - 81 | Pamięć alarmów z komentarzem. | TAK |  |  |
|  | Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. | TAK |  |  |
|  | Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów | TAK |  |  |
| - 82 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |  |
|  | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień | TAK |  |  |
|  | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci oraz wzrostu pacjenta | TAK |  |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy (3 kompletne układy) oraz płuco testowe (1 sztuka) | TAK |  |  |
|  | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę (MMAD < 4.0 µm). | TAK |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi | TAK |  |  |

- Dot. Zestawienia parametrów wymaganych i granicznych Zał. Pa.p.1 poz.2

Czy w związku z tym, że opis przedmiotu zamówienia  dopuszcza wyłącznie jednego producenta, co jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami  ustawy PZP,   Zamawiający zwiększy  konkurencyjność postępowania  i i dopuści rozwiązanie równoważne,  którego szczegółowy opis znajduje się w poniższej tabeli ?

Pragniemy zaoferować respirator najwyższej klasy z nowoczesnymi funkcjami wentylacji i pomiarów, które zwiększają możliwości terapeutyczne i diagnostyczne wentylowanego pacjenta.

| Zadanie 2 | Respirator Stacjonarny. | Szt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| - 1. | Rok produkcji: 2020 | TAK |  |  |
| - 2. | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą | TAK |  |  |
| - 3. | Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o masie powyżej min. 4 kg | TAK |  |  |
| - 4. | Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, kolorowy ekran LCD min. 15" regulowany niezależnie od obudowy respiratora | TAK |  |  |
| - 5. | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu min. od 3,0 bar do 6,0 bar | TAK |  |  |
| - 6. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu min. od 3,0 bar do 6,0 bar. | TAK |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem. | TAK |  |  |
| - 7. | Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60 Hz ± 10% Respirator musi być przystosowany do standardowego zasilania sieciowego w Polsce. | TAK |  |  |
| - 8. | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV. | TAK |  |  |
| - 9. | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV. | TAK |  |  |
| - 10. | Wentylacja SPONTANICZNA. | TAK |  |  |
| - 11. | PEEP/CPAP. | TAK |  |  |
| - 12. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV | TAK |  |  |
| - 13. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością | TAK |  |  |
| - 14. | Wentylacja nieinwazyjna NIV. | TAK |  |  |
| - 15. | Wdech manualny. | TAK |  |  |
| - 16. | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu. z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej | TAK |  |  |
| - 17. | Możliwość wyboru trybu wentylacji rezerwowej spośród trybów minimum VCV, PCV, PRVC, Bilevel | TAK |  |  |
| - 18. | Oddech kontrolowany objętością VCV. | TAK |  |  |
| - 19. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. | TAK |  |  |
| - 20. | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+. | TAK |  |  |
| - 21. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB. | TAK |  |  |
| - 22. | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS. | TAK |  |  |
| - 23. | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC. | TAK |  |  |
| - 24. | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta wentylacji minutowej i realizowanej ilości oddechów pacjenta. | TAK |  |  |
| - 25. | Możliwość rozbudowy o pomiar FRC . | TAK |  |  |
| - 27. | Możliwość rozbudowy o pomiar i prezentację parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym przy użyciu modułu | TAK |  |  |
| - 28. | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii. | TAK |  |  |
| - 29. | Częstość oddechów min.: 5-120/min | TAK |  |  |
| - 30. | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20-1800ml | TAK |  |  |
| - 31. | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych min. 6-120 l/min. | TAK |  |  |
| - 32. | Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą regulowanego stosunku wdechu do wydechu I: E w zakresie od min. 1:9 do 4:1 konfigurowalnym podczas wentylacji pacjenta dostosowującym stosunek trwania wdechu do wydechu do sytuacji klinicznej. | TAK |  |  |
| - 33. | Ciśnienie wdechowe PCV min.: 5-80cmH2O | TAK |  |  |
| - 34. | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB. min. 0-60cmH2O | TAK |  |  |
| - 35. | Ciśnienie PEEP/CPAP min. do 45 cmH2O | TAK |  |  |
| - 36. | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: 5-50 cmH2O | TAK |  |  |
| - 37. | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: do 30 cmH2O | TAK |  |  |
| - 39. | Czas plateau min. od 0,0 sekund do 6,0 sekund | TAK |  |  |
| - 40. | Czas wdechu regulowany w zakresie min. od 0,25 do 11 ,0 sekund | TAK |  |  |
| - 41. | Czas wysokiego poziomu ciśnienia. min. 0,5 sekundy do 15 sekund | TAK |  |  |
| - 42. | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 10– 70% | TAK |  |  |
| - 43. | Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. od 1,0 l/min do 9,0 l/min. | TAK |  |  |
| - 44. | Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. - 1,0 do – 10,0 cmH2O. | TAK |  |  |
| - 45. | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 2-8 L/min | TAK |  |  |
| - 46. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100%, co 1%. Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. | TAK |  |  |
| - 47. | Manualne przedłużenie fazy wdechowej. minimum do 40 sekund. | TAK |  |  |
| - 48. | Manualne przedłużenie fazy wydechowej. minimum do 60 sekund. | TAK |  |  |
| - 49. | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji. | TAK |  |  |
| - 50. | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK |  |  |
| - 51. | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. | TAK |  |  |
| - 52 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość i przepływ–objętość. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych min. 72-godzinnych. | TAK |  |  |
| - 53 | Integralny pomiar stężenia tlenu. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego czujnika (nie galwanicznego) co ogranicza koszty użytkowania i eksploatacji. | TAK |  |  |
| - 54 | Pomiar całkowitej częstości oddychania. | TAK |  |  |
| - 55 | Pomiar objętości pojedynczego oddechu. | TAK |  |  |
| - 56 | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej. | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej. | TAK |  |  |
| - 57 | Pomiar ciśnienia szczytowego. | TAK |  |  |
| - 58 | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym. | TAK |  |  |
| - 59 | Pomiar ciśnienia plateau. | TAK |  |  |
| - 60 | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP. | TAK |  |  |
| - 61 | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK |  |  |
| - 62 | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta. | TAK |  |  |
| - 63 | Pomiar oporów wdechowych płuc pacjenta. | TAK |  |  |
| - 64 | Pomiar indeksu dyszenia RSB/SBI (f/Vt). | TAK |  |  |
| - 65 | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |  |
| - 66 | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. | TAK |  |  |
| - 67 | Alarm zaniku zasilania sieciowego. | TAK |  |  |
| - 68 | Alarm zaniku zasilania bateryjnego. | TAK |  |  |
| - 69 | Alarm niskiego ciśnienia tlenu. | TAK |  |  |
| - 70 | Alarm niskiego ciśnienia powietrza. | TAK |  |  |
| - 71 | Alarm za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. | TAK |  |  |
| - 72 | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej. | TAK |  |  |
| - 73 | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej. | TAK |  |  |
| - 74 | Alarm wysokiego ciśnienia. | TAK |  |  |
| - 75 | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego. | TAK |  |  |
| - 76 | Alarm wysokiej częstości oddechów. | TAK |  |  |
| - 77 | Alarm zaniku zasilania sieciowego. | TAK |  |  |
| - 78 | Alarm wysokiej objętości oddechowej. | TAK |  |  |
| - 79 | Alarm niskiej objętości oddechowej. | TAK |  |  |
| - 80 | Alarm niskiej częstości oddechów i bezdechu. | TAK |  |  |
| - 81 | Pamięć alarmów z komentarzem. | TAK |  |  |
|  | Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. | TAK |  |  |
|  | Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów | TAK |  |  |
| - 82 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |  |
|  | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień | TAK |  |  |
|  | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci oraz wzrostu pacjenta | TAK |  |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy (3 kompletne układy) oraz płuco testowe (1 sztuka) | TAK |  |  |
|  | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę (MMAD < 4.0 µm). | TAK |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi | TAK |  |  |

- Dot. Zestawienia parametrów wymaganych i granicznych Zał. Pa.p.1 poz.3

Czy w związku z tym, że opis przedmiotu zamówienia  dopuszcza wyłącznie jednego producenta (Drager; kardiomonitor IACS), co jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami  ustawy PZP,   Zamawiający zwiększy  konkurencyjność postępowania  i dopuści rozwiązanie równoważne,  którego szczegółowy opis znajduje się w poniższej tabeli ?

| ZADANIE 1.3 | Kardiomonitor. | Szt. | 8 |
| --- | --- | --- | --- |

| Kardiomonitor wysokiej klasy z modułem transportowym - 8 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opis ogólny |  |
| 2 | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). |  |
| 3 | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. |  |
| 4 | Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na przynajmniej 2 zaawansowane moduły, z możliwością zmiany kąta odchylenia ramy o 90 stopni względem osi pionowej monitora |  |
| 5 | Każde stanowisko systemu monitorowania składa się z dużego monitora stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta, oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji |  |
| 6 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów |  |
| 7 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków |  |
| 8 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  |
| 9 | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych |  |
| 10 | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania |  |
| 11 | Zasilanie |  |
| 12 | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz |  |
| 13 | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 100 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarnego – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta. |  |
| 14 | Praca w sieci centralnego monitorowania |  |
| 15 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe połączenie z siecią monitorowania, zgodnie ze standardem przynajmniej IEEE802.11a i/lub b/g z zabezpieczeniami na poziomie nie gorszym niż WPA2-PSK |  |
| 16 | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych |  |
| 17 | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. |  |
| 18 | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. |  |
| 19 | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego |  |
| 20 | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej |  |
| 21 | Monitor stacjonarny |  |
| 22 | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 15" i rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 14 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej |  |
| 23 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” |  |
| 24 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. |  |
| 25 | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów |  |
| 26 | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich |  |
| 27 | Moduł transportowy |  |
| 28 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 7” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo przynajmniej co 180° |  |
| 29 | Interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.) |  |
| 30 | Moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych |  |
| 31 | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego |  |
| 32 | ≥5 godzin pracy na zasilaniu akumulatorowym. Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze. |  |
| 33 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m |  |
| 34 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX1 |  |
| 35 | Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niż IP4X |  |
| 36 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. |  |
| 37 | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg |  |
| 38 | Moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych |  |
| 39 | Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu |  |
| 40 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) |  |
| 41 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47 |  |
| 42 | Monitorowane parametry |  |
| 43 | EKG |  |
| 44 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG |  |
| 45 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta |  |
| 46 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady |  |
| 47 | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG |  |
| 48 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. |  |
| 49 | Oferowane monitory umożliwiają pomiar i opisową analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń. Funkcja analizy dostępna jednocześnie w każdym kardiomonitorze. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. |  |
| 50 | Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, zawieraja kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej, eksportu pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem seryjnej analizy porównawczej |  |
| 51 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 6- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów łączących monitor z pacjentem przynajmniej 4m. |  |
| 52 | Analiza arytmii |  |
| 53 | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie |  |
| 54 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 13 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. |  |
| 55 | Analiza ST |  |
| 56 | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) |  |
| 57 | Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych. |  |
| 58 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm |  |
| 59 | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora - ujęte w ofercie. |  |
| 60 | Oddech |  |
| 61 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. |  |
| 62 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej |  |
| 63 | Saturacja (SpO2) |  |
| 64 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET |  |
| 65 | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% |  |
| 66 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej |  |
| 67 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca |  |
| 68 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. |  |
| 69 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny, czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. |  |
| 70 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |
| 71 | Pomiar metodą oscylometryczną |  |
| 72 | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego |  |
| 73 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut |  |
| 74 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego |  |
| 75 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. |  |
| 76 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. |  |
| 77 | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu |  |
| 78 | Temperatura |  |
| 79 | Pomiar temperatury w 2 kanałach |  |
| 80 | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur |  |
| 81 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw |  |
| 82 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych/dzieci. |  |
| 83 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) |  |
| 84 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach. |  |
| 85 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg |  |
| 86 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień |  |
| 87 | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. |  |
| 88 | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników ciśnienia (po jednym na każdy oferowany kanał) |  |
| 89 | Pomiar kapnografii (CO2) |  |
| 90 | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu metodą strumienia bocznego, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, dostępny stacjonarnie |  |
| 91 | W komplecie do każdego monitora komplet 10 akcesoriów jednorazowych do pomiaru u pacjentów zaintubowanych |  |
| 92 | Pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji, z wykorzystaniem cewnika Swan-Ganz'a z możliwością rozbudowy o pomiar sturacji SvO2 i ScvO2. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. 2 moduły na 8 stanowisk intensywnej terapii |  |
|  | Możliwości rozbudowy |  |
| 93 | Możliwość rozbudowy o pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2), z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu niewymagającego kalibracji przed każdym pomiarem, z obrazowaniem parametrów: VO2, VCO2, VO2/m2, VCO2/m2, VO2/kg, VCO2/kg, EE i RQ. Pomiar realizowany z wykorzystaniem pojedynczego modułu gazowo-spirometrycznego oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  |
| 94 | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji, z wykorzystaniem cewnika Swan-Ganz'a oraz pomiar sturacji SvO2 i ScvO2. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  |
| 95 | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Prezentacja danych w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie. |  |
| 96 | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  |
| 97 | Możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. Pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość wykorzystania jednego czujnika u pacjentów dorosłych i dzieci, na dłoni i stopie. Możliwość wykorzystania modułu do lokalizacji nerwu przy zabiegach prowadzonych w blokadzie regionalnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. |  |
| 98 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie poziomu analgezji poprzez analizę reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania pacjenta, z wykorzystaniem czujnika saturacji. |  |
| 99 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni twarzy, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR oraz graficzną prezentacją pomiaru na wspólnym wykresie z pomiarem poziomu analgezji. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  |
| 100 | Alarmy |  |
| 101 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm |  |
| 102 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów |  |
| 103 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. |  |
| 104 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. |  |
| 105 | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. |  |
| 106 | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. |  |
| 107 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku |  |
| 108 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia |  |
| 109 | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika |  |
| 110 | Trendy |  |
| 111 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 72 godzin z rozdzielczością 1-minutową. |  |
| 112 | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej |  |
| 113 | Inne |  |
| 114 | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji |  |
| 115 | Kalkulator dawek leków |  |
| 116 | Możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wrgywania licencji, itp. |  |

- Dot. Zestawienia parametrów wymaganych i granicznych Zał. Pa.p.1 poz.4

Czy w związku z tym, że opis przedmiotu zamówienia  dopuszcza wyłącznie jednego producenta – Drager (kardiomonitor Infiniti Delta), co jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami  ustawy PZP,   Zamawiający zwiększy  konkurencyjność postępowania  i  dopuści rozwiązanie równoważne,  którego szczegółowy opis znajduje się w poniższej tabeli ?

| ZADANIE 1.4 | Kardiomonitor | Szt. | 6 |
| --- | --- | --- | --- |

| Kardiomonitor - 6 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis ogólny |  |  |
| 1 | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). |  |
| 2 | System monitorowania pacjenta o budowie kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika |  |
| 3 | Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie: pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy |  |
| 4 | Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń. Dodatkowa rama do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów rozszerzeń. |  |
| 5 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów |  |
| 6 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków |  |
| 7 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  |
| 8 | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych |  |
| 9 | Monitor wyposażony w tryb nocny: uruchamiany ręcznie lub automatycznie. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów. |  |
| 10 | Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instruckji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami. |  |
| Zasilanie |  |  |
| 11 | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz |  |
| 12 | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na dużym ekranie monitora stacjonarno-transportowego |  |
| Praca w sieci centralnego monitorowania |  |  |
| 13 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. |  |
| 14 | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych |  |
| 15 | Monitory gotowe do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure) |  |
| 16 | Monitory wyposażone w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrenio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie. |  |
| 17 | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. |  |
| 18 | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. |  |
| 19 | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego |  |
| 20 | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej |  |
| Sposób montażu |  |  |
| 21 | W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do ściany. Dostępne uchwyty montażowe monitora: na kolumnę medyczną, do aparatu do znieczulania i na podstawie jezdnej.. |  |
| Wymogi funkcjonalne |  |  |
| 22 | Monitor stacjonarno-transportowy wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 12,1" i rozdzielczości min. 1280 x 800 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. |  |
| 23 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego |  |
| 24 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. |  |
| 25 | Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów |  |
| 26 | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich |  |
| 27 | Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 pól parametrów |  |
| 28 | Monitor stacjonarno-transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,75m |  |
| 29 | Monitor stacjonarno-transportowy lub monitor stacjonarny odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22 |  |
| 30 | Masa monitora stacjonarno-transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 4,5 kg |  |
| 31 | Monitor stacjonarno-transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP i CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych |  |
| Monitorowane parametry |  |  |
| 32 | EKG |  |
| 33 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG |  |
| 34 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady |  |
| 35 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 30 - 300 ud/min. |  |
| 36 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m. |  |
| 37 | Analiza arytmii |  |
| 38 | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie |  |
| 39 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 16 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. |  |
| 40 | Analiza ST |  |
| 41 | Analiza odcinka ST w min. 7 odprowadzeniach jednocześnie |  |
| 42 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -9,0 -(+) 9,0 mm |  |
| 43 | Oddech |  |
| 44 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. |  |
| 45 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej |  |
| 46 | Saturacja (SpO2) |  |
| 47 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET |  |
| 48 | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% |  |
| 49 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji |  |
| 50 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca |  |
| 51 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. |  |
| 52 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. |  |
| 53 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |
| 54 | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego |  |
| 55 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. |  |
| 56 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut |  |
| 57 | Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków zawierających od 1 do 25 powtórzeń w wybranym odstępie czasu |  |
| 58 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego |  |
| 59 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym |  |
| 60 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. |  |
| 61 | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu |  |
| 62 | Temperatura |  |
| 63 | Pomiar temperatury w 2 kanałach |  |
| 64 | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur |  |
| 65 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet. |  |
| 66 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych.. |  |
| 67 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) |  |
| 68 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 3 kanałów |  |
| 69 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg |  |
| 70 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień |  |
| 71 | Ciągły, automatyczny pomiar parametrów PPV i SPV na wybranym kanale ciśnienia. Prezentacja wyników pomiarów na ekranie głównym. Parametry zapisywane w trendach. |  |
| 72 | Pomiar kapnografii (CO2) |  |
| 73 | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w drogach oddechowych na wdechu i wydechu, w strumieniu bocznym. |  |
| 74 | Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych |  |
| 75 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  |
| 76 | W komplecie do każdego monitora zestaw akcesoriów jednorazowych do monitorowanie 5 pacjentów zaintubowanych |  |
| 77 | Pomiar rzutu minutowego serca z wykorzystaniem cewnika Swana-Ganza. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  |
| Możliwości rozbudowy |  |  |
| 78 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe w strumieniu bocznym, min.: CO2, O2, N2O i anestetyków z automatyczą identyfikacją środka znieczulającego oraz prezentacją MAC / MACage. Pomiary możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Możliwość zamiennego stosowania modułu pomiarowego pomiędzy różnymi monitorami i aparatami do znieczulania tego samego producenta. |  |
| 79 | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  |
| Alarmy |  |  |
| 80 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm |  |
| 81 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów |  |
| 82 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. |  |
| 83 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. |  |
| 84 | Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego. |  |
| 85 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku |  |
| Analiza danych |  |  |
| 86 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 96 godzin. |  |
| 87 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 168 godzin trendów |  |
| 88 | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej |  |
| 89 | Monitor wyposażony w funkcję wczesnego ostrzegania wg skali NEWS oraz funkcję OxyCRG oraz wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP. |  |
| 90 | Monitor wyposażony w port USB do przenoszenia konfiguracji oraz trendów. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona hasłem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel. |  |

- Dot. Zestawienia parametrów wymaganych i granicznych Zał. Pa.p.1 poz.5

Czy w związku z tym, że opis przedmiotu zamówienia  dopuszcza wyłącznie jednego producenta – Drager, co jest sprzeczne z fundamentalnymi zasadami  ustawy PZP,   Zamawiający zwiększy  konkurencyjność postępowania  i i dopuści rozwiązanie równoważne,  którego szczegółowy opis znajduje się w poniższej tabeli ?

| ZADANIE 1.5 | Centrala intensywnego Nadzoru. | Szt. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Centrala monitorująca - 2 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opis ogólny |  |
| 2 | Stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera z ekranem klasy medycznej |  |
| 3 | Komputer typu All-in-One klasy medycznej, zamknięty w obudowie ekranu dotykowego. Komputer i oprogramowanie tego samego wytwórcy |  |
| 4 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone 1 ekran |  |
| 5 | Ekran stanowiska centralnego monitorowania LCD, dotykowy, panoramiczny, o przekątnej min. 21", certyfikowany jako wyrób medyczny. Rozdzielczość przynajmniej FullHD |  |
| 6 | Sterowanie funkcjami centrali poprzez mysz i klawiaturę USB, a także ekran dotykowy. |  |
| 7 | Opis funkcjonalny |  |
| 8 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd przynajmniej 8 oferowanych kardiomonitorów, (opisać możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska) |  |
| 9 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 4 krzywych dynamicznych dla każdego monitorowanego pacjenta, na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów |  |
| 10 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia szczegółowy podgląd wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych |  |
| 11 | Podgląd wybranego pacjenta realizowany na całym ekranie jednego z ekranów centrali |  |
| 12 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podgląd min. 72 godzin trendów dla każdego pacjenta. Trendy tabelaryczne oraz graficzne. |  |
| 13 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 144 godziny przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. |  |
| 14 | Możliwość rozbudowy pamięci Full Disclosure > 120 godzin |  |
| 15 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). |  |
| 16 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w pamięć zdarzeń alarmowych: min. 2000 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. |  |
| 17 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka |  |
| 18 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta |  |
| 19 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. |  |
| 20 | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję pobierania danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia. |  |
| 21 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. |  |
| 22 | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji. |  |
| 23 | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o zdalny podgląd monitorowanych pacjentów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem komputerów PC z systemem Windows podłączonych do sieci informatycznej szpitala. Dostępny podgląd bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a także trendów tabelarycznych. |  |
| 24 | System centralnego monitorowania umożliwia wyświetlanie na ekranie centrali danych z urządzeń (min. respiratory, aparaty do znieczulania) podłączonych do kardiomonitorów. Dane wyświetlane w formie przynajmniej: liczbowej oraz krzywych dynamicznych, zapisywane w pamięci centrali. |  |
| 25 | Możliwość rozbudowy centrali o funkcję uruchamiania na jej ekranie interaktywnego dostępu do szpitalnych aplikacji komputerowych, takich jak HIS, CIS, itp. z wykorzystaniem technologii zdalnego dostępu np. CITRIX, bez konieczności instalacji oprogramowania bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego centrali |  |

Dotyczy wzoru umowy- zał. 6 do SIWZ

Par. 3 ust. 9

- Wnosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób:

Wykonawca zobowiązuje się, że zrekompensuje Zamawiającemu negatywne konsekwencje finansowe wynikające z działania bądź zaniechań Wykonawcy, w szczególności z tytułu ewentualnej utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku VAT, powstałe w wyniku uchybień ww. warunków lub powstałe w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 3a lub art. 96 ust. 9 i 9a ustawy o VAT, z tytułu ponoszenia przez Zamawiającego odpowiedzialności, o której mowa w art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz z tytułu braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych lub konieczności zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów na zasadach określonych w art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Bieżąca treść zapisu stanowi rażące zachwianie równowagi stron i uniemożliwia Wykonawcy udział w przedmiotowym postępowaniu.

- Par. 3 ust. 10

Wnosimy o wykreślenie zapisu. Wykonawca nie może odpowiadać względem Zamawiającego za żadne zobowiązania publicznoprawne.

Bieżąca treść zapisu stanowi rażące zachwianie równowagi stron i uniemożliwia Wykonawcy udział w przedmiotowym postępowaniu.

- Par. 4

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania  i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z  tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

- Par. 4 ust. 2

Wykonawca nie może ponosić ryzyka związanego z konsekwencjami działań serwisowych podmiotów niezależnych od Wykonawcy i o nieznanych dla Wykonawcy kompetencjach i systemie zapewnienia jakości świadczonych usług. Wykonawca nie może być zmuszany do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i/lub gwarancji dla aparatu, w którym mogły zostać dokonane naprawy lub modyfikacje niezgodne z zaleceniami producenta i stanowiące potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa obsługi i pacjentów badanych za pomocą aparatu. Chcemy również zauważyć, że zapis umowy może potencjalnie obciążać Wykonawcę odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez inny podmiot, a więc jest niezgodny z art. 361 § 1 kc.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie ust. 2 z par. 4, a w przypadku braku zgody, wnosimy o wprowadzenie modyfikacji zapisu:

„W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu autoryzowanemu przez producenta serwisowi na koszt Wykonawcy”?

Bieżąca treść zapisu stanowi rażące zachwianie równowagi stron i uniemożliwia Wykonawcy udział w przedmiotowym postępowaniu.

- Par. 4 ust. 3, par. 5 ust. 2 (oraz Pakiet 1 poz. 1 ,,Pozostałe” pkt. 101; Pakiet 1 poz. 2 ,,Pozostałe” pkt. 120; Pakiet 1 poz. 3 ,,Pozostałe” pkt. 104, Pakiet 1 poz. 4,,Pozostałe” pkt. 24, Pakiet 1 poz. 5 ,,Pozostałe” pk. 38)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych ?

- Part. 5

Czy Zamawiający potwierdza, że wstawienie urządzenia zastępczego zwalnia na czas naprawy zwalnia Wykonawcę z kar umownych ?

- Par. 7 ust. 1 tiret pierwsze

Wnosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób:

,,W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5 % łącznej ceny brutto.

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od  umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni min. 14 dniowy termin”.

Taka konstrukcja chroni  interes Zamawiającego.

Bieżąca treść zapisu stanowi rażące zachwianie równowagi stron i uniemożliwia Wykonawcy udział w przedmiotowym postępowaniu.

- Par. 7 ust. 1 tiret drugie

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1-0,2% wartości zamówienia bieżącego za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

- Par. 7 ust. 2

Wnosimy o obniżenie limitu kar do 50%, co umożliwi Wykonawcy właściwą ocenę ryzyka i należną wycenę oferty.

- Par. 7 ust. 3

Wskazujemy, iż niniejsze postanowienie niewystarczająco precyzyjnie wskazuje na zakres odpowiedzialności Wykonawcy, „luźno” wiążąc go z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę. Wskazane w tym postanowieniu okoliczności (obowiązek zapłaty kary administracyjnej, sądowej bądź kontraktowej) referują do stosunków prawnych/administacyjnoprawnych, których stroną jest Zamawiający, a nie Wykonawca i dla których wykonanie umowy może mieć znaczenie, ale nie być jedynym czynnikiem warunkującym odpowiedzialność Wykonawcy. W związku z tym, prosimy o zmianę tego postanowienia i doprecyzowanie, iż odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy w tym zakresie dotyczyć będzie zawinionego przez Wykonawcę niewykonanie bądź nienależytego wykonania umowy, stanowić wyłączną przyczynę nałożenia danej kary na Zamawiającego, a sama kara powinna wynikać z ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego wyroku sądowego. Rozwiązanie to pozwala na zachowanie równowagi stron i zachowanie zasady proporcjonalności w stosunkach zobowiązaniowych. Proponujemy następujące brzmienie par. 6 ust. 3:

Niezależnie od powyższego w razie obciążenia Zamawiającego obowiązkiem zapłaty kary administracyjnej (na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej), sądowej (na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego) bądź kontraktowej (na podstawie umowy, dla której realizacja niniejszej Umowy ma znaczenie i jest z nią związana), ze względu na zawinione niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę, które to zdarzenie będzie stanowić wyłączną przyczynę nałożenia obowiązku zapłaty danej kary, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu sumę odpowiadającą kwocie nałożonej kary, pod warunkiem przedłożenia dowodu naliczenia kary i okoliczności uzasadniających, iż niewykonanie lub nienależyta realizacja umowy stanowi wyłączną przyczynę naliczenia danej kary.

- Par. 7 ust. 4

Podstawową zasadą odpowiedzialności kontraktowej, wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego, jest zasada winy (odpowiedzialność strony umowy za szkody powstałe z zawinionego przez stronę działania lub zaniechania). Powyższe postanowienie, poprzez odwołanie do art. 473 kc, w sposób oczywisty zmierza do rozszerzenia kodeksowej zasady odpowiedzialności i zmierza do zachwiania równowagi stron i proporcjonalności. Postanowienie niniejszego ustępu sformułowane jest w sposób, który pozwala na obciążenie Wykonawcy odpowiedzialnością za szkody powstałe wskutek zdarzeń, za które Wykonawca nie odpowiada – co sprawia, iż umowa ma charakter jednostronny i przerzuca związane z nią ryzyka na Wykonawcę. Takie rozwiązanie jest niezgodne z zasadą równowagi stron i w związku z tym prosimy o jego wykreślenie.

- Proponujemy dodanie kolejnego paragrafu o sile wyższej z uwagi na brak regulacji kwestii postępowania przez Strony w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej:

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

- Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

- W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej. ”,

informuję:

Dot. Zestawienia parametrów wymaganych i granicznych Zał. Pa.p.1 poz.1

Dot. Zestawienia parametrów wymaganych i granicznych Zał. Pa.p.1 poz.2

Dot. Zestawienia parametrów wymaganych i granicznych Zał. Pa.p.1 poz.3

Dot. Zestawienia parametrów wymaganych i granicznych Zał. Pa.p.1 poz.4

Dot. Zestawienia parametrów wymaganych i granicznych Zał. Pa.p.1 poz.5

Wykonawca nie zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, ale prosi o dopuszczenie respiratora o zaproponowanych przez siebie parametrach.

Przepis art.135 ust.1 odnosi się do sytuacji, gdy Wykonawca nie rozumie treści SWZ i w celu jej  zrozumienia zwraca się do Zamawiającego o jej wyjaśnienie. Takie rozumienie art.135 ust.1 PZP jest istotne, ponieważ przepisy PZP nie obligują Zamawiającego do obowiązku udzielania wyjaśnień, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, zgodnie z art.99 ust.1 PZP.

Zamawiający dokonując oceny przedmiotu zamówienia nie ma obowiązku zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży.(wyrok KIO z dnia 4 marca 2016r., KIO 233/16). Pomimo konieczności zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób uwzględniający jego rzeczywiste potrzeby. To on bowiem, jako gospodarz postępowania określa zakres zarówno przedmiotowy jak i podmiotowy, charakteryzujący cel, jaki zamierza osiągnąć udzielając zamówienia (wyrok KIO z 20 kwietnia 2017r. sygn. akt KIO 651/17).

Tak więc na „pytanie” – pismo, które nie ma nic wspólnego z art.135 PZP Zamawiający nie będzie odpowiadał, ponieważ nie jest to pytanie o wyjaśnienie treści SWZ, a propozycja własnego opisu przedmiotu zamówienia.

Dotyczy wzoru umowy- zał. 6 do SIWZ

Par. 3 ust. 9

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Par. 3 ust. 10

TAK, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Par. 4

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Par. 4 ust. 2

TAK, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Par. 4 ust. 3, par. 5 ust. 2 (oraz Pakiet 1 poz. 1 ,,Pozostałe” pkt. 101; Pakiet 1 poz. 2 ,,Pozostałe” pkt. 120; Pakiet 1 poz. 3 ,,Pozostałe” pkt. 104, Pakiet 1 poz. 4,,Pozostałe” pkt. 24, Pakiet 1 poz. 5 ,,Pozostałe” pk. 38)

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Part. 5

TAK, na czas od chwili rozpoczęcia pracy urządzenia zastępczego, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia zastępczego.

Par. 7 ust. 1 tiret pierwsze

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Par. 7 ust. 1 tiret drugie

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Par. 7 ust. 2

NIE, zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Par. 7 ust. 3

Zamawiający zmienia brzmienie § 7 ust. 3:

„Niezależnie od powyższego w razie obciążenia Zamawiającego obowiązkiem zapłaty kary administracyjnej (na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej), sądowej (na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego) bądź kontraktowej (na podstawie umowy, dla której realizacja niniejszej Umowy ma znaczenie i jest z nią związana), ze względu na niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę, które to zdarzenie będzie stanowić wyłączną przyczynę nałożenia obowiązku zapłaty danej kary, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu sumę odpowiadającą kwocie nałożonej kary, pod warunkiem przedłożenia dowodu naliczenia kary i okoliczności uzasadniających, iż niewykonanie lub nienależyta realizacja umowy stanowi wyłączną przyczynę naliczenia danej kary.”.

Par. 7 ust. 4

TAK, zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Ad.17. NIE. Klauzula tzw. siły wyższej ma zastosowanie niezależnie od tego, czy została wprowadzona do umowy czy też nie. Szczegółowe okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej odnosi się do okoliczności konkretnego przypadku.

Należy ponadto wskazać, że obowiązuje przepis art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j. ze zm.), który zabezpiecza interesy wykonawcy.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik