SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /04/2021	              	    Racibórz, dn.: 26.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 9/2021 - pytanie nr 15

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy postępowania: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

numer postępowania: 9/2021

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 4 – Myjnia termo-dezynfektor, pkt. 7, 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 545mm szer. x 475mm gł. x 1630mm wys. nieznacznie różniących się od wymaganych oraz o pojemności komory ok. 86l?

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 4 – Myjnia termo-dezynfektor, pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością załadunku na jeden cykl mycia 1 basen z pokrywą + 2 kaczki lub 3 kaczki?

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 4 – Myjnia termo-dezynfektor, pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zużycie wody dla cyklu szybkiego 14l, natomiast dla normalnego oraz intensywnego 35l?

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 4 – Myjnia termo-dezynfektor, pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające wytwornicę pary o mocy 4,3kW?

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 4 – Myjnia termo-dezynfektor, pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające pompę o wydajności 250l/min oraz mocy 730W?

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 4 – Myjnia termo-dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w system min. 13 dysz myjących z tworzywa sztucznego (w tym 7 dysz obrotowych z pojedynczym strumieniem, 4 dysze stałe z pojedynczym strumieniem, 2 multidysze obrotowe z 4 strumieniami i 1 obrotowe ramie spryskujące umieszczone w górnej części komory) zapewniających dokładne mycie i dezynfekcję naczyń zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz?

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 4 – Myjnia termo-dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w uszczelkę drzwiową umieszczoną na korpusie urządzenia? Oferowane rozwiązanie jest higieniczne, zapewnia mniejsze ryzyko uszkodzenia uszczelki podczas załadunku.

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 4 – Myjnia termo-dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wyposażone było w dysze wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, łatwo demontowane w celu ich sprawdzenia i wyczyszczenia, gwarantuje to długą ich żywotność oraz zapewnia wysoką jakość mycia/powtarzalność?

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 4 – Myjnia termo-dezynfektor

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h? ”,

informuję:

Ad.1. Zgodnie z SWZ.

Ad.2. Zgodnie z SWZ.

Ad.3. Zamawiający dopuszcza.

Ad.4. Zamawiający dopuszcza.

Ad.5. Zgodnie z SWZ.

Ad.6. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad.7. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad.8. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad.9. Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik