SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /04/2021	              	    Racibórz, dn.: 19.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 9/2021 - pytanie nr 2

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy postępowania : 9/2021

(…) jako potencjalny dostawca zwraca się do Zamawiającego z zapytaniami  odnośnie  wyjaśnień oraz doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku nr 1 SIWZ, parametry techniczne/warunki pakiet nr 4 myjnia termo dezynfektor 3 szt. i możliwości drobnej korekty wymaganych parametrów w tabeli „wymogi ogólne” co umożliwiłoby nam udział w postepowaniu poprzez złożenie konkurencyjnej oferty na doskonałe myjnie dezynfektory do kaczek, basenów i innych naczyń sanitarnych jak np. miski do mycia pacjentów.

Ad. tabela lp. 5

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowanie myjni dezynfektora o budowie kompaktowej o wymiarach nieznacznie różniących się od wymaganych: szerokość 500mm, głębokość 450mm oraz wysokość 1730mm.

Uzasadnienie:

Myjnia o proponowanych wymiarach, z drzwiami komory otwieranymi uchylnie w dół, gwarantuje zarówno załadunek jak i odbiór umytych i zdezynfekowanych naczyń na ergonomicznej wysokości, co ułatwia pracę personelu obsługi.

Ad. tabela lp. 10

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni-dezynfektora umożliwiającego mycie i dezynfekcję termiczną w czasie jednego cyklu równocześnie: jednego basenu z pokrywką i jednej kaczki lub trzech kaczek lub miski do mycia chorych lub innych używanych w praktyce szpitalnej naczyń jak np. do dobowej zbiórki moczu.

Uzasadnienie:

Większość nowoczesnych myjni dezynfektorów oferowanych przez wiodących producentów posiada komorę myjącą z uchwytem uniwersalnym dla jednego basenu z przykrywką oraz jednej kaczki co wynika z następujących przesłanek:

-personel obsługi powinien nieść tylko jedno naczynie aby mieć swobodną drugą rękę, którą otwiera drzwi komory lub zamyka po posadowieniu naczynia z zawartością w komorze,

-jeden pacjent to najczęściej równocześnie potrzeba wykorzystania jednego basenu i jednej kaczki

-czas trwania cyklu mycia i dezynfekcji dla sprawnych myjni to zaledwie kilka minut co jest akurat czasem na obsługę kolejnego pacjenta i doniesienie następnego zapełnionego naczynia. Należy dodać, iż przewidziana do zaoferowania  myjnia–dezynfektor umożliwia również mycie i dezynfekcje termiczną misek do mycia pacjentów o średnicy 350 mm oraz wiader o pojemności 20 litrów.

Ad. tabela lp. 17 oraz 27

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wymagań odnośnie płynów w myjni dezynfektorze lub o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z pompą dozująca wyłącznie środek odkamieniający.

W przewidzianej do zaoferowania myjni podobnie jak w nowoczesnych myjniach innych wiodących producentów dozowanie detergentu jest zbędne, gdyż domywanie naczyń następuje przez silne strumienie wody kierowane przez kilkanaście dysz  w większości rotacyjnych.

Uzasadnienie:

Brak konieczności użytkowania drugiej pompy dozującej detergent przynosi korzyści zarówno przy zakupie (niższa cena) jak i przede wszystkim w czasie eksploatacji (cena detergentu w zależności od rodzaju i wymagań serwisowych producenta myjni to nawet kilka set złotych za 5 litrowy pojemnik). Zdecydowana większość producentów zapewnia wymaganą wysoką efektywność czyszczenia  przez system dysz myjących bez użycia detergentu, a wyłącznie przy użyciu środka odkamieniającego cały system hydrauliczny myjni, a zwłaszcza decydującą o jakości dezynfekcji wytwornicę pary. Zaznaczyć należy, iż stosowanie detergentu nie ma wpływu na stopień dezynfekcji gdyż w myjniach (termo-dezynfektorach) do basenów i kaczek wymagana jest dezynfekcja termiczna oparta o współczynnik  Ao który zgodnie z PN-EN ISO 15883-1 może być zaprogramowan od Ao60 aż do Ao 3000 .

Ad. tabela lp. 21

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie czy nie nastąpiła pomyłka odnośnie określenia 9 l jako maksymalnego zużycia wody na cykl . Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni dezynfektora zużywającego dla programu krótkiego (oszczędnego) 12 litrów a dla programu standardowego 21 litrów które to wartości lokują przewidziane do zaoferowania myjnie w czołówce najekonomiczniejszych urządzeń.

Ad. tabela lp. 25

Prosimy o doprecyzowanie czy przez wbudowany kondensator pary Zamawiający wymaga   zaoferowania urządzenia z wyposażonego w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie wsadu strumieniem powietrza z odprowadzaniem pozostałości pary i skroplin są do kanalizacji tak, aby  naczynia sanitarne poddawane temu procesowi były suche, bez widocznych skroplin i gotowe do ponownego użycia?

Ad. tabela lp. 29 wobec lp.12

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni dezynfektora z 12 dyszami w tym 7 rotacyjnych bez zbędnych  ramion natryskowych.

Uzasadnienie :

Posiadanie przez myjnię dezynfektor 12 dysz (w tym 7 obrotowych) gwarantujących najwyższy poziom mycia jest i tak wymogiem ponad standardowym, gdyż wielu producentów oferuje urządzenia z zaledwie 10 dyszami zapewniając o doskonałej jakości mycia.

System ramion myjących również takich na których osadzone są dysze bywa stosowany najczęściej w myjniach z systemem wysuwanego kosza.

W myjniach dezynfektorach z uchwytem na baseny i kaczki najczęściej stosowane są dysze centralne  rotacyjne, wachlarzowe, teleskopowe itp. które doskonale myją powierzchnie zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne naczyń sanitarnych. System bez ramion natryskowych pozwala na wygodne mycie i dezynfekcję większych misek do mycia pacjentów a nawet wiader 20 litrowych.

Ad. tabela lp. 30

Prosimy o zgodę na możliwość zaoferowania nowoczesnej myjni dezynfektora z ekonomiczną energooszczędną pompa wodną o mocy 550 W i wydajności 90litrów na minutę.

Uzasadnienie:

Dobór pompy wodnej która ma zagwarantować optymalną jakość mycia jest rozwiązaniem indywidualnym, często opatentowanym przez poszczególnych producentów. Przy czym wiodący producenci dodatkowo kładą nacisk na koszty eksploatacyjne na które składa się koszt zużytej energii elektrycznej oraz wody i ścieków Biorąc pod uwagę wzrastające ceny opłat za wodę i ścieki jak również za energię elektryczną zastosowanie skutecznej pompy wody o mocy zaledwie 550 W jest rozwiązaniem innowacyjnym, ale już sprawdzonym w praktyce szpitalnej, pozwalającym na skuteczne umycie naczyń sanitarnych przy najniższych kosztach eksploatacyjnych.

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwolą nam na udział w postepowaniu  i przygotowanie konkurencyjnej, optymalnej do Państwa potrzeb, oferty  na  myjnie termo - dezynfektory które  charakteryzują się bardzo niskimi kosztami eksploatacji, oraz doskonałą jakością. ”,

informuję:

Ad. tabela lp. 5

TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad. tabela lp. 10

NIE, zgodnie z SWZ.

Ad. tabela lp. 17 oraz 27

TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad. tabela lp. 21

TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad. tabela lp. 25

TAK, zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Ad. tabela lp. 29 wobec lp.12

TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad. tabela lp. 30

NIE, zgodnie z SWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik