SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

### Nasz znak: NZP-          /04/2021	              	    Racibórz, dn.: 20.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 9/2021 - pytanie nr 3

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Nr sprawy

9/2021

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO”

Szanowni Państwo,

Niniejszym działając na podstawie art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019. Prawo zamówień publicznych, firma (…) zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ):

- Dotyczy cz. XI SWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiotowe środki będą wymagane do złożenia wraz z ofertą zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Dotyczy cz. XIII ust. IV pkt 6 SWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie dokładnego terminu związania ofertą.

- Dotyczy § 4 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dokonania naprawy zgłoszonych usterek do 12 dni roboczych od daty jej zgłoszenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy

- Pakiet 6 poz. 1 pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta z opcją do podawania dożylnego, ale bez opcji podawania dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi.

- Pakiet 6 poz. 1 pkt 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego 6 godz. przy przepływie 5 ml/godz.

- Pakiet 6 poz. 1 pkt 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie o wadze 2,4 kg.

- Pakiet 6 poz. 1 pkt 25

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta bez funkcji: Wypełnienie lini 3 tryby:  - obowiązkowy - nieobowiązkowy, - zalecany, a z możliwością wypełnienia zestawu za pomocą pompy

- Pakiet 6 poz. 1 pkt 27

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta z Funkcja programowania czasu infuzji od 1min – 24 godzin.

- Pakiet 6 poz. 1 pkt 28

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta bez opcji ustawienia dawki inicjująca.

- Pakiet 6 poz. 1 pkt 35

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta z  Funkcja – przerwa (standby) bez ograniczeń czasowych, ale bez możliwości programowania?

- Pakiet 6 poz. 1 pkt 41

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta bez wbudowanej w pompę możliwości dopasowania ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału, ale z możliwością wprowadzenia takich zmian i ustawień poprzez podłączenie zewnętrznego edytora dostępnego do pompy

- Pakiet 6 poz. 1 pkt 55

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta z możliwością transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym poprzez stację dokującą z użyciem dedykowanego oprogramowania?

- Pakiet 6 poz. 1 pkt 56

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta bez możliwości łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów.

- Pakiet 6 poz. 2 pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta z opcją do podawania dożylnego, ale bez opcji podawania dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi.

- Pakiet 6 poz. 2 pkt 6

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta z Zasilaniem z akumulatora wewnętrznego 5,5 godz. przy przepływie 25 ml/godz.

- Pakiet 6 poz. 2 pkt 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta o masie 2,5 kg.

- Pakiet 6 poz. 2 pkt 13

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta o zakresie szybkości infuzji 0,1 do 1200 ml/godz.

- Pakiet 6 poz. 2 pkt 16

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta z regulacją szybkości podaży bolusa 10 – 1200 ml/h.

- Pakiet 6 poz. 2 pkt 18

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta bez funkcji Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu.

- Pakiet 6 poz. 2 pkt 22

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta z funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min . do 24 godzin?

- Pakiet 6 poz. 2 pkt 24

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta bez funkcji ostrzeżenie przekroczenia czasu pracy założonego zestawu może być aktywowane i nastawione w zakresie od 1 minuty do minimum 96 godzin.

- Pakiet 6 poz. 2 pkt 29

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta z Funkcja – przerwa (standby) bez ograniczenia czasowego, ale nie posiadający funcji programowania tego czasu

- Pakiet 6 poz. 2 pkt 30

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta bez opcji automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start.

- Pakiet 6 poz. 2 pkt 47

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta z możliwością transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym przez stację dokującą z użyciem dedykowanego oprogramowania

- Pakiet 6 poz. 2 pkt 48

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę renomowanego producenta bez możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów. ”,

informuję:

Ad.1. TAK, zamawiający wymaga aby przedmiotowe środki były złożone wraz z ofertą zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ad.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Ad.3. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.4. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.5. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.6. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.7. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.8. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.9. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.10. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.11. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.12. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.13. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.14. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.15. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.16. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.17. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.18. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.19. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.20. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.21. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.22. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.23. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.24. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.25. NIE, zgodnie z SWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik