## FC p.1
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr: 9/2021
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi respiratora stacjonarnego szt. 4, kardiomonitora szt. 14, centrala intensywnego nadzoru szt. 1, do Szpitala Rejonowego w Raciborzu
pakiet nr 1 - respirator stacjonarny szt. 4, kardiomonitor szt. 14, centrala intensywnego nadzoru szt. 2.
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Respirator Stacjonarny. | Szt. | 3
2 | Respirator Stacjonarny. | Szt. | 1
3 | Kardiomonitor. | Szt. | 8
4 | Kardiomonitor | Szt. | 6
5 | Centrala intensywnego Nadzoru. | Szt. | 2

## FC p.2
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr: 9/2021
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi urządzeń do terapii wysokimi przepływami ( HFNC ), szt. 10, do Szpitala Rejonowego w Raciborzu
pakiet nr 2 - urządzenie do terapii wysokimi przepływami ( HFNC ), szt. 10.
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Urządzenie do terapii wysokimi przepływami ( HFNC ). | Szt. | 10

## FC p. 3
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr: 9/2021
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi komory izolacyjnej transportowej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu
pakiet nr 3 - komora izolacyjna transportowa szt. 2.
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Komora Izolacyjna Transportowa. | Szt. | 2

## FC p.4
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr: 9/2020
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie personelu z myjni termo-dezynfektora do Szpitala Rejonowego w Raciborzu
pakiet nr 4 - myjnia termo-dezynfektor szt. 1.
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Myjnia Termo-Dezynfektor. | Szt. | 3
Łączna wartość zamówienia:

## FC p.5
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr: 9/2021
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi bronchoskopu intubacyjnego szt. 2, do Szpitala Rejonowego w Raciborzu
pakiet nr 5 - bronchoskop intubacyjny szt. 2.
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Bronchoskop intubacyjny. | Szt. | 1
2 | Bronchoskop intubacyjny. | Szt. | 1

## FC p.6
Załącznik nr 1
F o r m u l a r z c e n o w y Nr: 9/2021
Dotyczy: Realizacji zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie i szkolenie personelu z obsługi pomp infuzyjnych szt. 20, do Szpitala Rejonowego w Raciborzu
pakiet nr 6 - pompa infuzyjna szt. 20.
I. Dane Oferenta :
1. Pełna nazwa:
2. Adres i numer telefonu/fax:
|  |  |  | cena j. | wartość | % | % | wartość | typ
Lp. | Opis (nazwa) przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | netto | netto | VAT | VAT | brutto | producent | Uwagi
1 | Pompa infuzyjna strzykawkowa. | Szt. | 15
2 | Pompa infuzyjna objętościowa. | Szt. | 5

## pa.p.1poz.1
Załącznik nr: pa.p.1poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Respirator Stacjonarny szt. 3.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji ≥ 2020 rok. | Tak, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia. | TAK
6 | Respirator dla dzieci i dorosłych. | TAK
7 | Możliwość rozbudowy o opcję neonatologiczną. | TAK
8 | Ekran dotykowy: szklany ekran pojemnościowy, przekątna 15,6". | TAK
9 | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii bez użycia narzędzi. | TAK
10 | Możliwość powieszenia respiratora na sufitowej jednostce zasilającej (kolumnie) lub postawienia na półce kolumny. | TAK
11 | Możliwość zawieszenia ekranu (jednostki monitorująco/sterującej) w odległości do 10 m od jednostki wentylacyjnej. | TAK
12 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,7 do 6 bar. | TAK
13 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut . | TAK
14 | Pomiar w minutach dostępnego czasu pracy respiratora na wewnętrznym akumulatorze. | TAK
Tryby wentylacji i nastawy:
15 | VC-CMV, AC (CMVAssist). | TAK
16 | VC-SIMV, PC-SIMV. | TAK
17 | PC-SIMV, PC-AC, PC-BIPAP. | TAK
18 | SPN-CPAP/PS i VS. | TAK
19 | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP. | TAK
20 | Wentylacja nieinwazyjna (NIV) dostępna we wszystkich trybach wentylacji. | TAK
21 | Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem oddechowym typu AutoFlow. | TAK
22 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo z gwarantowaną objętością docelową typu VG. | TAK
23 | Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC). Dostępne w trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w rozmiarze min. 2-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozm. min. 2,5 do 12 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 0-100%. | TAK
24 | Terapia O2 wysokimi przepływami. | TAK
25 | Możliwość rozbudowy o tryb APRV. | TAK
26 | Możliwość rozbudowy o manewr kreślenia pętli P-V niskim przepływem ( LF P-V Loop). | TAK
27 | Tryb obowiązkowej wentylacji minutowej typu MMV. | TAK
28 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji proporcjonalnej PPS. | TAK
29 | Możliwość rozbudowy w tryb wsparcia ciśnieniowego typu Pressure Support. | TAK
30 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji tzw. "szumowej" VPS. | TAK
31 | Graficzna dynamiczna wizualizacja płuc pacjenta (SPV) wraz z wartościami mierzonymi. | TAK
32 | Możliwość rozbudowy o automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora oparty na pomiarach parametrów spontanicznej VT, RR oraz kapnometrii. | TAK
33 | Możliwość rozbudowy o kapnometrię w strumieniu głównym. | TAK
34 | Kompensacja przecieków. | TAK
35 | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień. | TAK
36 | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora ze stałym stosunkiem wdechu do wydechu (I:E). | TAK
37 | Częstość oddechów przy wentylacji CMV minimum 0,5 – 150 oddechów/min. | TAK
38 | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 3000 ml. | TAK
39 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 1 do 95 cm.H2O. | TAK
40 | Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 0 do 95 cm.H2O. | TAK
41 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O. | TAK
42 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). | TAK
43 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 0,2 l/min – 15 l/min. | TAK
44 | Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych. | TAK
45 | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 70 % szczytowego przepływu wdechowego. | TAK
Pomiary i obrazowanie:
46 | Rzeczywista częstość oddychania. | TAK
47 | Częstość oddechów spontanicznych. | TAK
48 | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK
49 | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta. | TAK
50 | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV. | TAK
51 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | TAK
52 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. | TAK
53 | Wentylacja minutowa przecieku, objętość lub frakcja przecieku. | TAK
54 | Ciśnienie PEEP. | TAK
55 | Ciśnienie okluzji P,01. | TAK
56 | NIF – Negative Inspiratory Force. | TAK
57 | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | TAK
58 | Ciśnienie średnie. | TAK
59 | Ciśnienie fazy Plateau. | TAK
60 | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną. | TAK
61 | Zabezpieczenie miejsca połączenia zastawek z rurami układu oddechowego przed przypadkowym uszkodzeniem lub rozłączeniem dzięki metalowemu wspornikowi ochronnemu. | TAK
62 | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP: opisać. | TAK
63 | Możliwość podłączania (funkcja link) TI z RR (stały stosunek I:E). | TAK
64 | Prezentacja na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się ekranów kopiujących. | TAK
65 | Prezentację na kolorowym minimum 15” ekranie respiratora trendów graficznych i numerycznych mierzonych parametrów – co najmniej 7 dni; nie dopuszcza się ekranów kopiujących. | TAK
66 | Możliwość eksportu trendów z ostatnich 31 dni. | TAK
67 | Możliwość konfiguracji 6 ekranów . | TAK
68 | Możliwość włączenia trybu symulacji wentylacji do celów szkoleniowych. | TAK
69 | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej. | TAK
Alarmy:
70 | Wadliwej pracy elektroniki aparatu. | TAK
71 | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK
72 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK
73 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. | TAK
74 | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | TAK
75 | Za wysokiej objętości oddechowej TV. | TAK
76 | Za wysokiej częstości oddechowej – tachypnoe. | TAK
77 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | TAK
78 | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. | TAK
79 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. | TAK
Inne:
80 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. | TAK
81 | Komunikat o zalecanym teście aparatu i obwodu oddechowego po włączeniu urządzenia. Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji. | TAK
82 | Pneumatyczny, synchroniczny nebulizator do wziewnego podawania leków do każdego respiratora; sterowanie nebuliazatorem z ekranu respiratora. | TAK
83 | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m. | TAK
84 | Podpowiedzi tekstowe i graficzne dotyczące minimum trybów wentylacji, alarmów i manewrów terapeutycznych wyświetlane na ekranie. | TAK
85 | Możliwość rozbudowy i współpraca z systemem opartym na technologii elektrycznej tomografii impedancyjnej, umożliwiającej nieinwazyjne monitorowanie oraz diagnozowanie w czasie rzeczywistym zaburzeń funkcjonalnych dystrybucji powietrza w płucach pacjenta. | TAK
86 | Możliwość właczenia trybu symulacji wentylacji w celach szkoleniowych. | TAK
87 | Instrukcja obsługi dostępna z ekranu respiratora. | TAK
88 | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. | TAK
89 | Montaż sprzętu, uruchomienie i oddanie do eksploatacji oraz szkolenie personelu. | TAK
Akcesoria:
90 | 1 płuco testowe. | TAK
91 | 2 zastawki wydechowe wielorazowego użytku. | TAK
92 | Ramię podtrzymujące układy oddechowe. | TAK
93 | 10 zastawek wydechowych jednorazowego użytku. | TAK
94 | 25 szt. jednorazowych dwuramiennych obwodów oddechowych. | TAK
95 | 1 czujnik przepływu do sterylizacji. | TAK
96 | 5 czujników przepływu do dezynfekcji. | TAK
Pozostałe:
97 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak, podać
98 | Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji. | TAK
99 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
100 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
101 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. | TAK
102 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
103 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
104 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.1poz.2
Załącznik nr: pa.p.1poz.2
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Respirator Stacjonarny szt. 1.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji ≥ 2020 rok. | Tak, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia. | TAK
6 | Respirator dla dzieci i dorosłych. | TAK
7 | Możliwość rozbudowy o opcję neonatologiczną. | TAK
8 | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia bez użycia narzędzi w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii. | TAK
9 | Możliwość powieszenia respiratora na sufitowej jednostce zasilającej (kolumnie) lub postawienia na półce kolumny. | TAK
10 | Ekran dotykowy: szklany ekran pojemnościowy, przekątna minimum 18". | TAK
11 | Możliwość zawieszenia ekranu (jednostki monitorująco/sterującej) w odległości do 10 m od jednostki wentylacyjnej. | TAK
12 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,7 do 6 bar. | TAK
13 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut (podać). | TAK
14 | Pomiar w minutach dostępnego czasu pracy respiratora na wewnętrznym akumulatorze. | TAK
Tryby wentylacji i nastawy:
15 | VC-CMV, AC (CMVAssist). | TAK
16 | VC-SIMV, PC-SIMV. | TAK
17 | PC-AC, PC-SIMV, PC-BIPAP. | TAK
18 | SPN-CPAP/PS i VS. | TAK
19 | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP. | TAK
20 | Możliwość rozbudowy repiratora o ciśnieniowy tryb wentylacji PC/PSV. | TAK
21 | Tryb wentylacji typu MMV. | TAK
22 | Tryb wentylacji typu PPS. | TAK
23 | Możliwość rozbudowy respiratora o tryb wentylacji typu VPS (tzw. wentylacja „szumowa”). | TAK
24 | Wentylacja nieinwazyjna (NIV) dostępna we wszystkich trybach wentylacji. | TAK
25 | Tryb wentylacji APRV. | TAK
26 | Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem wdechowym typu AutoFlow. | TAK
27 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo z gwarantowaną objętością docelową (VG). | TAK
28 | Protokół automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnienia na podstawie analizy przez respirator etCO2, objętości oddechowej i częstości oddechu. | TAK
29 | Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC) dostępna w trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w rozmiarze min. 2-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozm. min. 2,5 do 12 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 0-100%. | TAK
30 | Terapia O2 wysokimi przepływami. | TAK
31 | Manewr kreślenia pętli P-V przy niskim przepływie. | TAK
32 | Kompensacja przecieków. | TAK
33 | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień. | TAK
34 | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdechu do wydechu (I:E). | TAK
35 | Częstość oddechów przy wentylacji kontrolowanej minimum 1 – 150 oddechów/min. | TAK
36 | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 3000 ml. | TAK
37 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 1 do 95 cmH2O. | TAK
38 | Ciśnienie wspomagane PSV minimum od 0 do 95 cmH2O. | TAK
39 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 50 cmH2O. | TAK
40 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów). | TAK
41 | Wyzwalanie oddechu, wyzwalacz przepływowy: minimalny zakres czułości triggera: 0,5 l/min – 15 l/min. | TAK
42 | Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. | TAK
43 | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5 – 70 % szczytowego przepływu wdechowego. | TAK
Pomiary i obrazowanie:
44 | Rzeczywista częstość oddychania. | TAK
45 | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z wartościami cyfrowymi. | TAK
46 | Częstość oddechów spontanicznych. | TAK
47 | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK
48 | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta. | TAK
49 | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV. | TAK
50 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | TAK
51 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. | TAK
52 | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku. | TAK
53 | Kalkulacja współczynnika Vds/Vte. | TAK
54 | Ciśnienie PEEP. | TAK
55 | Ciśnienie okluzji P,01. | TAK
56 | NIF – Negative Inspiratory Force. | TAK
57 | Szczytowe ciśnienie wdechowe. | TAK
58 | Ciśnienie średnie. | TAK
59 | Ciśnienie fazy Plateau. | TAK
60 | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną. | TAK
61 | Pomiar końcowo - wydechowego CO2 w respiratorze. | TAK
62 | Kalkulacja współczynnika eliminacji dwutlenku węgla V’CO2. | TAK
63 | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP – opisać. | TAK
64 | Prezentacja na kolorowym minimum 18” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas, CO2/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum czterech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się ekranów kopiujących. | TAK
65 | Prezentacja na kolorowym minimum 18” ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość; nie dopuszcza się ekranów kopiujących. | TAK
66 | Prezentacja na kolorowym minimum 18” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 7 dni; nie dopuszcza się ekranów kopiujących. | TAK
67 | Możliwość eksportu trendów z ostatnich 31 dni. | TAK
68 | Możliwość właczenia trybu symulacji wentylacji do celów szkoleniowych. | TAK
69 | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej. | TAK
70 | Możliwość konfiguracji 6 ekranów . | TAK
Alarmy:
71 | Wadliwej pracy elektroniki aparatu. | TAK
72 | Braku zasilania w energię elektryczną. | TAK
73 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK
74 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu. | TAK
75 | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | TAK
76 | Za wysokiej objętości oddechowej TV. | TAK
77 | Za wysokiej częstości oddechowej – tachypnea. | TAK
78 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | TAK
79 | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. | TAK
80 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. | TAK
Inne:
81 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów: opisać. | TAK
82 | Test respiratora na żądanie użytkownika. Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji. | TAK
83 | Synchroniczny, pneumatyzny nebulizator do wziewnego podawania leków, sterowanie nebuliazatorem z ekranu respiratora. | TAK
84 | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m. | TAK
85 | Instrukcja obsługi dostępna na ekranie respiratora. | TAK
86 | Podpowiedzi tekstowe i graficzne na ekranie respiartora, minimum: do alarmow, trybów wentylacji, manewrów diagnostycznych. | TAK
87 | Możliwość właczenia trybu symulacji wentylacji w celach edukacyjnych. | TAK
88 | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. | TAK
89 | Montaż sprzętu, uruchomienie i oddanie do eksploatacji oraz szkolenie personelu. | TAK
90 | 2-letnia gwarancja. | TAK
Akcesoria:
91 | 1 płuco testowe. | TAK
92 | 2 zastawki wydechowe wielorazowego użytku. | TAK
93 | Ramię podtrzymujące układy oddechowe. | TAK
94 | 10 zastawek wydechowych jednorazowego użytku. | TAK
95 | 10 kuwet jednorazowych do kapnometrii w strumieniu głównym. | TAK
96 | 5 czujników przepływu do dezynfekcji. | TAK
97 | 1 czujnik przepływu do sterylizacji. | TAK
98 | 25 szt. jednorazowych, dwuramiennych obwodów oddechowych pacjenta. | TAK
99 | Aparat do wykonywania ciągłych, nieinwazyjnych pomiarów, dynamicznej wizualizacji i analizy zmian bioimpedancji klatki piersiowej pacjenta za pomocą elektrycznej tomografii impedancyjnej. | TAK
100 | Sterowanie funkcjami aparatu oraz prezentacja danych i obrazów na kolorowym dotykowym wyświetlaczu o przekątnej minimum 17 cali. | TAK
101 | Pomiar za pomocą wielorazowych pasów z elektrodami, obwód klatki piersiowej pacjenta w zakresie minimum 70 - 150 cm, oraz elektrody referencyjnej. | TAK
102 | Pasy elektrod dostępne w rozmiarach S, M, L, XL, XXL. | TAK
103 | Wizualizacja jakości przylegania elektrod z określeniem numerów elektrod niewłaściwie przylegających. | TAK
104 | Możliwość wyboru wizualizacji i analizy numerycznej upowietrznienia płuc w obrazie 4 kwadrantów lub warstw (tzw. obszary zainteresowań). | TAK
105 | Wbudowany algorytm umożliwijący filtrację zbędnych zmian impedancji (artefaktów) związanych np. z pracą serca. | TAK
106 | Możliwość zapisania obrazu referencyjnego i prowadzenia dalszej analizy porównawczej w czasie. | TAK
107 | Możliwość analizy zmian impendacji końcowo wdechowej oraz końcowo wydechowej (trendy) na przestrzeni czasu korzystając z przesuwanych kursorów referencyjnych. | TAK
108 | Możliwość transmisji danych (wartości bezwzględnych dotyczących parametrów wentylacyjnych) z wybranych respiratorów, bez wprowadzania dodatkowej przestrzeni martwej do obwodu oddechowego pacjenta. | TAK
109 | Wbudowany algorytm diagnostyczny umożliwiający analizę m.in. optymalnego PEEP, obszarów z regionalnie opóźnioną wentylacją, | TAK
110 | Możliwość przesyłania danych do szpitalnej sieci informatycznej oraz zapisywania danych na nośniku USB celem dalszej analizy. | TAK
111 | Aparat mobilny, na podstawie jezdnej z 4 kołami z blokadą. | TAK
112 | Zasilanie z sieci elektrycznej o napięciu 230V 50 Hz. | TAK
113 | Maksymalny pobór mocy 125 W, zwykle ok 80W. | TAK
114 | Zasilanie awaryjne na minimum 5 minut. | TAK
115 | Waga kompletnego aparatu na podstawie jezdnej maksimum 45 kg. | TAK
Pozostałe:
116 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak, podać
117 | Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji. | TAK
118 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
119 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
120 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. | TAK
121 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
122 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
123 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.1poz.3
Załącznik nr: pa.p.1poz.3
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Kardiomonitor szt. 8.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji ≥ 2020 rok. | Tak, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Monitor przeznaczony do monitorowania pacjentów wszystkich kategorii wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków, z łatwym przełączaniem kategorii, powiązanej z algorytmami pomiarowymi i ustawieniami monitora. | TAK
6 | Monitor pacjenta składa się z monitora stacjonarnego i modułu transportowego, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, znajdującymi się w dalszej części specyfikacji. | TAK
7 | Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania, opartej na standardowych rozwiązaniach (IEEE 802.3), wykorzystuje protokoły TCP/IP oraz transmisję typu multicast. | TAK
8 | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego dopasowania układu ekranu do aktualnie monitorowanych parametrów, włączającą i usuwającą odpowiednie pola krzywych dynamicznych i wartości liczbowych parametrów, bez zakłócania pracy monitora i bez konieczności ręcznego włączania i usuwania tych pól. Wymagane jest działanie "Plug and Play".Pola wyświetlające monitorowane parametry powinny automatycznie zwiększać swoje wymiary wraz ze zmniejszaniem liczby jednocześnie monitorowanych parametrów, wykorzystując do wyświetlania cały ekran monitora. Każdy monitor umożliwia jednoczesne wyświetlanie wszystkich wymaganych parametrów. | TAK
9 | Monitor wyposażony w kolorowy ekran, z możliwością wyświetlania przynajmniej 10 krzywych dynamicznych na całej szerokości ekranu, od jego krawędzi do pola parametrów powiązanych z odpowiadającymi im krzywymi. Przekątna ekranu min. 17” w formacie panoramicznym. | TAK
10 | Możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran kopiujący oraz możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran z niezależną konfiguracją sposobu wyświetlania. | TAK
11 | Ekran ze sterowaniem dotykowym, z możliwością obsługi w rękawiczkach, zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta i interaktywne sterowanie pomiarami. | TAK
12 | Sterowanie monitorem za pomocą menu ekranowego w języku polskim: dostęp do często używanych funkcji za pomocą dedykowanych przycisków ekranowych, wybór parametru i funkcji przez dotyk na ekranie, zmiana wartości oraz wybór pozycji z listy przy pomocy pokrętła, zatwierdzanie wyboru przez naciśnięcie pokrętła.W szczególności wyklucza się rozwiązania wykorzystujące do sterowania funkcjami monitora tzw. "gesty dotykowe", które nie zapewniają jednoznaczności wyniku działania. | TAK
13 | Możliwość rozbudowy o dodatkowy ekran dotykowy, umieszony w większej na zewnątrz pomieszczenia, umożliwiający zdalne sterowanie funkcjami monitora tak, jak za pomocą podstawowego ekranu, bez konieczności wchodzenia do sali pacjenta. | TAK
14 | Funkcja czasowego wyłączenia sterowania dotykowego, ułatwiająca czyszczenie ekranu. | TAK
15 | Monitor wyposażony w nocny tryb wyświetlania, z możliwością ręcznego włączania oraz automatycznego włączania i wyłączania o wybranej godzinie. | TAK
16 | Możliwość rozbudowy monitora o interaktywny dostęp na jego ekranie do zasobów informatycznych sieci komputerowej szpitala, takich jak diagnostyka obrazowa, dane laboratoryjne, ruch chorych, komputerowa karta chorobowa, dedykowane strony www, z wyświetlaniem danych na pełnym ekranie oferowanego monitora, z zachowaniem ciągłego podglądu podstawowych monitorowanych parametrów pacjenta na ekranie modułu transportowego. Obsługa dostępu do zasobów sieciowych za pomocą ekranu dotykowego, oraz za pomocą klawiatury i myszy. | TAK
17 | Monitor wyposażony w funkcję wyświetlania, razem z danymi hemodynamicznymi, danych z podłączonego respiratora i innych urządzeń, w zależności od udostępniania tych danych przez urządzenie źródłowe, w postaci przebiegów dynamicznych, wartości liczbowych parametrów i pętli oddechowych. Dane z dodatkowych urządzeń są zapisywane w trendach monitora i udostępniane w sieci do wyświetlania w centrali i innych urządzeniach podłączonych do sieci. Możliwość jednoczesnego podłączenia przynajmniej 3 urządzeń. | TAK
18 | Monitor wyposażony w narzędzie do precyzyjnej analizy ilościowej i jakościowej zmian jednocześnie przynajmniej 9 wybranych parametrów, wyświetlanych w postaci trendów z ruchomymi kursorami służącymi do wybrania miejsca pomiaru przed zmianą i po zmianie, jednocześnie dla wszystkich obserwowanych parametrów. Wybór parametrów do analizy dostępny spośród wszystkich parametrów pochodzących z monitora i respiratora oraz innych podłączonych urządzeń. Czas wyświetlanych danych w oknach trendów ustawiany przynajmniej od 1 minuty wzwyż. Drukowanie raportu podsumowania analizy. W szczególności narzędzie powinno umożliwić ocenę skutków i udokumentowanie przeprowadzenia manewru rekrutacji płuc | TAK
19 | Interfejs ekranowy monitora zharmonizowany z interfejsem respiratora, przynajmniej pod względem wyglądu i położenia na ekranie podstawowych elementów, takich jak przyciski i inne elementy sterujące, pola komunikatów alarmowych. | TAK
20 | Konfiguracja wszystkich funkcji związanych z monitorowaniem pacjenta dostępna bez przerywania monitorowania, z wyświetlaniem danych pacjenta na głównym ekranie monitora. | TAK
21 | Monitor umożliwia przygotowanie domyślnej konfiguracji, automatycznie przyjmowanej dla każdego nowego pacjenta. W skład takiej konfiguracji wchodzi ustawienie sposobu wyświetlania parametrów (w tym kolory, kolejność), sposobu alarmowania (w tym głośność alarmów, aktywacja alarmów wybranych parametrów i sposób ich archiwizacji), ustawione granice alarmowe poszczególnych parametrów.Możliwość zapamiętania i łatwego przywołania przynajmniej czterech takich zestawów dla każdej kategorii wiekowej pacjentów (dorośli, dzieci, noworodki). | TAK
22 | Możliwość przenoszenia konfiguracji przygotowanej w jednym monitorze do innych monitorów za pomocą pamięci USB i za pomocą sieci, z którą są połączone te monitory. | TAK
23 | Możliwość rozbudowy systemu monitorowania o zdalny dostęp do parametrów mierzonych przez monitor, za pośrednictwem sieci szpitala, przewodowej i bezprzewodowej, w oknie przeglądarki internetowej na mobilnych i stacjonarnych urządzeniach komputerowych. Dostęp do podglądu danych z monitorów pacjenta możliwy tylko i wyłącznie przez upoważniony personel, po zalogowaniu się do systemu, za pomocą nazwy i okresowo zmienianego hasła lub za pomocą innego rozwiązania o równoważnym poziomie zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do danych. | TAK
24 | Możliwość rozbudowy systemu monitorowania o przenoszenie danych pacjenta z monitora do oprogramowania na komputerach PC. Przenoszenie tych danych możliwe tylko i wyłącznie za pomocą specjalnych narzędzi udostępnionych upoważnionemu personelowi, po zalogowaniu się do systemu przy pomocy nazwy i okresowo zmienianego hasła lub za pomocą innego rozwiązania o równoważnym poziomie zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem do danych. W szczególności wyklucza się każdą możliwość bezpośredniego kopiowania danych pacjenta z monitora na wymienne nośniki pamięci (USB, SD itp.), podłączane do monitora. | TAK
25 | Możliwość rozbudowy systemu monitorowania o zestaw narzędzi programistycznych, umożliwiających tworzenie przez użytkownika własnych aplikacji komputerowych, służących do oglądania i przetwarzania monitorowanych danych pacjenta za pośrednictwem urządzeń komputerowych. | TAK
26 | W przypadku odłączenia zasilania z sieci elektrycznej, monitor ma potencjalną możliwość kontynuacji monitorowania min.: EKG, ST, arytmii, oddechu, SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (w 8 torach), temperatury (w 4 torach) i CO2 co najmniej przez 3 godziny oraz zachowuje ciągłość monitorowania przynajmniej w zakresie trendów powyższych parametrów i zdarzeń alarmowych przed odłączeniem zasilania, w trakcie i po przywróceniu zasilania. | TAK
27 | Funkcja drukowania, na drukarce laserowej, odpowiednio sformatowanych tematycznych raportów, z podsumowaniem stanu pacjenta. Możliwość skonfigurowania własnego zestawu kilku różnych raportów do wydrukowania za pomocą jednego polecenia. | TAK
28 | Wszystkie elementy monitora chłodzone pasywnie, bez wspomagania wentylatorem. | TAK
29 | Monitor stacjonarny zamocowany na stanowisku OIT na ramieniu z regulacją wysokości ze wspomaganiem sprężyną gazową. | TAK
30 | Alarmy | TAK
31 | Ręczne oraz automatyczne ustawianie granic alarmowych, na żądanie, na podstawie bieżących wartości parametrów, jednocześnie dla wszystkich monitorowanych parametrów. | TAK
32 | Możliwość trwałego i czasowego zablokowania alarmów tylko ciśnienia inwazyjnego, niezależnie od pozostałych alarmów, z odpowiednią sygnalizacją takiego stanu, lub inna metoda umożliwiająca przygotowanie linii pomiarowych ciśnienia przed przybyciem pacjenta, oraz obsługę linii pomiarowych, bez zakłócania alarmami i bez ograniczania normalnego monitorowania innych parametrów. | TAK
33 | Rejestracja w pamięci monitora zdarzeń alarmowych z zapisem odcinka krzywej dynamicznej parametru wywołującego alarm, innych krzywych dynamicznych oraz wartości liczbowych wszystkich parametrów monitorowanych w czasie wystąpienia alarmu. | TAK
34 | Świetlna sygnalizacja alarmów, w trzech kolorach, odpowiadających poziomom alarmów (czerwony, żółty, niebieski), widoczna z 360 stopni dookoła monitora. | TAK
35 | Specjalny, dobrze widoczny wskaźnik informujący o wyciszeniu i o zawieszeniu alarmów, z informacją o pozostałym czasie wyciszenia i zawieszenia. | TAK
36 | Informacja o ustawionej głośności alarmów, stale wyświetlana na ekranie monitora, podczas normalnej pracy monitora bez alarmu. | TAK
37 | Informacja o alarmach występujących w innych monitorach, podłączonych do tej samej sieci, wyświetlana na ekranie monitora stacjonarnego i transportowego, z możliwością wyboru monitorów przesyłających do siebie informacje o alarmach, oraz z możliwością podglądu danych z alarmującego monitora, zdalnego wyciszenia alarmu i zdalnego uruchomienia wydruku. Funkcjonalność ta zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK
38 | Transport pacjenta | TAK
39 | Funkcja automatycznego przenoszenia danych demograficznych pacjenta przenoszonego z jednego stanowiska na drugie, podłączone do tej samej sieci. Brak konieczności wpisywania jego danych w monitorze pacjenta na stanowisku, do którego został przeniesiony, oraz brak konieczności ręcznego usuwania pacjenta z monitora będącego na stanowisku, które opuścił przenoszony pacjent. | TAK
40 | Monitor wyposażony w moduł transportowy, o potencjalnej możliwości ciągłego i nieprzerwanego monitorowania co najmniej: EKG w pełnym wymaganym zakresie (ST, arytmia), SpO2, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną (x8), temperatury (x4), oraz CO2 w strumieniu głównym i bocznym podczas transportu pacjenta, w szczególności bez żadnych przerw związanych z rozpoczynaniem i kończeniem transportu, oraz bez konieczności wymiany modułów pomiarowych albo układów pacjenta na czas transportu. Ciągłość monitorowania dotyczy trendów wszystkich monitorowanych parametrów (nie tylko parametrów monitorowanych przez sam moduł transportowy), trendów z urządzeń podłączonych na poprzednim stanowisku (jak np. respirator, aparat do znieczulania), wyników obliczeń (hemodynamicznych, natlenienia i wentylacji) oraz zdarzeń alarmowych z poprzedniego stanowiska, trendów i zdarzeń zapamiętanych podczas transportu i automatyczną ich integrację z danymi na nowym stanowisku. | TAK
41 | Przygotowanie monitora do transportu, rozpoczęcie i zakończenie transportu nie wymaga podłączania ani odłączania jakichkolwiek przewodów. Odłączenie i podłączenie modułu transportowego do części stacjonarnej monitora możliwe przy użyciu jednej ręki. | TAK
42 | Masa modułu transportowego poniżej 1 kg, z ekranem i zasilaniem z wbudowanego akumulatora minimum przez 3 godziny ciągłego monitorowania. | TAK
43 | Moduł transportowy umożliwia sterowanie pracą pompy do kontrpulsacji podczas transportu. | TAK
44 | Moduł transportowy wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 6”. Ekran pokazuje przynajmniej 3,5 sekundy przebiegów dynamicznych przy standardowej szybkości odświeżania 25 mm/s. | TAK
45 | Ekran dotykowy przystosowany do warunków transportowych: zabezpieczony przed nieoczekiwaną zmianą wyświetlanych informacji, a w szczególności przed reagowaniem na krótkie, przypadkowe dotknięcia i przesunięcia palcem i palcami po ekranie. | TAK
46 | Moduł transportowy, przystosowany do zagrożeń związanych z transportem, odporny na zachlapania (stopień ochrony min. IPX4) i upadek z wysokości przynajmniej 1 metra, potwierdzone odpowiednimi deklaracjami producenta. | TAK
47 | Moduł transportowy wyposażony w uchwyt do przenoszenia, bez konieczności odłączania go w przypadku podłączania modułu na stanowisku. | TAK
48 | Możliwość rozbudowy o połączenie bezprzewodowe (WiFi) z siecią centralnego monitorowania, uruchamiane samoczynnie bezpośrednio po zdjęciu modułu ze stanowiska pacjenta. Transmisja bezprzewodowa WiFi zabezpieczona na poziomie przynajmniej WPA2-PSK lub równoważnym. Rozwiązania inne, niż oparte na standardach przemysłowych, nie będą akceptowane. Rozbudowa o WiFi możliwa bez konieczności wysyłania monitora do serwisu. Funkcjonalność WiFi nie może zmienić wymiarów, masy, ani odporności modułu na warunki zewnętrzne. | TAK
49 | Moduł transportowy, zamocowany na stanowisku, przesyła dane do systemu monitorowania przez łącze optyczne, lub takie równoważne rozwiązanie, którego nie da się uszkodzić mechanicznie przy dowolnie częstym podłączaniu i odłączaniu modułu, i które, nawet jeśli jest uszkodzone, nie przenosi uszkodzeń na inne moduły. | TAK
50 | Moduł przystosowany do mocowania z prawej i lewej strony stanowiska w taki sposób, że przewody łączące monitor z pacjentem są skierowane bezpośrednio w stronę pacjenta, z zachowaniem odpowiedniej widoczności ekranu. Automatyczny obrót zawartości ekranu o 180 stopni. | TAK
51 | Moduł transportowy zamocowany na stanowisku umożliwia jednoczesną, ciągłą obserwację danych na ekranie stacjonarnym i na ekranie modułu transportowego. | TAK
52 | Konstrukcja modułu transportowego umożliwia zamocowanie go na stanowisku po przeciwnej stronie łóżka, niż monitor stacjonarny, co pozwala na sterowanie z dowolnej strony łóżka przynajmniej podstawowymi funkcjami monitora, takimi jak: wyciszenie i zawieszenie alarmów, uruchomienie pomiaru ciśnienia, włączenie trybu Standby, zaznaczenie zdarzenia do zapamiętania. | TAK
53 | Możliwości monitorowania parametrów: | TAK
54 | Pomiar EKG. | TAK
55 | Możliwość monitorowania oraz jednoczesnego wyświetlania odprowadzeń EKG: 1 (wybieranego przez użytkownika) z 3 elektrod, 7 z 5 elektrod, 8 z 6 elektrod oraz 12 z 10 elektrod, po zastosowaniu odpowiedniego przewodu pomiarowego. | TAK
56 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń z 6 elektrod, w standardowym układzie odprowadzeń kończynowych i przedsercowych, po zastosowaniu odpowiedniego przewodu pomiarowego. | TAK
57 | Monitorowanie odchylenia ST we wszystkich jednocześnie monitorowanych odprowadzeniach EKG. | TAK
58 | Analiza arytmii zgłaszająca arytmie według przynajmniej 12 różnych definicji, z możliwością wprowadzenia zmian w poszczególnych definicjach, dotyczących liczby i częstości skurczów komorowych, oraz z możliwością zmiany poziomu poszczególnych alarmów arytmii, w zakresie: wysoki, średni, niski. | TAK
59 | Monitor posiada możliwość diagnostycznego monitorowania EKG, z częstością próbkowania sygnału co najmniej 500 razy na sekundę. | TAK
60 | Zakres pomiarowy częstości akcji serca przynajmniej 15 - 300 uderzeń na minutę. | TAK
61 | Pomiar oddechu. | TAK
62 | Monitorowanie oddechu metodą impedancyjną z elektrod EKG (wartości liczbowe i krzywa dynamiczna), z możliwością zmiany odprowadzenia wybranego do monitorowania (I albo II), bez konieczności przepinania przewodu EKG ani zmiany położenia elektrod na pacjencie. | TAK
63 | Ustawiany czas opóźnienia alarmu bezdechu w zakresie min. 10 - 30 sekund od ostatniego wykrytego oddechu. | TAK
64 | Pomiar saturacji i tętna (SpO2). | TAK
65 | Pomiar saturacji algorytmem Nellcor lub równoważnym pod względem publikowanych własności pomiarowych i funkcji, pozwalającym na wykorzystanie wszystkich czujników z katalogu Nellcor. | TAK
66 | Monitor umożliwia podłączenie modułów pomiarowych saturacji opartych na różnych technologiach, przynajmniej: Masimo SET, Masimo rainbow SET i Nellcor, również podczas transportu. Wymiana technologii pomiaru może być dokonana przez użytkownika. | TAK
67 | Monitor umożliwia podłączenie drugiego toru pomiarowego saturacji, z wyświetlaniem różnicy saturacji mierzonej w dwóch torach. Możliwość zamiennego stosowania technologii Masimo SET i Nellcor w drugim torze, niezależnie od technologii wykorzystywanej w podstawowym torze. Możliwość opisania miejsca pomiaru w drugim torze za pomocą standardowych oznaczeń, przynajmniej 6 różnych oznaczeń do wyboru. | TAK
68 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia. | TAK
69 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną, tryb pracy ręczny i automatyczny z programowaniem odstępów między pomiarami przynajmniej do 4 godzin. | TAK
70 | Tryb stazy żylnej i ciągłych pomiarów przez 5 minut. | TAK
71 | Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej samej kończynie. | TAK
72 | Inwazyjny pomiar ciśnienia. | TAK
73 | Możliwość przypisania nazw do poszczególnych torów pomiarowych, powiązanych z miejscem pomiaru, łącznie przynajmniej 28 nazw. | TAK
74 | Monitor może obsłużyć pomiar przynajmniej 8 ciśnień, również w transporcie, bez konieczności przełączania linii pomiarowych do transportu. | TAK
75 | Możliwość wyświetlania wszystkich mierzonych ciśnień w oddzielnych oknach oraz w jednym oknie ze wspólną skalą i z indywidualnymi skalami, na siatce i bez siatki, do wyboru przez użytkownika. | TAK
76 | Możliwość wyzerowania wszystkich ciśnień jednym poleceniem (np. przyciskiem). | TAK
77 | Tryb ECMO, automatycznie blokujący alarmy ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i ciśnień statycznych, z rejestracją w pamięci monitora czasu włączenia i wyłączenia tego trybu, do audytu i dokumentacji. | TAK
78 | Pomiar PPV i SPV w wybranym torze pomiarowym, z możliwością wyboru miejsca pomiaru na krzywej dynamicznej ciśnienia w oparciu o krzywą referencyjną oddechu. | TAK
79 | Pomiar temperatury . | TAK
80 | Monitor może obsłużyć pomiar przynajmniej 4 temperatur. | TAK
81 | Jednoczesne wyświetlanie 3 wartości temperatury: T1, T2 i ich różnicy. | TAK
82 | Możliwość przydzielania dodatkowych etykiet (oprócz 1, 2… lub a, b…) do poszczególnych torów pomiarowych temperatury, precyzujących miejsce dokonywania pomiaru, za pomocą standardowych etykiet, przynajmniej 11 różnych nazw. | TAK
83 | Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru wewnętrznej temperatury głowy za pomocą czujnika mocowanego na czole. Wyniki pomiarów wyświetlane w oknie parametrów temperatury na ekranie oferowanego monitora. | TAK
84 | Pomiar CO2. | TAK
85 | Monitor posiada możliwość pomiaru CO2 w drogach oddechowych w strumieniu bocznym u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz możliwość pomiaru w strumieniu głównym, po podłączeniu odpowiedniego modułu, stacjonarnie i w transporcie, bez konieczności przełączania układu pomiarowego do transportu. | TAK
86 | W przypadku strumienia bocznego pomiar realizowany metodą małych przepływów, ok. 50 ml/min. | TAK
87 | Pomiar rzutu minutowego serca. | TAK
88 | Pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji - 2 na 8 stanowiska intensywnej terapii. | TAK
89 | Wymagane akcesoria pomiarowe. | TAK
90 | Przewód EKG do podłączenia 3 elektrod, długość przynajmniej 3 metry. | TAK
91 | Czujnik SpO2 dla dorosłych na palec, z przewodem min. 3 metry. | TAK
92 | Mankiety do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, umożliwiające pomiary u pacjentów o przeciętnym wzroście, szczupłych i otyłych, przy zakresie obwodów ramienia przynajmniej od 17 do 53 cm. Przewód łączący mankiet z monitorem o długości przynajmniej 3 metrów. | TAK
93 | Czujnik temperatury skóry, z przewodem min. 3 metry. | TAK
94 | Akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 2 torach. | TAK
95 | Moduł pomiarowy i akcesoria jednorazowe (min. 10 szt.) do pomiaru CO2 w drogach oddechowych u pacjentów zaintubowanych, pomiar w strumieniu głównym. | TAK
96 | Moduł pomiarowy i akcesoria jednorazowe (min. 25 szt.) d o pomiaru CO2 w drogach oddechowych u pacjentów zaintubowanych, pomiar w strumieniu bocznym metodą małych przepływów. | TAK
97 | Akcesoria wielorazowe do pomiaru rzutu minutowego serca metodą termodylucji | TAK
98 | Monitory kompatybilne z posiadaną przez Użytkownika centralą oraz z możliwością stosowania tych samych akcesoriów pomiarowych. | TAK
99 | Urządzenie do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego w jednym monitorze, z możliwością wykorzystania w każdym z oferowanych monitorów. | TAK
Pozostałe:
100 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak, podać
101 | Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji. | TAK
102 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
103 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
104 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. | TAK
105 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
106 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
107 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.1poz.4
Załącznik nr: pa.p.1poz.4
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Kardiomonitor szt. 6.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji ≥ 2020 rok. | Tak, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Monitor stacjonarno-transportowy, przeznaczony do monitorowania pacjentów wszystkich kategorii wiekowych (dorośli, dzieci, noworodki), wyposażony w kolorowy, wbudowany ekran o przekątnej min. 10”. | TAK
6 | Monitor pacjenta mocowany na ramieniu. | TAK
7 | Monitor pacjenta modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami i podłączane bez udziału serwisu. | TAK
8 | Kardiomonitor umożliwia skonfigurowanie startowych parametrów pracy, przyjmowanych automatycznie przez monitor po podłączeniu nowego pacjenta, min: kolejności wyświetlania na ekranie i kolorów monitorowanych parametrów, włączenia i wyłączenia alarmów poszczególnych parametrów, głośności alarmów, granic alarmowych wszystkich parametrów, ustawienia głośności i źródła dźwięku tętna. | TAK
9 | Funkcja automatycznego dopasowania konfiguracji monitora do ustawionych wcześniej wymagań stanowiska, inicjowana samoczynnie bezpośrednio po zamocowaniu monitora na stanowisku, obejmująca min: kolejność wyświetlania i kolory monitorowanych parametrów, włączenie i wyłączenie alarmów poszczególnych parametrów, głośność alarmów, granice alarmowe wszystkich parametrów, ustawienie głośności i źródła dźwięku tętna. | TAK
10 | Informacja o ustawionej głośności alarmów stale wyświetlana na ekranie monitora podczas normalnej pracy bez alarmu. | TAK
11 | Możliwość zdalnego podglądu innych monitorów podłączonych do sieci, przekazywania informacji o alarmach, zdalnego wyciszenia alarmu i uruchomienia wydruku w zdalnym monitorze. Funkcja zdalnego podglądu nie wymaga konieczności działania żadnego serwera. Możliwość połączenia sieci monitorów z siecią posiadaną przez Zamawiającego uzyskania podglądu posiadanych monitorów. | TAK
13 | Monitor wyposażony w pamięć zdarzeń zapisywanych automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu oraz w przypadku ręcznego inicjowania zapisu zdarzenia za pomocą dedykowanego przycisku: min 50 zdarzeń zawierających odcinki krzywych dynamicznych monitorowanych parametrów o długości min.20 sekund, w tym krzywej dynamicznej powiązanej z alarmem, oraz wartości liczbowe parametrów z momentu zdarzenia. | TAK
14 | System monitorowania umożliwia przenoszenie danych pacjenta za pomocą modułu pamięci i przez sieć, z wybranego monitora do innego wybranego monitora. Dotyczy trendów i zapamiętanych zdarzeń. | TAK
15 | Monitor wyposażony w stację dokującą, zamocowaną na stanowisku pacjenta, umożliwiającą zamocowanie i zdjęcie monitora w celu wykorzystania do transportu, bez konieczności odłączania i podłączania wymaganych układów pacjenta oraz przewodu zasilającego i przewodów łączących z innymi urządzeniami, takimi jak rejestrator, drukarka, dodatkowy ekran kopiujący, sieć centralnego monitorowania. | TAK
16 | Monitorowanie: EKG (w ofercie do każdego monitora ujęty wielorazowe przewody EKG do podłączenia 3 elektrod, z klipsami do elektrod umieszczonymi szeregowo na pojedynczym przewodzie), ST, arytmia, oddech, SpO2 (Nellcor , w komplecie czujnik) , temperatura w dwóch torach (w komplecie czujnik temperatury skóry i wewnętrznej), ciśnienie metodą nieinwazyjną (w komplecie 5 mankietów w różnych rozmiarach), ciśnienie metodą inwazyjną, rzut minutowy serca metodą PiCCO (w komplecie niezbędne wielorazowe akcesoria, CO2 u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych (w komplecie niezbędne akcesoria), IBP. | TAK
17 | Monitor wyposażony w urządzenia i oprogramowanie służące do pracy w sieci centralnego monitorowania wykonanej zgodnie ze standardem Ethernet. Sposób zarządzania wymianą danych w sieci: samozarządzający się, otwarty system rozproszony. | TAK
18 | Monitor pacjenta wyposażony w wewnętrzny akumulator umożliwiający nieprzerwane monitorowanie i wyświetlanie zmierzonych wartości przez co najmniej 4 godziny na wypadek transportu lub braku zasilania. | TAK
19 | Monitory kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego centralą. | TAK
Pozostałe:
20 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak, podać
21 | Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji. | TAK
22 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
23 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
24 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. | TAK
25 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
26 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
27 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.1poz.5
Załącznik nr: pa.p.1poz.5
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Centrala Intensywnego Nadzoru szt. 2.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji ≥ 2020 rok. | Tak, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Stanowisko centralnego monitorowania i monitory pacjenta połączone siecią zgodną ze standardem Ethernet (IEEE802.3). | TAK
6 | Połączenia przewodowe między poszczególnymi stanowiskami monitorowymi a punktem zbiorczym zapewnia Zamawiający. Pozostałe niezbędne urządzenia sieciowe dostarczane są i odpowiednio konfigurowane wraz z systemem monitorowania przez dostawcę. | TAK
7 | Centrala umożliwia jednoczesne wyświetlanie danych przynajmniej z 8 monitorów pacjenta. | TAK
8 | Szczegółowy podgląd parametrów i przebiegów dynamicznych z wybranego monitora. | TAK
9 | Możliwość przydzielenia tych samych pacjentów do kilku central, w celu wyświetlania na podglądzie zbiorczym. | TAK
10 | Centrala wyposażona w kolorowy, panoramiczny, płaski ekran, wykonany w technologii LCD TFT, o przekątnej przynajmniej 21". | TAK
11 | Możliwość zastosowania dwóch ekranów, ustawionych obok siebie i ustawionych w pionie, jeden nad drugim, z odpowiednią obsługą kursora ekranowego za pomocą myszy. | TAK
12 | Centrala sterowana za pośrednictwem klawiatury i myszy. | TAK
13 | Możliwość rozbudowy o sterowanie za pośrednictwem ekranu dotykowego. | TAK
14 | Centrala umożliwia wyświetlanie parametrów, krzywych dynamicznych i sygnalizowanie alarmów z aparatów do znieczulania, respiratorów i innych monitorów podłączonych do odpowiednich monitorów pacjenta. | TAK
15 | Centrala umożliwia rozbudowę o szczegółowy podgląd danych z respiratora i aparatu do znieczulania, łącznie z pętlami oddechowymi. | TAK
16 | Alarmy 3 stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | TAK
17 | Możliwość przyjmowania pacjenta (wpisywanie danych demograficznych) z poziomu stanowiska centralnego monitorowania. | TAK
18 | Centrala obsługuje wyświetlanie monitorów telemetrycznych. | TAK
19 | Możliwość ustawiania z centrali granic alarmowych w poszczególnych monitorach pacjenta. | TAK
20 | Możliwość rozbudowy o przyjmowanie pacjenta przez pobranie jego danych demograficznych ze szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7 i automatyczne wypełnianie odpowiednich pól. | TAK
21 | Centrala wyposażona w pamięć trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich monitorowanych parametrów dla każdego pacjenta, przynajmniej z ostatnich 72 godzin z rozdzielczością 1 minuty w całym zakresie. | TAK
22 | Możliwość rozbudowy trendów do co najmniej 96 godzin, z rozdzielczością 1-minutową. | TAK
23 | Centrala wyposażona w pamięć ciągłych przebiegów krzywych dynamicznych z ostatnich 96 godzin (funkcja „full disclosure”), co najmniej 4 monitorowanych przebiegów dynamicznych ( EKG + inne ) dla każdego pacjenta. | TAK
24 | Możliwość rozbudowy pamięci krzywych dynamicznych do co najmniej 120 godzin i do 16 monitorowanych przebiegów dynamicznych dla każdego pacjenta. | TAK
25 | Funkcja pobierania z trendów z monitora przynajmniej z 6 godzin przed podłączeniem monitora do centrali. | TAK
26 | Mechanizm nawigacji pozwalający w łatwy sposób dotrzeć do wymaganych informacji: np. wybór zdarzenia alarmowego ogniskuje dane „holterowskie” i trendy na chwili wystąpienia tego zdarzenia. | TAK
27 | Drukowanie raportów trendów graficznych, tabelarycznych, zdarzeń alrmowych i zapamiętanych krzywych dynamicznych, z możliwością podglądu raportów na ekranie centrali przed ich wydrukowaniem. | TAK
28 | Możliwość rozbudowy o automatyczną, opisową analizę EKG spoczynkowego z 12 odprowadzeń, z uwzględnieniem wieku i płci pacjenta. | TAK
29 | Centrala wyposażona w układ podtrzymania zasilania UPS. | TAK
30 | Centrala wyposażona w funkcję eksportu danych Full disclosure, przynajmniej 12 krzywych dynamicznych z 24 godzin, do innego urządzenia, w celu przechowywania i szczegółowej, automatycznej analizy. | TAK
31 | Centrala wyposażona w narzędzia ekranowe umożliwiające szczegółowe pomiary zapisów EKG, w tym wyznaczanie QT i obliczanie QTc. | TAK
32 | Centrala wyposażona w narzędzia ekranowe umożliwiające szczegółową analizę ST, łącznie z ustawianiem punktów pomiarowych. | TAK
33 | Funkcja drukowania na drukarce laserowej, wymiana switchy szt. 2, wraz z okablowaniem. | TAK
Pozostałe:
34 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak, podać
35 | Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji. | TAK
36 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
37 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
38 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. | TAK
39 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
40 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
41 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.2poz.1
Załącznik nr: pa.p.2poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Urzadzenie do terapi wysokimi przepływami (HFNC ), szt. 10.
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy. Rok produkcji ≥ 2020. | TAK
Wymogi Ogólme:
5 | Aparat do terapii HFNC ze zintegrowanym nawilżaczem, dostarczający ogrzaną i nawilżoną mieszankę gazów oddechowych poprzez łączniki donosowe, pacjentom samoczynnie oddychającym. | TAK
6 | Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z prezentacją parametrów: temperatury, przepływu i stężenia tlenu. | TAK
7 | Regulacja parametrów temperatury, przepływu i stężenia tlenu sterowane z pozycji urządzenia. | TAK
8 | Możliwość ustawienia zadanej temperatury w zakresie: 31, 34, 37° C. | TAK
9 | Możliwość wyboru jednego z dwóch zakresów ustawień przepływów: 2 - 25 l/min, lub 10 - 80 l/min. | TAK
10 | Stężenie tlenu regulowane w zakresie od 21 do 100 %, z możliwością ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu. | TAK
11 | Wbudowany mikser gazów z sensorem stężenia tlenu, pozwalający na precyzyjne ustawienie FIO2, bez potrzeby stosowania zewnętrznego przepływomierza tlenowego. | TAK
12 | Czas wstępnego nagrzewania maksymalnie 10 minut do temp 31°C, 30 minut do temperatury 37 °C.
13 | Tryb osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii ( 99 min. cyrkulacji gorącego powietrza zapobiegający gromadzenia się wilgotności w wyłączonym urządzeniu). | TAK
14 | Urządzenie wyposażone w sprężarkę wewnętrzną ( nie wymagający podłączenia do instalacji sprężonego powierza ). | TAK
15 | Przycisk umożliwiający wyciszenie alarmów. | TAK
16 | Statyw medyczny do aparatu, wyposażony w półkę, oraz podstawę jezdną z 5 kółkami cichobieżnymi - w tym 2 kółka z hamulcami. | TAK
17 | Statyw wyposażony w 4 uchwyty do zawieszenia kroplówek. | TAK
18 | Wysokość statywu regulowana w zakresie 155 ±5 cm do 192 ±5 cm. | TAK
19 | Półka o wymiarach 370 ±50 mm x 300 ±50 mm. | TAK
20 | Waga max: 2,6 kg. ( 3,6 kg z akcesoriami ). | TAK
21 | Wymiary urządzenia : 360 mm x 200 mm x 170 mm ± 10%. | TAK
22 | Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz. | TAK
Wyposażenie:
23 | Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości minimum 180 cm. Odcinek wdechowy podgrzewany, wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego, eliminującą skropliny w układzie. W drenie wbudowany czujnik , zapewniający kontrolę temperatury podawanych gazów, oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania. Przepływ gazów w zakresie 2 – 80 L/min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych, interfejsu do tracheostomii, oraz maski. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 80 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. Komplet zawierajacy adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w osłonę anty oparzeniową, specjalny uchwyt do demontażu z urządzenia oraz nakłuwacz z odpowietrznikiem, oraz wskaźnik poboru wody szt. 5 | TAK
24 | Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula), przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Wyposażona w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie na twarzy pacjenta, rozmiar M, szt. 5. | TAK
25 | Filtr powietrza szt. 2 | TAK
Pozostałe:
26 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK, podać
27 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
28 | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK
29 | Serwis autoryzowany producenta na terenie kraju – dołączyć aktualną autoryzację. | TAK
30 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
31 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
32 | Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat. | TAK
33 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
34 | Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury medycznej. | TAK
35 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.3poz.1
Załącznik nr: pa.p.3poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Komora Izolacyjna Transportowa szt. 2.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Urządzenie oraz elementy składowe fabrycznie nowe nie powystawowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji ≥ 2020. | Tak, podać
Wymogi ogólne:
5 | Komora przeznaczona do izolacji podczas transportu pacjentów zarażonych przez wirusy w tym wirus SARS-CoV-2. | TAK
6 | Komora przeznaczona do wielokrotnego użytku. | TAK
7 | Konstrukcja komory umożliwiająca jej łatwą dezynfekcję za pomocą powszechnie stosowanych środków dezynfekcyjnych. | TAK
8 | Konstrukcja komory zapewniająca izolację podciśnieniową lub nadciśnieniową z wymuszonym obiegiem powietrza. | TAK
9 | System aktywny umożliwiający uzyskanie podciśnienia w komorze na poziomie – 20 Pa w czasie do 2 minut od uruchomienia. | TAK
10 | Komora wyposażona w aktywny system filtrowania powietrza z filtrami typu: P3 zgodnie z normą: EN 12941, EN 123942, EN 143/A1 P3 R, lub równoważny zapewniający wysoki poziom izolacji pacjenta w czasie transportu. | TAK
11 | Komora wyposażona w aktywny system wentylacji zapewniający minimum 5-krotną wymianę powietrza w komorze w ciągu godziny. | Tak, podać
12 | Możliwość regulacji przepływu powietrza w trybie podciśnienia i nadciśnienia w zakresie minimum: 150 - 240 l/min ± 10 l/ min. | Tak, podać
13 | System aktywny filtracji/wentylacji zasilany z akumulatorów. | TAK
14 | W zestawie zasilacz do ładowania akumulatorów oraz dodatkowe akumulator dla każdej komory. | TAK
15 | Czas pracy na w pełni naładowanych akumulatorach minimum 5 godzin. | TAK
16 | Sygnalizacja (alarm) niskiego poziomu naładowania akumulatorów | TAK
17 | Wymiary rozłożonej komory: - szerokość: 650 mm ± 20 mm, - długość: 2050 mm ± 50 mm, -wysokość 550 mm ± 20 mm. | Tak, podać
18 | Ściany boczne komory wykonane z przeźroczystego materiału umożliwiającego obserwację pacjenta w czasie transportu. | TAK
19 | Komora wyposażona po obu stronach w minimum 4 otwory do pielęgnacji pacjenta. Otwory zakończone rękawicami umożliwiającymi pielęgnację pacjenta bez otwierania komory. | TAK
20 | Komora wyposażona w system otwierania powłoki boczno/górnej na czas umieszczania/wyjmowania pacjenta realizowany przez gazoszczelne zamki błyskawiczne z osłoną. | TAK
21 | Komora wyposażona w uchwyty ułatwiające jej przenoszenie. | TAK
22 | Komora wyposażone w system umożliwiający jej przymocowania do noszy transportowych zapewniający bezpieczny transport. | TAK
23 | Torba ochronna do łatwego transportu złożonej komory. | TAK
24 | Masa komory < 25 kg. | TAK
Pozostałe:
25 | Okres gwarancji na dostarczony urządzenie min. 24 miesiące. | Tak, podać
26 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji. | Tak
27 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | Tak
28 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | Tak
29 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | Tak
30 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | Tak
31 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | Tak

## pa.p.4poz.1
Załącznik nr: pa.p.4poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Myjnia termo-dezynfektor szt. 3.
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy. Rok produkcji ≥ 2020. | TAK, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Myjnia do pojemników na płyny fizjologiczne i biologiczne pacjentów. | TAK
6 | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z wymaganiami normy PN EN ISO 15883-1, -3. | TAK
7 | Wymiary gabarytowe: - szerokość 600 mm ± 5 %, - głębokość 630 mm ± 5 %, - wysokość 1460 mm ± 5 %. | TAK
8 | Drzwi otwierane uchylnie gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości. | TAK
9 | Pojemność komory min. 72 litrów( +/- 5 %). | TAK
10 | Myjnia przeznaczona do jednoczesnego mycia 4 kaczek i 2 basenów. | TAK
11 | Ogrzewanie elektryczne. | TAK
12 | Minimum 3 dysze obrotowe, oraz 6 stałych dysz natryskowych. | TAK
13 | Możliwość mycia naczyń plastikowych, jak i emaliowanych. | TAK
14 | W pełni automatyczne sterowanie mikroprocesorowe PLC. | TAK
15 | Mycie i dezynfekcja parą w całym urządzeniu (w tym w komorze, zbiorniku na wodę oraz spuście) przy minimalnym zużyciu wody i energii. | TAK
16 | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń i pojemników. | TAK
17 | Komunikat o braku detergentu niezbędnego do zakończenia cyklu. | TAK
18 | Możliwość dokonywania zmian parametrów procesu przez użytkownika. | TAK
19 | Blokada drzwi w trakcie trwania procesu. | TAK
20 | Panel obsługi w języku polskim umożliwiający wybór dowolnego programu. | TAK
21 | Maksymalne zużycie wody na cykl 9 litrów. | TAK
22 | Średnica spustu 90 – 110 mm. | TAK
23 | Maksymalna moc 7,5 kW +/- 5%. | TAK
24 | Myjnia z wbudowaną wytwornicą pary. | TAK
25 | Wbudowany kondensator pary. | TAK
26 | Urządzenie (obudowa i komora mycia) wykonane w całości ze stali nierdzewnej. | TAK
27 | Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących. | TAK
28 | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem. | TAK
29 | Obudowa myjni, komora, ramiona natryskowe, elementy grzewcze, rama nośna wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK
30 | Pompa cyrkulacyjna min 600 l/min. | TAK
31 | Zabezpieczenie przed zalaniem i przegrzaniem. | TAK
32 | Sygnalizacja świetlna i akustyczna awarii. | TAK
Pozostałe
33 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK, podać
34 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
35 | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK
36 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
37 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
38 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
39 | Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat. | TAK
40 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
41 | Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury medycznej. | TAK
42 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.5poz.1
Załącznik nr: pa.p.5poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Bronchoskop intubacyjny szt. 1.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji ≥ 2020 rok. | Tak, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Źródło światła – dioda LED. | TAK
6 | Zintegrowany w rękojeści monitor LCD o przekątnej 3,5”. | TAK
7 | Załączona karta pamięci SD. | TAK
8 | Funkcja zapisywania nieruchomych obrazów i filmów na karcie pamięci. | TAK
9 | Głębia pola widzenia min 2 - 50mm. | TAK
10 | Średnica wziernika max: 3,1 mm. | TAK
11 | Kanał roboczy min: 1,2 mm. | TAK
12 | Zginanie min: góra 120 stopni, dół 120 stopni. | TAK
13 | Długość robocza min: 600 mm. | TAK
14 | Kąt obrotu kamery min: lewo 90°/ prawo 90° | TAK
15 | Kąt wychylenia monitora min LCD 0 -120° | TAK
16 | Szczoteczka do czyszczenia kanału. | TAK
17 | Akumulator min. 2 szt. | TAK
18 | Ładowarka kompatybilna z akumulatorem. | TAK
19 | Manometryczny zestaw do testowania szczelności aparatu. | TAK
20 | Współpraca z myjnią serii ETD. | TAK
Pozostałe:
21 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak, podać
22 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
23 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
24 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
25 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. | TAK
26 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
27 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
28 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.5poz.2
Załącznik nr: pa.p.5poz.2
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych:
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Bronchoskop intubacyjny szt. 1.
1 | Producent. | Tak, podać
2 | Nazwa i typ. | Tak, podać
3 | Kraj produkcji. | Tak, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy, nie rekondycjonowany, data produkcji ≥ 2020 rok. | Tak, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Źródło światła – dioda LED. | TAK
6 | Zintegrowany w rękojeści monitor LCD o przekątnej 3,5”. | TAK
7 | Załączona karta pamięci SD. | TAK
8 | Funkcja zapisywania nieruchomych obrazów i filmów na karcie pamięci. | TAK
9 | Głębia pola widzenia min 3 - 50mm. | TAK
10 | Średnica wziernika max 5,2 mm. | TAK
11 | Kanał roboczy min. 2,6 mm. | TAK
12 | Zginanie min: góra 180 stopni, dół 130 stopni. | TAK
13 | Długość robocza min: 600 mm. | TAK
14 | Kąt obrotu kamery min: lewo 90°/ prawo 90°. | TAK
15 | Kąt wychylenia monitora min LCD 0 -120°. | TAK
16 | Szczoteczka do czyszczenia kanału. | TAK
17 | Akumulator min. 2 szt. | TAK
18 | Ładowarka kompatybilna z akumulatorem. | TAK
19 | Manometryczny zestaw do testowania szczelności aparatu. | TAK
20 | Współpraca z myjnią serii ETD. | TAK
Pozostałe:
21 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | Tak, podać
22 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji min. 1 raz w roku. | TAK
23 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
24 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
25 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. | TAK
26 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
27 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
28 | Paszport techniczny dostarczony wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.6poz.1
Załącznik nr: pa.p.6poz.1
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Pompa infuzyjna strzykawkowa szt. 15.
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy. Rok produkcji ≥ 2020. | TAK, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi. | TAK
6 | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny. | TAK
7 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego minimum 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK
8 | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg. | TAK
9 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK
10 | Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia. | TAK
11 | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia. | TAK
12 | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji. | TAK
13 | Pełne mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie. | TAK
14 | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | TAK
15 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów. | TAK
16 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki. | TAK
17 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35 ml. | TAK
Programowanie Infuzji:
18 | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK
19 | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz. | TAK
20 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK
21 | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg,g , mmol, mU, U, kcal, mEq – na kg. masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). | TAK
22 | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji. | TAK
23 | Trzy rodzaje bolusa: - ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h, - programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 ml / 0,01-9999 jedn./1s-24 h, - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia. | TAK
24 | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1%. | TAK
25 | Wypełnienie lini 3 tryby: - obowiązkowy, - nieobowiązkowy, - zalecany. | TAK
26 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999 ml. | TAK
27 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin. | TAK
28 | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,01-9999 jednostek /1sekundy-24 godzin, automatyczne obliczanie infuzji. | TAK
29 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktograsmu na ekranie pompy. | TAK
30 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 20 poziomów, min. 3 jednostki do wyboru – mmHg, kPa, PSI. | TAK
31 | Funkcja KVO (Keep Vein Open). | TAK
32 | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości: - od 0,1 do 5 ml/h, - zapis ustawień. | TAK
33 | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. | TAK
34 | Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. | TAK
35 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. | TAK
Panel sterowania:
36 | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny). | TAK
37 | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min. 4 metrów. | TAK
38 | Klawiatura symboliczna. | TAK
39 | Komunikaty tekstowe w języku polskim. | TAK
40 | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia. | TAK
41 | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału. | TAK
42 | Biblioteka leków, min. 140 leków wraz w 19 profilach z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.). | TAK
Alarmy i ostrzenia:
43 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. | TAK
44 | Alarm pustej strzykawki. | TAK
45 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja. | TAK
46 | Alarm okluzji. | TAK
47 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia. | TAK
48 | Alarm rozładowanego akumulatora. | TAK
49 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki. | TAK
50 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki. | TAK
51 | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia. | TAK
52 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora. | TAK
53 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | TAK
54 | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | TAK
Inne:
55 | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą. | TAK
56 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów. | TAK
57 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz. | TAK
58 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22. | TAK
59 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF. | TAK
Pozostałe:
60 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK, podać
61 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji. | TAK
62 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
63 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
64 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
65 | Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat. | TAK
66 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
67 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem. | TAK

## pa.p.6poz.2
Załącznik nr: pa.p.6poz.2
Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych
Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany
Pompa infuzyjna objętościowa szt. 5.
1 | Producent. | TAK, podać
2 | Nazwa i typ. | TAK, podać
3 | Kraj produkcji. | TAK, podać
4 | Aparat fabrycznie nowy nie powystawowy. Rok produkcji ≥ 2020. | TAK, podać
Wymogi Ogólne:
5 | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi. | TAK
6 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 25 ml/godz. | TAK
7 | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny. | TAK
8 | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg. | TAK
9 | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy. | TAK
10 | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek. | TAK
11 | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta. | TAK
12 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji. | TAK
13 | Zakres szybkości infuzji 0,1 do 1500 ml/godz. | TAK
14 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | TAK
15 | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK
16 | Regulacja szybkości podaży bolusa 50 – 1500 ml/h. | TAK
17 | Dokładność pompy +/- 5%. | TAK
18 | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu. | TAK
19 | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP. | TAK
20 | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie. | TAK
Programowanie infuzji:
21 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml. | TAK
22 | Programowania infuzji w jednostkach : ng, μg, mg,g mmol, mU, U, kcal, mEq– na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24 godz., godzinę oraz minutę).
23 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min . do minimum 168 godzin.
24 | Ostrzeżenie przekroczenia czasu pracy założonego zestawu może być aktywowane i nastawione w zakresie od 1 minuty do minimum 96 godzin.
25 | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii za pomocą piktogramu.
26 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 16 poziomów.
27 | Funkcja KVO.
28 | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika w zakresie od 1 do 20 ml/h.
29 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godziny.
30 | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start.
31 | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmH.
32 | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów.
33 | Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym.
34 | Biblioteka leków, min. 140 leków w min 19 profilach wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.).
35 | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut.
36 | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny).
Alarmy i ostrzeżenia:
37 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń.
38 | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja.
39 | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą).
40 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia.
41 | Alarm rozładowanego akumulatora.
42 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora.
43 | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego.
44 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu.
45 | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm.
46 | Alarm powietrza w linii.
Inne:
47 | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą.
48 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów.
49 | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia.
50 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę.
51 | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę.
52 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz.
53 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22.
54 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF.
Pozostałe:
55 | Okres gwarancji na dostarczony sprzęt min. 24 miesiące. | TAK, podać
56 | Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji. | TAK
57 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie kraju. | TAK
58 | Urządzenie dopuszczone do stosowania w jednostkach służby zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi potwierdzone stosownymi dokumentami. | TAK
59 | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia w siedzibie zamawiającego. | TAK
60 | Okres zapewnienia gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia min. 10 lat. | TAK
61 | Karta gwarancyjna i instrukcja obsługi w języku polskim dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK
62 | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem. | TAK